广东省农业质量安全检测中心项目仪器设备采购

包2主要技术标准需求

包组2：专门面向中小企业

预算：8,885,400.00

共54款仪器设备，▲号30个

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 （台/套） | 单（台/套）预算单价（元） | 用途 | 主要配置和参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 4 | 616700.00 | 铅、镉等重金属分析 | ▲1、火焰系统采用塞曼校正或氘灯背景校正技术；火焰系统波长范围：190－900nm；双检测器同时检测样品光束和参比光束，完全实时的背景校正。（提供实物图片和软件界面证明材料） ▲2、石墨炉分析系统采用塞曼背景校正技术，可以在全波长范围内进行塞曼背景校正，可获得 1Abs 时 150 倍以上，2Abs时 100 倍以上的扣背景性能。（提供塞曼结构证明和扣背景多组实测数据证明材料） 3、石墨炉采用横向加热技术或纵向加热技术。（提供相关证明材料） ▲4、双光束，光栅刻线密度≥1600线/mm，大面积平面光栅分光系统。高灵敏度阵列式多像素点固态检测器或≥2个光电倍增管检测器（提供双光束、光栅技术证明和仪器上实物证明图片） ▲5、≥8灯座（提供仪器图片，包括灯座图片），灯座固定或精驭步进电机控制，通过软件控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值，且可记录元素灯使用时间，电流等信息。（提供软件截图证明材料） 6、光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，0.4nm（半高），≥5档自动切换 7、提供中文操作软件，能完全控制仪器和采集数据，具备自动诊断功能。 8、火焰的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.4。 9、以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷和硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 10、石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能或高容量样直接进样功能。 ▲11、石墨炉自动进样器位数：≥120位，最低样品进样量：0.1ml。（提供实物图片及证明材料） ▲12、石墨炉灵敏度：20ppb cu进样20微升，吸光度≥0.08。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2试验程序进行。（提供相关证明材料，为验收指标） ▲13、石墨炉可视系统：可实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。（提供实物图片及软件截图证明材料） 14、采用全钛燃烧器，可拆卸燃烧器，低气耗，耐腐蚀，在高温中抗氧化，低结碳，适用于高盐溶液的直接喷吸。 15、配置清单： 原子吸收光谱仪主机（含火焰原子化器和塞曼石墨炉原子化器）1套；石墨自动进样器 1套；空气压缩机1套；循环冷却水1套；带水封感应装置和废液桶 1只；原厂元素灯8个（铜、铁、锰、锌、铅、砷、镉、铬）；原厂石墨管50根；数据分析工作站：采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套。 |
| 2 | 荧光分光光度计 | 4 | 406700.00 | 汞、砷、铅、镉等重金属分析 | 别名：荧光（原子荧光）分光光度计 1、检出限：As、Se、Bi、Sb：＜0.01µg/L；Hg：＜0.001µg/L。 2、重复性：≤0.6％。 3、线性范围：大于三个数量级。 ▲4、光学系统：≥4通道，立体光学系统，可实现多元素同时测定。（提供光路实物图片和技术证明文件） 5、进样系统：采用蠕动泵与注射泵联用或气动泵进样系统。 ▲7、原子化器系统：温度在50～450℃之间连续可调；原子化器高度根据待测元素性质可自动调整，无须手动调节。（提供软件调节功能界面截图） 8、原子化室配置：可视化系统高清摄像头和辅助照明系统（提供实物图片及证明材料） ▲9、采用高度集成流路系统：存样环精确控温或其他控温等效装置，缩短清洗时间，提高分析效率。（提供仪器上控温装置实物图和相关证明材料） ▲10、自动进样器： ≥160位，碳纤维进样针，支持15ml、50ml样品盘等不同规格，样品盘整体可更换。（提供相关证明材料） 11、气液分离系统：具有冷却循环水或电子冷凝除水及流量调节功能的多级气液分离系统，有效实现气液分离。 12、设备流路需具备自动清洗：测试浓度不低于1µg/mL（进样体积：1.500mL）汞样品后，使用标准空白进行自动清洗功能5次后，系统空白值恢复到测试前的相同水平。 ▲13、具有电磁阀控制后排废功能，样品检测结束之后自动打开排废阀，使样品和还原剂充分反应后达到静态平衡。（提供控制阀实物图片以及后排废控制软件设定界面截图） 14、配置清单：原子荧光光度计主机1套；自动进样器1套；原厂空心阴极灯8支（汞灯4个，硒灯2个、砷灯2个）；净化装置1套，标准配件 1套；数据分析工作站：采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套。 |
| 3 | 离子色谱 | 1 | 606700.00 | 阴、阳离子检测 | ▲1、主机：采用双通道一体机检测系统，同一软件上实现阴离子系统、阳离子系统操作，两个通道可同时独立运行检测，非分开式的两台主机并联。（提供相关证明材料） ▲2、 自动进样器：采用一台双通道自动进样器实现两个通道进样，不得采用两台分别给两个通道进样。样品位：≥120位（≥2ml样品瓶），可更换样品盘匹配2mL、5mL、10mL样品瓶；不同规格样品瓶可同时组合使用，更换样品盘后直接软件设置无需重新校准；（提供软件设置截图证明） 3、泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；最大耐压：42MPa（peek材质）；流速范围：0.01～9.99mL/min，压力显示精度：≤0.1MPa；标配自动后冲洗系统，可以对柱塞杆和密封圈进行自动清洗；标配漏液传感器，可进行漏液报警。 4、自动量程电导检测器，全程信号输出范围0-50000μS/cm，无需调整量程；基线噪声：0.002μS，基线漂移：≤0.008μS/30min， 5、抑制器：智能微膜自再生抑制器，使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生； 6、色谱柱：高效高容量阴离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压。 ▲7、工作站标配虚拟柱软件技术，模拟不同色谱柱对不同离子的分离效果，可进行快速方法开发及辅助未知物定性。（提供虚拟柱功能软件截图证明） 8、内置循环立体风双向柱温箱，可制冷、制热两种模式，温度控制范围：15-65℃，柱温箱温度控制由仪器工作站控制。 ▲9、智能感应功能，自动进样器洗针纯水瓶内水量不足、系统漏液、顶针保护等会发生报警，并且软件报警显示并记录。（提供软件报警截图） ▲10、配置自动在线离子选择仪：实现含氯离子、碳酸盐、硫酸盐各100ppm以上的样品中二氯乙酸、三氯乙酸分析，20分钟内完成对该两种组分分析，不受其他离子干扰，其他离子10ppb含量下回收率≥90%；（提供相关证明材料，且为现场验收指标） 11、配置清单：一体化离子色谱系统：包括高压泵2套，内置柱温箱2套，保护柱2套，阴离子色谱柱1套，阳离子色谱柱1套，阴离子自再生微膜抑制器1套，阳离子自再生微膜抑制器1套，电导检测器2套，软件操作系统1套，报警传感器2套，阴离子淋洗液发生器1套，双通道自动进样器1套，自动在线离子选择仪1套。 |
| 4 | 原子荧光光度计 | 1 | 313300.00 | 汞、砷、铅、镉等重金属分析 | - 检出限：As、Se、Bi、Sb：＜0.01µg/L；Hg：＜0.001µg/L。 2、重复性：≤0.5％。线性范围：大于三个数量级。 ▲3、光学系统：≥3通道，可三元素同时测定。采用非倾斜角平面扇形对称光路，可同时安装三个元素灯。（提供光路设计图及元素灯状态实物图片） ▲4、进样系统：支持至少2种进样模式。（提供至少2种模式切换设定的软件界面截图） ▲5、具备氩氢火焰观察窗，可对火焰状态实时进行观察；同时具备原子化器可视化系统，通过视频监控，从软件上查看状态。（提供观察窗实物图片和软件中原子化器视频监控界面截图） 6、采用蠕动泵进样并实时主动排废，六滚轴、小泵头，泵速：0-200r/min连续可调，同步完成补载流操作。 7、仅需载气和辅助气即可正常运行，耗气量不大于1200mL/min，无需额外气体消耗。 ▲8、智能存样环和反应快加热控温系统，控温范围（40～70）℃。（提供实物照片和软件控制界面截图） ▲9、气液分离系统：具有冷却循环水或电子冷凝除水及流量调节功能的多级气液分离系统，有效实现气液分离。（提供相关证明材料） 10、自动进样器： ≥160位，碳纤维进样针，支持15ml、50ml样品盘等不同规格，样品盘整体可更换。（提供相关证明材料） 11、支持Wi-Fi、LAN、USB任意通讯方式。 12、配置清单：主机1台，自动进样器1套，原厂元素灯8个（汞灯4个，砷灯4个），采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套。 |
| 5 | 点膜仪 | 1 | 112300.00 | 毒素快速检测 | 1、XYZ三轴可以独立调节参数，全程触摸屏PLC控制。 2、划膜效率单泵200-300大板（30cm）/h，划膜笔间距丝杆无级调节；喷金效率单泵700～900条（30cm）/h，非接触式定量气喷。 ▲3、划线喷金头定位精度：±0.1mm，溶液划线液量：0.2—9.99μl/cm；最大划线喷金长度：≥310mm，划膜笔最小间距：≤3mm（提供相关证明材料） 4、X轴速度：50～200mm/s，最低吸液排液量：≤1μl 5、带有定量倒吸功能，定量倒吸微量溶液划膜或喷金。带有线前移，线补偿功能，避免包被过程中出现CT线不齐。具有单键回流，一键清洗功能，便于回收节约溶液和节约时间 6、划膜泵管容量≥500ul，喷金泵管容量≥1000ul； 7、平台（工作）面积：≥540X150（320X140）mm 8、配置清单：主机一台，含3套泵（2泵划线，1泵喷金） |
| 6 | 斩切机 | 1 | 53300.00 | 毒素快速检测 | 1、效率≥240次/分钟，斩切精度≤±0.05mm，尾料残留≤1.2cm，宽度调节0.5～8mm，物料最大宽度≥125mm 2、特种合金钢刀片，斩切精度可以一键校准。防护挡板抬起时，机器自动停机，保证人身安全。 3、斩切次数即时统计，方便生产数量控制和统计 4、配置清单：主机一台、电源线一根 |
| 7 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 103300.00 | 硝酸盐等分析 | 1、波长范围：190nm～1100nm，光谱带宽：≤1nm 2、测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量 3、波长准确度：≤±0.1nm（656.1特征谱线）、波长重现性： ≤±0.1nm 4、透射比准确度：≤±0.3%τ （0%～100% τ） 、透射比重复性：≤0.1%τ 5、基线平直度：≤±0.0008Abs，光度范围：－4Abs～4Abs，杂散光：≤0.02%τ （220nm NaI溶液， 340nm NaNO2溶液） ▲6、检测器：光电倍增管或硅光二极管；单色器类型：双光束或双单色器分光系统（提供相关证明材料） 7、配置清单：主机1台，中文软件1套，采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套。 |
| 8 | 火焰分光光度计 | 2 | 32300.00 | 钾、钠等元素分析 | 1、主机采用≧7英寸彩色电容触控液晶屏，双通道，K、Na可同时检测。 2、能储存10个点一组的标准曲线，20组测试数据。 3、响应时间：＜8s；样品吸喷量：＜4 mL/min 4、稳定性：用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%，每分钟测1次，共测定6次，仪器示值的最大变化量≤ 8%；重复性：≤ 2% 5、检测限 mmol/L：钾≤0.004 ，钠≤0.008；线性误差 mmol/l：钾≤0.005 ，钠≤0.03；检测范围 ppm：钾：0.15-100 ，钠：0.18-100 6、配置清单：主机*1，针筒*1，液化气减压阀*1，橡胶管（液化气）*2米，硅胶管（废液）*1米，Y型三通接头1，通针*2，进样管*1，保险丝*2，罩壳（烟囱）*1，玻璃筒*1，底座*1 |
| 9 | 形态分析仪 | 1 | 503300.00 | 砷、汞、硒形态分析 | - 原子荧光光度计 ▲1.1采用短焦距无色散光路系统或全正交双光束立体光路系统，最大化利用激发光强，最小化杂光影响；（提供相关证明材料） 1.2光源：免调空心阴极灯，免调光源光路设计，光源自动对焦，无需手动调节光斑。 ▲1.3进样系统：采用高精度顺序注射泵，保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%；（提供实物图片和技术证明材料） ▲1.4原子化器高度自动调节，无需手动操作，自动匹配元素检测最佳高度；（提供仪器软件上的原子化器高度调节功能证明） 1.5总量检出限（DL）：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg≤0.01µg/L Hg（冷原子测汞）、Cd≤0.001µg/L Ge≤0.05µg/L; Zn≤1.0µg/L ; Au≤3.0µg/L。RSD≤0.6%；线性范围：大于三个数量级。 ▲1.6电磁阀控制的后排废技术，样品检测结束之后自动打开排废阀，使样品和还原剂充分反应后达到静态平衡。（提供控制阀实物图片以及后排废控制软件设定界面截图） 2、液相色谱形态分析参数 2.1高压二元梯度泵：压力范围：（0～45）MPa，流量范围：（0.01～9.99）mL/min；全流路采用耐酸碱腐蚀、耐高压材质，防止酸、碱、缓冲盐流动相的腐蚀。柱箱：可容纳2根250mm色谱柱。内置紫外消解单元，可消解各种砷、汞的价态。 2.2 自动进样器：样品位数：≥96位（2mL样品瓶），进样量：0.1～100 μL，由软件控制连续可调。 2.3 具备试剂组织器，支持载流、还原剂、流动相的试剂用量管理，智能提示； 2.4 形态检出限（DL）： As（Ⅲ）＜0.04ng、DMA＜0.08ng、MMA＜0.08ng、As（V）＜0.2ng SeCys＜0.3ng SeMeCys＜1ng、Se（Ⅳ）＜0.1ng、SeMet＜2ng Hg（Ⅱ）＜0.05ng、MeHg＜0.05ng、EtHg＜0.05ng、 PhHg＜0.1ng Sb（Ⅴ）＜0.5ng、Sb（Ⅲ）＜0.1ng 形态分析精密度（RSD）≤4%，分析时间≤12min （提供测试数据证明文件） 2.5蒸气发生装置 2.5.1 标配至少自动六通切换阀，可实现经紫外消解和无消解的自动切换，无需手动操作； 2.5.2 具备两种载气供给方式，自动切换以适应不同元素（As和Hg）分析检测需求； 3、配置清单 3.1 形态分析液相色谱装置1套 3.2 形态分析蒸气发生装置1套 3.3原子荧光光度计1套 3.4 原厂元素灯（汞灯4个、硒灯2个、砷灯2个） |
| 10 | 电泳仪 | 1 | 42700.00 | 蛋白组分等分析 | 1、微电脑智能控制，大屏幕 LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间。具有存储记忆功能（10组9步程序）、具备标准，定时，伏时和分步等多种编程工作方式。具有来电恢复功能、安全保护及报警功能、小电流维持功能 2、并联输出：≥4组，输出范围（显示分辨率），20～5000V（2V），3～300mA（1mA）或1～200mA，5～300W（1W）或1～100W 3、配置清单：电泳仪主机一套 |
| 11 | 糖分测定仪 | 1 | 19300.00 | 糖分测定 | 1、具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式，可自动复测6次并计算平均值和均方根，可测深色样品。具有彩色液晶触摸屏，标配试管：100mm/200mm一套。 2、测量范围：≤±45°（旋光度）≤±120°Z（糖度），最小读数：≤0.001°（旋光度）≤0.01°Z（糖度），示值误差：≤±0.01°（﹣15°≤旋光度≤+15°时） ≤±0.02°（旋光度＜﹣15°或旋光度＞+15°时），重复性（标准偏差δ）：≤0.002°（旋光度） 3、配置清单：糖分测定仪主机一套 |
| 12 | 卡尔费休水分测定仪-固样加热室 | 2 | 80000.00 | 固体样品水分测定 | 1、功能：支持容量法、库仑法卡尔费休水分的测量，支持卡式加热炉进样方式，满足气体，固体，液体中常量水分，微量水分的测量 2、容量法水分测量范围：100μg～250.0mg；库仑法水分测量范围：3.0μg～200mg；库仑法分辨率：≤0.1μg；容量法分辨率：≤1μg 3、容量法、库仑法重复性：≤0.3% 4、显示单位：μg，mg，%，ppm，μg/L和mg/L 5、电位测量范围：（0～2000）mV，电位分辨率：≤0.1mV 6、极化电流范围：（1～200） μA，极化电流误差：≤±3% 7、配置清单：标配主机，固体杯（容量法），电解杯（库仑法），电解电极，测量电极，溶剂管理器，微量进样器（100μL；1mL）各1支，KF-4试剂，KF-1试剂，卡氏样品加热炉一台 |
| 13 | 高速匀浆机 | 4 | 42300.00 | 样品前处理 | 1、面板可显示转速，时间及实时样品温度。可设定正计时或倒计时，LED显示。 2、均质处理范围1ml～2L，采用无碳刷直流马达，转速范围3000～25000 rpm。 3、具有刀具识别功能，智能诊断功能，仪器可智能诊断故障并显示代码。 4、配置易清洗刀头，内置温度传感器，内部采用陶瓷轴承，无需拆卸即可清洗。 5、配置清单：主机，均质刀头，支架，夹头，容器固定夹各一个 |
| 14 | 冷冻研磨机 | 2 | 60300.00 | 冷冻样品粉碎 | 1、15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器。可以兼容的样品量：64*（0.2-0.5ML）/64*2ML/12*（5-15）ML/4*25ML/2*50ML 可定做各种规格研磨管。 2、带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护。 3、均质速度： 0—70 Hz/秒，转速：0-7000rpm：工作时间 ：0秒-9999秒；加速：在2秒内达到最大速度。 减速：在2秒内达到最低速度 4、在设定的时间条件到达后，无需人工启动操作。 5、带低温功能，-50℃到室温可调节。 6、配置清单：主机一台，2ml适配器一套，2ml实心金属制冷适配器一套，研磨管开盖工具一个，5号研磨珠一瓶，3mm研磨珠一瓶，2ml研磨管一包，加珠枪一把。 |
| 15 | 灭菌锅 | 3 | 33700.00 | 样品、器皿消毒 | 1、容量：≥50L ，带烘干功能，底部带角轮。液晶动态显示窗，显示精度0.1度。 2、设计最高温度：≥140℃，温度范围：灭菌温度选择：100-134℃，干燥温度：60-110℃ 3、时间范围：灭菌时间：0-9999分钟，干燥时间：0-9999分钟 ；设计压力≥0.28MPA，工作压力：≥0.22Mpa；压力表显示范围： -0.1 - 0.4MPa 4、带真空干燥功能，安全联锁装置，配有过滤器 5、蒸汽内排，工作时无蒸汽溢出；具有自动故障检测系统：开机可自检，玻璃钢门罩防烫措施 6、配置清单：灭菌器整机1台；内筒1只；说明书1本；保修卡1张 |
| 16 | 恒温摇床 | 2 | 62300.00 | 样品前处理 | 1、周转直径：≥20mm，圆周振荡，最大承重（含夹具）：≥20KG。 2、转速范围：10-500rpm， 3、控温范围：RT+5℃-60℃，时间设置范围：1s～999h，数字显示 4、内置PID温度控制系统（含2个PT1000温度传感器），工作箱配置温度传感器接口，可外接温度传感器，能准确控制样品实际温度。 5、配置清单：主机1台，通用夹具1个 |
| 17 | 摇床 | 4 | 6200.00 | 样品前处理 | 1、微电脑控制温度、频率和时间，内置断电保护功能。振荡频率：40～300rmp，振幅：≥20mm，控制器：液晶控制器，输入功率≥600w，定时范围：0～5999min，托盘尺寸W*D （mm）≥450*450，配置万能弹簧夹。 2、配置清单：主机1台，万能弹簧夹1个。 |
| 18 | 水平摇床 | 2 | 31200.00 | 样品前处理 | 1、往复振荡，周转直径：≥20mm，最大载重（含夹具）：≥6.5kg，最小转速（可调节）≥20 rpm，调速范围0-300 rpm或更宽，转速显示为LED，定时： 5～50min。 2、电机输入功率： ≥40W，电机输出功率：≥10W，允许连续运转时间： 100Min 3、配置清单：主机1台，说明书1本。 |
| 19 | 超级恒温水浴 | 1 | 21500.00 | 试验温度控制，样品处理 | 1、浴槽容积：≥20L，标配安全排液口；工作温度范围：RT+10-150℃；操作温度范围：-20℃-150℃； 温度稳定性（内部控温70℃，水）：≤±0.02℃；加热功率（230V）：≥2000W; 2、安全等级（根据DIN 12876分类）：Ⅲ（FL）； 保护等级（EN 60529）：IP21。具有加热盘管浮阀保护支架、高低液位监测（低液位是双重监测）声光报警、过热报警功能。安全温度设置0-160℃或更宽可调，控制面板带锁定键，标配USB/RS232接口，可连接电脑通过软件对实验过程进行控制和记录 3、泵最大压力≥0.3bar，泵最大吸力≥0.2bar，泵速1000-3200rpm。最大流速：≥18L/min 4、配置清单：主机1台，说明书1本。 |
| 20 | 离子酸度计 | 2 | 30700.00 | pH值、离子等测定 | - 模块化设计，可同时实现三通道测量显示：一表多用，可用于pH值、电导率、溶解氧、离子浓度、氧化还原电位（ORP）、盐度、电阻率、TDS、电导灰分、温度等参数的精确测定，并可自动识别测量模块。 2、具备≥7英寸高分辨率彩色触摸屏，仪表内置无线电时钟，可提供中文操作语言。 3、pH/mV测量模块要求：pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1可调 ，精度: ±0.002pH； 4、电导率测量模块参数： 电导率：0.001uS/cm～2000mS/cm， 精度：±0.5%， 分辨率：0.001-1自动可变。 5、配置清单：pH/电导率多参数测试仪主机1台； pH/mV测量模块一个；电导率测量模块一个；空白模块一个；可被主机智能识别的常规样品pH电极1支；可被主机智能识别的常规样品电导率电极1支；电极支架1个；模块保护罩1个； |
| 21 | 磁力搅拌器 | 5 | 2800.00 | 样品前处理 | - 液晶显示屏，搅拌转速，无级调速(rpm)：100~1600；加热功率(Max.,W)：700W；输入功率(Max.,W)：750W；最大搅拌容量(Hz0,公升)：15L。 2、工作盘控温范围（℃）：RT+5 ～320℃；定时范围：1 ～ 99:59（99 小时 59 分钟）；速度范围：50-2000rpm；转速显示精度：1rpm；温度控制精度：±0.5℃ 3、配置清单：主机*1；搅拌子*1；电源线*1；说明书、合格证、保修卡各1份 |
| 22 | 氮吹仪 | 5 | 89200.00 | 样品浓缩 | 1、利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行氮吹浓缩。控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温～90℃。 ▲2、批量处理能力：≥56个，可对80ml样品同时进行氮吹浓缩；浓缩管体积：10ml～80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。可直接切换60位80ml样品架和60位20ml样品架，浓缩位数不变。（提供两种架子在机器内摆放实物图片及证明文件） 3、浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥150.0mm，精确到0.1mm。（提供软件界面实物图片及证明文件） 4、氮吹针可选择手动控制升降或自动升降模式。 5、电子气流控制范围：0-70psi。 ▲6、每排氮气通道仪可单独控制，可独立控制的氮气通道数量≥8通道，每通道均为独立开关阀。（提供相关证明材料） 7、具有可视玻璃窗，用户可随时观察浓缩状态。 8、具有单独的氮吹至近干模块，热模块采用电动抽屉方式。 9、氮吹浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位。 10、操作系统：内置触控屏，显示面板实时显示浓缩时间、气压、温度、氮吹针追随速度等参数信息，并可以实时更改。可储存方法条目数≥100条，所有参数方法一键保存、调用，开机后即可运行。 11、配置清单：全自动平行浓缩仪主机 1台，针座模组（6位） 10套，60位20ml样品架 1套， 60位80ml样品架 1套，氮吹针堵头（100个/包） 1包，近干模组 1套，内置控制软件 1套。 |
| 23 | 冷却水循环水系统 | 6 | 33300.00 | 冷却循环 | 1、工作温度范围：-20℃～室温；操作回流温度（使用外部加热）：-20℃～80℃；温度稳定性：±0.1K，符合DIN12876标准；制冷功率（@20℃）≥400W；温度显示：LED大屏幕数字显示，显示精度±0.1K。 2、采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.3bar，泵最大吸力0.2bar，泵速1000～3200rpm，无级可调。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环；最大流速≥18L/min；具有高低液位双重监测，低液位声音警报保护功能和清晰的LED液位显示，控制面板带锁定键。 3、浴槽容量：1.5～4.0L或更宽，标配USB/RS232接口，可连接电脑通过软件对实验过程进行控制和记录；排液口与开关独立的，安全排液口；保护等级（EN 60529）：IP21 4、配置清单：主机1台；1说明书1本； |
| 24 | 恒温培养箱 | 4 | 5700.00 | 微生物、致病菌检测 | 1、采用加热板加热方式镜面不锈钢内胆，内容积：≥120L；使用温度范围：R+5-65℃；温度分辨率：≤0.1℃；温度波动度：≤±0.5℃ ；温度分布精度：≤±1℃；额定功率：≤0.5kW；定时器：0-9999分钟（或小时）；运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆。 2、配置清单：主机1台。 |
| 25 | 真空干燥箱 | 2 | 13800.00 | 样品处理 | 1、内容积：≥90 L，采用独立式隔板加热，触摸屏多段PID全温度段，可选单层式或双层式加热模式。控制器可选择定值式或程式两种操作模式。使用温度范围：RT+10-250℃；极限真空度：＜133PA；温度分辨率：≤0.1℃；温度波动度：≤±1℃；额定功率：≤1.4kW；隔板控温均匀度：≤±2℃；定时器：定值运行10000小时；程序运行时99小时/步 2、配置清单：主机1台。 |
| 26 | 干燥箱 | 6 | 6500.00 | 样品处理 | 1、内容积：≥230L；箱体内胆采用镜面不锈钢制作；立式后置风道，涡轮离心强制送风，温度均匀。使用温度范围：RT+10-300℃；温度分辨率：≤0.1℃；温度波动度：≤±1.0℃；温度分布精度：≤±2.0%；额定功率：≤3.0kW；定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时） 2、配置清单：主机1台。 |
| 27 | PH计 | 3 | 4900.00 | pH值测定 | 1、三合一电极：pH范围：0-14，温度范围：0-80℃， 测量范围： pH：-2.00-16.00；mV：-2000～2000V；温度：-5-105 ˚C （23-221 ˚F）；分辨率：pH：≤0.01pH；mV：≤1mV；温度：≤0.1℃； 精度：pH：≤±0.01pH；mV：≤±1mV；温度：≤±0.5℃；4英寸以上LCD显示屏，线性/分段≥2种校准模式，具备自动校准、缓冲液识别功能，可进行≥5点校准，≥4组预定义缓冲液组；电极状态可显示，具有自动/手动温度补偿。储存容量：≥200组数据；具有可升降电极支架并可以收纳在仪表侧面； 2、配置清单：台式pH计主机 1台，三合一专用电极 1根 ，电极支架 1个，pH标准缓冲液4.01/7.00/9.21标准液 各一袋 |
| 28 | 马弗炉 | 4 | 19300.00 | 灰分等测定 | 1、平行侧开式炉门，使热端远离操作 2、开门断电，复电延时，确保安全；双壳体空气隔热，表面温度低； 3、使用温度范围：300-1200℃；控温精度：±1℃；温度分辨率：1℃；升温时间：≤30min；加热功率：3kW 4、炉膛尺寸：≥300*200*120；内容积：≥7L 5、配置清单：主机*1；说明书*1；合格证*1 |
| 29 | 恒温循环水浴 | 3 | 8400.00 | 样品处理 | 1、制冷系统：全封闭压缩机制冷，具有过热过电流等多重保护。 2、循环系统：内循环和外循环系统，内循环使温度均匀稳定，温度范围（℃）： ﹣5～100；温度波动度（℃）： ±0.05；数显分辨率（℃）： 0.01 3、工作槽容积（mm3）： ≥250×200×200；工作槽开口（mm2）： ≧180×140；槽深度（mm）：≥ 200；循环泵流量（L/min）： ≥6 4、配置清单：主机*1；说明书*1；合格证*1 |
| 30 | 超级恒温水浴 | 2 | 20700.00 | 样品处理 | - 浴槽容积：≥20L，标配安全排液口；工作温度范围：RT-150℃，操作温度范围（利用外部冷却水）：-25-150℃，温度稳定性（内部温度控制70℃，水为介质）：≤±0.05K （依据标准DIN 12876） 2、加热功率（230V）：≥2000W，最大泵压力/吸力：≥0.3bar/0.1bar；最大流速（0bar）：≥15L/min 3、温度显示：LED数字显示，显示精度≤ 0.1℃； 温度设置精度：≤0.1℃； 4、有声音和灯光报警功能，有双重安全设置：过热报警和安全温度设置（0 - 160 °C）。 5、配置清单：主机1台。 |
| 31 | 阿贝折光仪 | 2 | 10600.00 | 可溶性固形物的测定 | 1、波长为≥589nm，测量范围（nD）：1.3000～1.7000，（ Brix）：0%～95%；分辨率（nD）：≤0.0001，（ Brix）：≤0.1%；准确度（nD）：≤±0.0002，（ Brix）：≤±0.1%；温度显示范围：0-50℃，显示方式：液晶屏 2、配置清单：主机1台。 |
| 32 | 超声波清洗器 | 4 | 10500.00 | 容器洗涤 | 1、清洗槽容量：≥22L ，超声功率：≥600 W ，超声功率0%～100%无级可调；超声频率：≥50 KHz，加热功率：≥500W，温度可调：常温-80℃。采用304不锈钢排水阀。 2、配置清单：主机1台。配排水硅胶软管，有不锈钢网架/托架，不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫。 |
| 33 | 低温冰箱 | 4 | 10500.00 | 保存样品 | 1、有效容积≥500L，温度范围-10°C～-30°C可调节；（提供相关证明材料） 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；具有高、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警等报警功能； 3、立式双门结构，LBA整体发泡，发泡层厚度≥80mm；具有多个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； 4、配置清单：主机 1台；除霜铲 1把； |
| 34 | 洗板机 | 1 | 27700.00 | 洗板用 | 1、洗头：8针、12针洗头各1只，双排针设计、可拆卸清洗；洗液通道：1通道 2、适用板型：平底、U型、V型酶标板或条，支持至少20种板型存储 3、残 液 量：平均每孔≤1uL；清洗次数：0-99次；清洗排数：1-12排可设置，支持跨行清洗 4、吸液时间：0-9秒可延长设置，注液压力：1-5级可设置；浸泡时间：0-24小时可调 5、液面警示：支持废液瓶液量满报警功能 6、配备清单：主机1台，2L试剂瓶3只，电源线1根 |
| 35 | 植物磨 | 3 | 16300.00 | 样品制备 | 1、15秒内最大处理量同时可以处理≥64个样品，包括可以适用24位和48位。可以兼容的样品量：64*（0.2-0.5ML）/64*2ML/12*（5-15）ML/4*25ML/2*50ML 可以定做各种规格研磨管。可存储≥20组实验数据，最高均质速度：≥70 Hz/秒，最高转速：≥7000rpm，工作时间 ：0秒-9999秒；加速：在2秒内达到最大速度。 减速：在2秒内达到最低速度。 2、在设定的时间条件到达后，智能启动； 3、配置清单：主机一台，2ml适配器一套，2ml实心金属适配器一套，研磨管开盖工具一个，5号研磨珠一瓶，3mm研磨珠一瓶，2ml研磨管一包，加珠枪一把。 |
| 36 | 层析冰箱 | 1 | 10200.00 | 低温保存 | 1、样式：立式。容积：≥1000L。箱内温度：2℃～8℃，精度达到0.3℃，高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警，具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 2、配置清单：主机1台。 |
| 37 | ACS电子计价秤 | 1 | 10200.00 | 称量记价 | 1、主显：至少10英寸电容式触摸屏，分辨率：≥1366*768像素：称重范围：≥6 kg / 15 kg；最小称量：≥ 40g 2、配置清单：主机1台。 |
| 38 | 瓶口分液器1 | 10 | 5900.00 | 大型仪器配套 | 1、100mL瓶口分液器，最小分量：≤2ml 精确度：≤±0.5% 误差：≤±0.2%。最小量程至最大量程10倍量程跨度，游标式调节量程，具有回流阀，可回流试剂。适用于多种高度的试剂瓶。每一支瓶口分液器均提供标称量程100%，50%，10%三个点的校准。可高温灭菌；根据量程不同，附赠3或5个转接环用于适配各种试剂瓶。瓶口分液器可以360°旋转。 2、配置清单：主机1台，3或5个转接环用于适配各种试剂瓶。 |
| 39 | 瓶口分液器2 | 10 | 5900.00 | 大型仪器配套 | 1、50mL瓶口分液器，适用于有机试剂 2、最小分量：≤2ml 精确度：≤±0.5% 误差：≤±0.2%。游标式调节量程，适用于多种高度的试剂瓶。每一支瓶口分液器均提供标称量程100%，50%，10%三个点的校准。可高温灭菌。瓶口分液器可以360°旋转。 3、配置清单：主机1台，3或5个转接环用于适配各种试剂瓶。 |
| 40 | 手持移液器1 | 10 | 5200.00 | 大型仪器配套 | 1、容量范围：1ml～10ml 2、手柄采用符合人体工程学的设计；单双手都可以流畅完成容量调节和锁定；使用杠杆技术弹出吸头 3、无需工具即可拆卸；采用张力弹簧技术，使用完无需调回最大量程 4、可以整支进行高温高压灭菌 5、配置清单：主机1台 |
| 41 | 手持移液器2 | 10 | 5200.00 | 大型仪器配套 | 1、容量范围：500-5000µL 2、手柄采用符合人体工程学的设计；单双手都可以流畅完成容量调节和锁定；使用杠杆技术弹出吸头 3、无需工具即可拆卸；采用张力弹簧技术，使用完无需调回最大量程 4、可以整支进行高温高压灭菌 5、配置清单：主机1台 |
| 42 | 手持移液器3 | 10 | 5200.00 | 大型仪器配套 | 1、容量范围：100-1000µL 2、手柄采用符合人体工程学的设计；单双手都可以流畅完成容量调节和锁定；使用杠杆技术弹出吸头 3、无需工具即可拆卸；采用张力弹簧技术，使用完无需调回最大量程 4、可以整支进行高温高压灭菌 5、配置清单：主机1台 |
| 43 | 手持移液器4 | 8 | 5200.00 | 大型仪器配套 | 1、容量范围：20-200µL 2、手柄采用符合人体工程学的设计；单双手都可以流畅完成容量调节和锁定；使用杠杆技术弹出吸头 3、无需工具即可拆卸；采用张力弹簧技术，使用完无需调回最大量程 4、可以整支进行高温高压灭菌 5、配置清单：主机1台 |
| 44 | 手持移液器5 | 8 | 5200.00 | 大型仪器配套 | 1、容量范围：10-100µL 2、手柄采用符合人体工程学的设计；单双手都可以流畅完成容量调节和锁定；使用杠杆技术弹出吸头 3、无需工具即可拆卸；采用张力弹簧技术，使用完无需调回最大量程 4、可以整支进行高温高压灭菌 5、配置清单：主机1台 |
| 45 | 手持移液器6 | 8 | 5200.00 | 大型仪器配套 | 1、容量范围：1-10µL 2、手柄采用符合人体工程学的设计；单双手都可以流畅完成容量调节和锁定；使用杠杆技术弹出吸头 3、无需工具即可拆卸；采用张力弹簧技术，使用完无需调回最大量程 4、可以整支进行高温高压灭菌 5、配置清单：主机1台 |
| 46 | 多管涡旋振荡器 | 5 | 24000.00 | 大型仪器配套 | 1、LED显示速度和时间；最多可以一次处理≥50个试验样品。 2、可调速度范围：500-3000rpm；调速精度：±50rpm（在2500rpm检测）；定时范围：1s～9999min；周转直径：4mm 3、最大承重：≥5kg，功率≥60W。 4、配置清单：主机*1；工作模具*1；电源线*1；说明书、合格证、保修卡各1份 |
| 47 | 封闭电炉 | 8 | 1100.00 | 大型仪器配套 | 1、电源电压：220V50Hz、加热功率：≥1500W、加热盘直径：≥￠180mm 、工作方式：连续 2、配置清单：主机1台。 |
| 48 | 熔点仪 | 2 | 4700.00 | 大型仪器配套 | 1、熔点测定范围：室温至270℃，升温速率：0.5℃/分、1.0℃/分、1.5℃/分、2.0℃/分、3.0℃/分钟五档；线性升温速率偏差：＜5%；熔点测定精度：＜200℃时不大于±0.5℃ ， ＞200℃时不大于±1.0℃；温度预置：室温至270℃范围内任意预置，传温介质：甲基硅油，传稳液杯：≥250ml高型烧杯 2、配置清单：主机1台 |
| 49 | 电热板 | 2 | 20700.00 | 大型仪器配套 | 1、采用≥600×400mm超大石墨加热板面；控温范围：室温～230℃；控温精度：≤±1℃，智能双PID控温技术，实时显示程序升温曲线； 2、具有至少7寸彩色大屏触摸控制显示，外接智能控制终端可置于通风橱外使用，控制器与主机连接线长度大于1.5m；控制软件中文界面，实时显示双温度曲线，最多支持5段程序升温；可以自由储存和随时调用不少于10种程序升温曲线。 3、配置清单：主机1台。 |
| 50 | 智能溶出度测试仪 | 2 | 60700.00 | 大型仪器配套 | 1、转杆位置数量：≥8个 ，溶出杯数量：≥8个 ；配置存储SD卡或USB口，可将试验数据储存导出，转存，打印等功能。 2、桨杆摆动幅度：≤±0.5mm ；转篮摆动幅度：≤±1mm ；转杆与溶出杯同轴度：≤2mm 3、调速范围：25～250转/分 ；转速分辨率：≤1转/分 ；稳速误差≤±4% ；调温范围：5.0（室温）～45.0℃ ；温度分辨率：≤0.1℃ ；测控温误差：≤±0.3℃ ；程控取样次数：≤12次；程控单次取样周期：≤24小时59分钟 4、配置清单：主机1台。 |
| 51 | 智能崩解时限仪 | 1 | 17200.00 | 大型仪器配套 | 1、仪器自动预置温度为≥37.0℃，并可随时重新设定预置温度。过热报警自动保护功能。定时范围：≥10小时内任意设定，温度预置范围：30-40.0℃任意设定，显示分辨率为≤0.1℃；控温精度：≤±0.3℃；左、右两组吊篮，可分别独立进行崩解试验。吊篮升降频率：30～32次/分钟；吊篮升降振幅：≥55mm±1mm；筛网至杯底最小间距：≥25mm±2mm；筛网孔径：2mm、1mm、0.425mm 2、配置清单：主机1台。 |
| 52 | 浊度计 | 2 | 5200.00 | 大型仪器配套 | 1、光源/波长：卤钨灯/400nm～600nm波长，样品瓶：≥Ф25mm×95 mm，样品容量：30ml～40ml，测量范围NTU：0.000-50.00，50.01-200.0，200.1-2000，2000-4000；最小读数：0.001NTU，示值误差：≤±6 %，零点漂移 ：≤±0.3％FS，示值稳定性：≤±1％FS；仪器重复性：≤0.5％；储存数据：1000组，校准功能 ：≥7点 2、配置清单：主机1台。 |
| 53 | 自动永停滴定仪 | 2 | 41700.00 | 大型仪器配套 | 1、测量范围：电位：-2000～+2000mv ，电流0～±200uA；分辨率：电位：0.1mv ，电流0.1nA；极化电压：0～2000mv；准确度：〈±0.2mv或测量值0.1%；重复性： 〈±0.1mv 最小馈液：0.005ml；滴定管分辨率： 1/20000管体积； 2、方法存储容量 ：≥20个滴定结果；外围接口*打印机接口：RS232C接口；中文操作界面，可进行中英文输入、输出。采用动态参数自整定PID控制方法，滴定结果报告可按GLP/GMP要求格式输出。外接天平可支持正常称量及减重法称量并将称量数值直接送入仪器。 3、配置清单：水分仪主机1台；光亮电导电极1支；外置滴定管（10mL）1个；微型针式打印机1个；溶剂瓶2个；圆柱搅拌子2个 |
| 54 | 全自动冰点渗透压计 | 2 | 51700.00 | 大型仪器配套 | 1、测量范围：0～3000 mOsmol/kg H2O ，样品量：≥60µl（50µl～100µl） 2、测试时间：＜ 1.5分钟（单次）；预冷时间：≤ 3分钟；重复性：RSD≤±1% （300 mOsmol/kg）；准确度：≤±2 mOsmol /kg （ ≤ 400 mOsmol /kg） ，≤±1% （ > 400 mOsmol /kg）；分辨率：≤1 mOsmol /kg；线性：＜ 1 % 的直线。 3、配置清单：主机1台。 |