广东省农业质量安全检测中心项目仪器设备采购

包1主要技术标准需求

包组1：不专门面向中小企业

包预算：22,499,000.00元

共27款仪器设备，▲号60个

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 （台/套） | 单（台/套）预算单价（元） | 用途 | 主要配置和参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全二维液质仪，配自动进样器 | 1 | 2460000.00 | 微量农、兽药残留、有害物质等定性和定量分析 | 一、高效液相色谱部分 1.2二元高速泵系统 1.2.1二元泵，配置在线真空脱气机，延迟体积最小可达10µL ▲1.2.2流量范围：0.001～5.0ml/min，递增率0.001ml/min （提供相关证明材料） 1.2.3压力范围：≥15000 psi。（提供相关证明材料） 1.3.温控型自动进样器 ▲1.3.1可进行编程进样，具备柱前样品自动稀释和自动混合等进样方式（提供软件截图证明） 1.3.2可容纳样品瓶数目：≥200位（2ml) 1.3.3进样范围：0.1~100µL ▲1.3.4压力范围：≥15000 psi。（提供相关证明材料） 1.3.5控温范围：室温以下20度-室温以上80度。 二、串联质谱部分： 2.1离子源：具有ESI、APCI源。 ▲2.2离子传输部分采用毛细管或锥孔设计。（提供相关证明材料） 2.3检测器：数字脉冲电子倍增器或光电倍增管。 ▲2.4四极杆扫描质量范围(m/z)：单电荷质荷比5～2000。母离子单电荷 m/z5~3,000。（提供软件截图证明） ▲2.5四极杆定量模式扫描速度：≥15000amu/s，MRM最小驻留时间≤0.5ms。（提供软件截图证明） ▲2.6 ESI+灵敏度：1pg利血平柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z 609-195信噪比≥ 1,000,000:1；ESI负离子灵敏度，1pg氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z 321-152信噪比≥1,000,000:1。（提供相关证明材料，且为现场验收指标） 2.7碰撞室为弯曲或直线型碰撞池技术。 2.8离子源具有双控温区域，可通过软件分别设置，ESI和APCI均可加热温度≥400度，提高脱溶剂化效果。 三、工作站软件 3.1可以实现液相和质谱同步控制、在线监测、反馈显示、序列采集和数据分析。 3.2全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化。 3.自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间。 四、配置清单 1.全二维高效液相色谱系统：全二维高效液相色谱仪采用模块化组合结构，包含超高效二元梯度泵一套、自动进样器一套、在线真空脱气机一套、柱温箱一套、全二维阀组件一套、二极管阵列检测器一套以及全二维控制软件一套； 2.质谱系统：包含ESI离子源及APCI离子源各1个或复合离子源一套、质谱主机1套、机械泵1台。 3.提供数据处理及图文输出系统一套。 4.气体发生器1套 流速不小于32L，纯度不低于99.9%。 5.不间断电源1套（不低于功率10KVA，后备1小时）。 6.耗材：校准试剂1套，泵油2瓶，C18色谱柱1根，样品瓶100个、瓶盖带隔垫100个。 |
| 2 | 超高效液相色谱（UPLC）-串联质谱仪(含氮气发生器、UPS电源) | 1 | 3016700.00 | 痕量农、兽药残留等定性和定量分析 | 质谱部分 1.1离子源：具有ESI、APCI源或复合源。 ▲1.2离子源接口采用锥孔设计（提供锥孔图片和相关证明材料） ▲1.3检测器：数字脉冲电子倍增器。（提供相关证明材料） 1.4四极杆扫描质量范围(m/z)：单电荷质荷比5～1250或更宽。 ▲1.5四极杆定量模式扫描速度：≥20000amu/s，正负离子切换≤5ms。（提供说明书或相关证明材料） ▲1.6 ESI灵敏度：采用1pg利血平进样，MRM离子对为m/z609与195，信噪比S/N＞2000000:1。APCI灵敏度：1pg利血平进样，MRM离子对为m/z609与195，信噪比S/N＞2000000:1。（提供信噪比截图和相关证明材料，且为现场验收指标。） ▲1.7 串联质谱功能：可以一次进样同时满足定量功能和三级离子的定性功能，同时具有MS/MS和MS/MS/MS功能，高选择性三级正离子定量灵敏度：500fg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，必须依次提取母离子277，子离子259，三级子离子203，要求三级离子S/N＞50：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%（提供相关证明材料，且为现场验收指标） 1.8碰撞室为180度或直线型无弯曲碰撞室。（提供相关证明材料） ▲1.9离子源具有双控温区域，可通过软件分别设置，ESI和APCI均可加热到600度或以上，提高脱溶剂化效果。（提供相关证明材料） 1.10气源供应：采用高纯氮气作为碰撞气，所有用气只需同一路气源供应，无需额外氩气。 二、高效液相色谱仪部分 2.1输液泵类型：二元高压梯度泵。 ▲2.2流量范围：0.001mL/min～2.0 mL/min。流量精度：＜0.075% RSD。（提供相关证明材料） 2.3压力范围：≥12000psi。混合精度：＜0.15% RSD。 2.4智能化温控柱箱： 2.4.1柱温范围：室温～80˚C。 2.4.2在线真空脱气机：≥3个独立通道。 2.5自动进样器： 2.5.1进样范围：0.1 μL~50μL。进样交叉污染：≤0.005% 。温度范围：4~40˚C或更优。 2.5.2样品数量：≥96位。 三、配置清单 1.质谱系统：离子源包含ESI离子源及APCI离子源各1个或复合离子源一个、质谱主机1台、机械泵1台。 2.高效液相色谱系统：高压泵1套、脱气机1套、柱温箱1个、温控自动进样器1个、控制器1个。 3.数据分析工作站：采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套。 4.氮气发生器1套 流速不小于32L，纯度不低于99.9%。 5.不间断电源1套（不低于功率10KVA，后备1小时）。 6.耗材：校准试剂1套，ESI喷针5根，色谱柱2根（C18柱 1.8um*2.1mm*100mm 2根），泵油1瓶。样品瓶300个. |
| 3 | 液-质-质联用仪:四极杆飞行时间质谱仪 | 1 | 5566700.00 | 未知物化合物和毒素分析 | - 高效液相色谱仪 1.1输液泵类型：二元高压梯度泵。 1.2色谱柱追踪：利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。 ▲1.3输液压力：≥15000 psi。（提供相关证明材料） 1.4温控型自动进样器。可容纳样品瓶数目：≥96位，样品室温度范围：4℃-40℃ 1.5在线真空脱气机：≥4个独立通道。 二、原位电离源。 ▲2.1电离源：常压敞开式的电喷雾电离源，可对单个组织切片中的化合物进行成像分析或其他快速的表面分析。（提供相关证明材料） ▲2.2 系统兼容性：超高效液相色谱仪、高分辨质谱仪可直接通过同一操作软件、数据分析软件控制。（提供同一软件控制截图） ▲2.3 操作性能：操作软件可直接控制电喷雾电离源，可以使用预先设定或者个性化的运动曲线进行快速采样，常规下可实现20μm的空间分辨率，步长可至2.5μm；可进行直观的多元统计分析和相关性分析。（提供软件控制截图和技术证明材料） ▲2.4 可实现无损进样（提供相关证明材料） 三、质谱系统 ▲3.1离子传输部分采用锥孔设计，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，无需卸真空。（提供锥孔结构图片和技术证明材料） ▲3.2配备一个高分辨率、高稳定性的四极杆分析器和飞行时间质量分析器,分别采用5 Hz, 10 Hz, 20 Hz，50 Hz扫描速度进行数据采集，利血平母离子(m/z 609.28)或碎片离子(m/z 195.09)分辨率结果均≥80,000 FWHM （提供相关证明材料、且为现场验收指标） 3.3质量范围：四极杆质量数范围50～8000m/z，飞行时间质谱质量数范围可在40–4000 m/z的质量范围内进行自动校准。（提供相关证明材料） 3.4检测器：采用双通道ADC + GPU信号转换技术或无损检测器。 3.5质量准确度： MS和MS/MS模式下<500 ppb。（提供相关证明材料，为验收指标） 3.6质量精确度，内标法MS及MS/MS模式<1 ppm。 ▲3.7一级质谱灵敏度（ESI+）：1pg利血平柱上进样，MS模式下，S/N ≥ 15000:1，且原始数据，无平滑。（提供相关证明材料，为验收指标） ▲3.8二级质谱灵敏度（ESI+）:浓度为100 fmol/μL的[Glu1]-纤维蛋白肽B溶液，以5μL/min的速度注入，双电荷前体离子（785.8 Da）的二级离子中最强的y序列离子的强度应大于每秒11500个离子强度。（提供相关证明材料，为验收指标） 四、配置清单 4.1四极杆超高分辨飞行时间质谱仪主机 一套 4.2 原位电离源 一套 4.3二元泵（含脱气机） 一套 4.4温控自动进样器 一套 4.5柱温箱 一套 4.6代谢组学软件 一套 4.7 数据分析工作站：采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套 4.8氮气发生器 流速不小于32L，纯度不低于99.9% 一套 4.9后备电源 一套 |
| 4 | 电感耦合等离子质谱 | 1 | 1625000.00 | 突发事件处理，联用技术开发、形态分析 | ▲1、采用多极杆+两套四极杆质量过滤器结构，离子偏转透镜、碰撞/反应池和四极杆质量过滤器均为免拆洗维护，可与液相色谱仪、自动进样器、全自动超级微波/石墨消解系统等多种设备联用。（提供多极杆+两套四极杆质量过滤器结构图片及技术证明材料） ▲2、系统包含离子源、双锥接口、离子传输系统 碰撞反应池、两组规格一致四极杆质量分析器、氩气稀释系统、至少五级真空系统等。（提供相关证明材料） 3、 离子源： 3.1 自激式全固态ICP离子源，频率≤28 MHz，功率范围为500～1600W连续可调，功率稳定性< ±0.1%，频率稳定性< ±0.01%。射频线圈使用水冷技术；如需要屏蔽炬，需要额外配置30套屏蔽炬和炬管作为耗材。 3.2 离子源：等离子体采用垂直或水平炬管。 ▲3.3 冷等离子体模式：提供低至500W功率待机模式，降低氩气消耗量，此模式下冷却气流量5 L/min，可保持等离子体稳定。（提供软件截图和技术证明材料） ▲4 、翻转式换锥系统，自带联锁保护，采用体外换锥维护，无需泄真空，避免线圈的损。如需体内换锥，须提供5套备用锥。（提供实物图片和技术证明材料） ▲5、 离子传输系统：低背景的离子传输设计，离子前后两次离轴，Q1四极杆前正交90°离轴设计，叠加碰撞池后离轴偏转，实现干扰粒子的有效消除（中性粒子、电子、光子），无需更换清洗离子透镜。（提供相关证明材料） ▲6、碰撞反应池采用四极杆或八极杆碰撞/反应池系统，分布式进气系统最大限度消除干扰。（提供碰撞反应池实物图和证明材料） - 四极杆质量分析器：三重四极杆结构，高精度纯Mo材料四极杆，两组四极杆Q1、Q2均实现单位质量分辨。（提供相关证明材料） 8、检测器：脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，可以在一次进样过程中同时完成扫描和选择分析（定性和定量分析）。（提供相关证明材料） 9、自动进样系统要求： 9.1 进样位数：≥180位。 9.2 分体式可拆卸式石英炬管，更换维护无需拆卸气体管路。 10、性能要求： 10.1质量范围：4－270 amu或更宽。 ▲10.2灵敏度：在同样一个仪器条件下，低质量数的灵敏度应在50 Mcps/ppm 以上，中质量数的灵敏度应在150 Mcps/ppm 以上， 高质量数的灵敏度应在200 Mcps/ppm 以上。（提供相关证明材料，且为现场验收指标） 10.3线性动态范围：大于 10个数量级。背景稳定性： 定义为5amu处背景信号的平均值，低于0.2cps。 10.4 短期稳定性：20分钟稳定性RSD均<2%；长期稳定性：2小时稳定性RSD均<3%。（提供相关证明材料） 10.5双电荷离子和氧化物离子: Ce ++/ Ce +低于3％，CeO+/Ce+的低于3％。 10.6 检出限：轻质量元素: <0.5ppt，中质量数元素: <0.1ppt，高质量数元素: <0.1ppt。（提供相关证明材料） 11、配置清单 11.1 电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪1套（如需体内换锥，须另提供5套备用锥） 11.2 进样系统1套（含石英材质，含炬管、雾化室、各雾化器（包括石英同心雾化器；耐高盐同心雾化器；PFA微量进样雾化器各一个）、泵管） 11.3 安装包1套，水气电安装系统1套 11.4 数据分析工作站：采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套 11.5 机械泵1套 11.6 试剂包1套 11.7 冷却循环水系统1套 11.8 不间断电源（10KVA，一小时延时）1套。 11.9.如需要屏蔽炬，需配置30套屏蔽炬和炬管作为耗材。 |
| 5 | 全自动定氮仪 | 2 | 455000.00 | 全氮、蛋白质分析 | - 定氮仪主机内置全自动蛋白质分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液和指示剂添加、蒸馏、滴定、计算以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。 ▲2、滴定原理: 比色法；内置滴定系统:正压式，内置自动校正程序，不需人工调整；滴定器容量≥20ml。（提供相关证明材料） 3、比色原件：抗老化，每次开机自动校正或手工校正。 ▲4、蒸汽延迟时间范围：0-1500秒或更宽范围，需在定氮仪主机屏幕上可设置并显示延迟时间。（提供设置界面截图证明材料） ▲5、具备双蒸馏模式或更优模式，其中蒸汽平衡蒸馏安全时间可以在定氮仪主机屏幕上可设置并显示。（提供设置界面截图证明材料） 6、安全门：耐腐蚀材料的安全门，电动控制开关或者其他更优方式控制。 7、消化管在位和消化管更换报警：有。 8、馏出液接收监控：直接监控馏出液温度，并具备超温报警和停机功能。 9、滴定缸：内置于主机，每次开机和完成一个样品检测后自动清洗；馏出液进入滴定缸管路有单向阀设计，防止倒吸。 10、消化批处理能力：≥20个/批，消化管规格：250ml、400ml。 ▲11、重现性RSD ：≤1% (包括消化步骤)， 检出限：≤0.05mg N（提供相关证明材料，且为现场验收指标） 12、配置清单：全自动凯氏定氮仪主机一套：内置滴定和计算系统，中文操作界面。安全门一套，20位消化炉1套，带排废罩1个，消化管架2个，250ml消化管80根，400ml消化管40根，铜催化剂1000片。 |
| 6 | 微波消解系统 | 3 | 413300.00 | 样品、消化 | 1、微波谐振腔体容积≥60L 2、主机具有透明视窗，可直接观察腔内消解罐的情况是否异常。（提供相关证明材料） 3、全罐红外温度控制系统，同时监控所有样品罐的反应温度，样品控温精度：1℃。 ▲4、具有灯光识别系统，通过灯光信号变化可直观反馈出设备运行的不同消解阶段。（提供相关证明材料） ▲5、微波输出功率≥1700W，反应容器体积≥60ml，同时批处理量≥40个，消解罐高度≥155mm（提供相关证明材料）。 6、保护外罐材质：复合纤维材料，不易形变。样品消解罐最高耐压：≥100bar；样品消解罐最高耐温：≥330℃。 ▲7、具有火焰报警系统或明火提醒装置，实时监控仪器的腔体内是否有明火。（提供相关证明材料） 8、具有一键调用消解方法和用户自主设置消解方法两种消解模式。 9、配置清单： 微波消解系统主机 1套、火焰报警系统1套、高压消解罐组件 1套（含40位消解罐转子1套，内罐40个，盖子40个）、多孔赶酸器1台。 |
| 7 | GPC净化浓缩系统 | 4 | 733300.00 | 样品前处理 | 1.全自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作、GPC净化工作站完成数据采集，数据保存和管理等一系列操作。 ▲2.可调波长紫外检测器，波长范围：190-600nm；波长准确度：1nm；波长精度：0.2nm。配10ml精密注射泵，进样准确度0.1%，具有注射泵里程及其以内体积的完全进样功能。（提供相关证明材料，且作为验收指标。） ▲3.配备自动进样器和收集器，具有不少于2套XYZ轴机械臂，可以实现样品自动进样和收集；（提供实物图片和相关证明材料，为验收指标） 4.配置64位20ml进样架，可以程序设定任意一个进样位置。 5.浓缩批处理能力：可支持至少12位样品同时进行浓缩。 ▲6.浓缩盖板采用整体、独立密封，无需暂停仪器和全部泄压，即可单独添加和取出某个样品。（提供操作截图和技术证明材料） 7.样品架与配套盖板采用一体式上翻盖结构，具有安全锁，无需拆卸锁紧即可开关密封上盖。 8.每个浓缩杯通过各自管路独立密封，独立排出，避免样品爆沸引起的串液问题，防交叉污染、防回流设计。 9.水浴温度可设定（室温～80℃），双层保温，可设八级以上温度梯度。水平振荡转速范围：0-300rpm，可设八段以上控制，根据样品量实时调整转速；水平振荡偏心率可调范围：0~10mm。 ▲10.冷凝回收模块为双冷凝塔，可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收（提供相关证明材料） 11. 真空度可设八段以上程序阶梯式控制，真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1mbar。真空泵最大抽速2.0m3/h，极限真空8 mbar。 配置清单：凝胶净化主机（含泵）1台；可变波长紫外检测器1台；ID20×300mm不锈钢净化柱1根；采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套；自动进样器1套，自动收集器2套；独立取放式真空浓缩主机1台；冷凝回收系统1套。 |
| 8 | 多功能酶标仪 | 2 | 276700.00 | 检测试剂盒 | 1.常规指标 1.1 检测功能：标配支持光吸收、荧光、化学发光 ▲1.2 光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统，光栅波长检测范围200-1000nm。（提供相关证明材料） 1.3 温控范围：室温+2℃-45℃，内置振荡器，振荡模式可选择线性、圆形、双圆轨道振荡 1.4 读板类型：6孔，12孔，24孔，48孔，96孔 1.5 检测模式：标配终点法，动力学法，光谱扫描法和动力学光谱扫描法 2.光吸收检测 ▲2.1 波长范围：200 - 1000 nm，在200-1000nm范围内带宽均 ≤2.5nm（提供相关证明材料） 2.2 96孔板整板读板时间≤10s 2.3 光谱扫描时间：≤16s，200-100nm，1nm步进 3.荧光检测 3.1 波长范围：激发200-710nm，发射210-720 nm，支持升级荧光共振能量转移（FRET） 3.2 荧光检测灵敏度保证值：＜ 2 fmol 荧光素/孔，动态范围：≥ 6个数量级 3.4 96孔板整板读板时间≤20s 4.化学发光 4.1 化学发光灵敏度：＜ 1 fmol ATP/孔，动态范围：＞ 6 个数量级 4.2 96孔板整板读板时间≤20s 5.标准配套软件 ▲5.1 仪器控制和分析功能二合一，实时显示运行结果，可直接选择列表、板布局等多种直观数据显示方式（提供相关证明材料） 6.配置清单：多功能酶标仪主机（包含滤光片光路和光栅光路）1台；数据分析工作站：采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套。 |
| 9 | 纤维素测定仪 | 1 | 326700.00 | 粗纤维测定 | 1、符合国际及国家标准的坩埚测定方法或滤袋法。采用中国国家标准的P2坩埚处理样品；测定指标：粗纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、纤维素、半纤维素、木质素等指标；测定木质素时，坩埚可以耐受70%以上的浓硫酸的浸煮，不使用滤纸或者滤袋。 2、批处理能力：至少1～6个/批（可启动位置1～6个或更高）；仅需放入样品，测定的全过程包括酸碱水解、冲洗、过滤等可以全部自动完成，设定程序自动运行。每个样品有独立的加热冷凝管，独立自动试剂添加，独立的自动过滤等，不同样品之间互不干扰。 ▲3、内置不少于5个试剂桶，包括酸、碱、中性洗涤剂、酸性洗涤剂、酶和消泡剂；试剂桶带有溶剂种类标识，仪器自动识别溶剂类型，并显示检测指标；所有试剂与水均可自动连续添加，每个样品管分别独立进行加液，并自动控制液位。（提供仪器操作手册或说明书上具备该功能的技术证明材料） 4、程序运行时采用分步式添加溶液，确保粉末样品完全转化为悬浊液参与实验； 5、采用远红外加热方式或其他加热方式，加热板的加热功率可自动调整，不需人工照看； ▲6、带有正反压力泵或蠕动泵，保证样品快速过滤及杜绝样品结饼的现象；当仪器检测到样品堵塞无法继续实验时，将激活手动排废功能，待堵塞处理后继续实验；（提供仪器操作手册或说明书上具备该功能的技术证明材料） 7、内置蠕动泵排废，避免试剂腐蚀； 8、冷却水节水控制功能，仪器运行时自动开启冷却水； 9、全套的批次处理工具：包括坩埚把持器、坩埚架、预热坩埚等全套的配套工具； 10、六位浸提装置，用于样品的脱脂处理，每个位置独立工作，互不干扰； ▲11、针对不同的样品要求，可进行水解实验的前、中、后脱脂；仪器具有暂停功能，在粗纤维（CF）分析中，酸水解和碱水解步骤可暂停实验，进行外部脱脂操作。（提供仪器操作手册或说明书上具备该功能的技术证明材料） 12、配置清单：全自动纤维测定仪一套，包括热浸提单元一个、冷浸提单元一个。操作附件一套：P2坩埚2套（6个/套）、预热管1套（6个/套）、坩埚把持器1个、坩埚架1个、挡热板1个、水抽气泵1个、水桶1个、洗瓶1个。 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 3 | 131700.00 | 样品浓缩 | 1、仪器主机电动升降，具有安全停止功能，最低点设置0-60mm，高度可调。 2、间歇性的左右旋转，间歇时间可调0-60s；转速范围：5-280 RPM范围，最低转速不高于5rpm,大屏幕显示。内置真空控制器和冷却水温度监测系统，真空度，转速，进出水温差，冷却水流量在同一控制面板数字显示。具备定量蒸馏功能、自动沸点识别功能，自动调至未知溶剂的最佳蒸馏参数，防爆沸。 ▲3、多层冷凝管，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2。（提供相关证明材料） 4、内置溶剂数据库，包含常规40种溶剂的蒸馏参数，并可自定义其他溶剂的蒸馏参数。具备自清洁功能，可选择间隔固定时间段，或运行固定时间后，或立即清洁。 5、加热锅：控温范围：RT-180℃ 数字显示，容积不少于3L，加热功率≥1000W。接口用于加热锅和旋转蒸发仪主机间的数据传输和控制。加热锅安全温度调节范围：50-180°C或更宽范围 6、变频四级隔膜真空泵，泵速285-1200rpm可调，最低真空度不高于2mbar，无油干式运行，应用于低真空范围。抽气速率不小于1.32m3/h（22mL/min） 7、采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力不小于0.35bar，泵最大吸力不小于0.15bar。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环。 8、最大流速≥15L/min 9、配置清单：全自动旋转蒸发仪主机（含玻璃组件，1L收集瓶，1L蒸发瓶及水浴锅各一），四级隔膜真空泵，冷却水循环机 |
| 11 | 大容量台式高速离心机 | 2 | 201700.00 | 样品前处理 | 1、主机最高转速≥15000rpm,主机最大离心力≥ 25000 x g，控温范围：-10度到40度；（提供相关证明材料） 2、转头锁定系统：具有转头自动锁定装置，可单手进行转头更换和盖子的密封，无需旋盖，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换； 3、生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖；（提供相关证明材料） ▲4、转头可选≥15种，（包括但不限于）4*400ml水平转头、4*180ml水平转头、16*50ml水平转头、6*100ml角转头、30*15ml角转头、8*50ml角转头、18*5ml角转头、48*2ml角转头、30*2ml角转头、酶标板转头等；（提供相关证明材料） ▲5、6*100ml碳纤维转头：具有出色的耐用性，最高转速≥13000转/分；最大离心力≥18500xg；（提供相关证明材料） 6、运行时间控制: 0-10小时；并具有瞬时离心及连续离心方式； 7、程序存储：≥6个快捷程序可一键调用，≥1个快捷预冷程序； 8、加减速控制：≥9级加速, ≥9级减速； 9、控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和参数； 10、自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能； 11、配置清单：主机一台；4*400mL水平转子一个：最大转速≥5000rpm，最大离心力≥4650xg ；适配器一套 16*50ml；适配器一套 36*15ml；6*100ml碳纤维角转子一个；6*50ml适配器一套；6*15ml适配器一套； |
| 12 | 离心机 | 4 | 32000.00 | 样品前处理 | 1、主机最大离心容量≥4*145ml，主机最大转速≥16000rpm，主机最大离心力≥24000xg，最大功率≤400W； 2、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； 3、控制系统：电脑控制系统大屏幕显示，运行时间控制：0-99小时59分钟；具有瞬时离心及连续离心方式； 4、加/减速选择≥2，不少于4个快捷程序可一键调用；具有转头自锁功能，可单手进行转头更换和盖子的密封，无需旋盖可5秒内实现转头的安全锁定和转头更换； 5、离心控制系统：可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准； ▲6、转头可选≥12种，（包括但不限于）4*145ml转头、12*2ml微量水平转头、8*15ml转头、16*15ml转头、6*50ml转头、8*50ml转头、30*15ml转头、18*5ml转头、48*1.5/2ml转头、30*1.5/2ml转头、24*1.5/2ml转头、酶标板转头等（提供说明书等相关证明材料） 7、配置清单：主机一台，48*2ml、6*50ml转头角转子各一个。 |
| 13 | 电子天平（十万分之一） | 2 | 80800.00 | 标样称量 | 1、最大量程≥81g/220g, 可读性≤0.1mg/0.01mg 2、典型值,重复性(5%加载) ≤0.01mg；线性误差：≤0.06 mg 3、具有中文语言操作系统，≥4.5寸彩色触摸屏，配有网格秤盘。高分辨率传感器，内置至少两组校正砝码，满足高精度的称量。 4、显示屏配备状态指示灯，直观显示天平是否处于正常状态； 5、配置清单：主机1台，防风罩1个，电源线1根。 |
| 14 | 电子天平（万分之一） | 5 | 31000.00 | 样品称量 | 1、最大秤量：≥220g,可读性：≤0.1mg 2、重复性（5%载荷下）：≤0.08mg；线性误差：≤0.06mg；灵敏度变偏移（标称加载下）：≤1.5mg 3、全自动内部校准，可设置触发条件：温度变化后启动、水平调节后启动、通电后启动，且可自定义首选日期及开始时间 4、至少4.5英寸彩色触摸屏，具有水平调节向导，若天平不水平，水平指示器将变为红色或其他警示颜色，保证在正确的称量条件下获取数据。 5、可自定义不少于4个用户组及不少于10个用户，可防止意外更改天平设置。 6、配置清单：主机1台，电源线1根。 |
| 15 | 超低温冰箱 | 2 | 143300.00 | 试剂盒、生化药药品保存 | 1、外部尺寸(mm)（H*W*D）≤1990*1010*1000；内部尺寸(mm)（H*W*D）≤：1300*870*700； 2、容积≥810L；2英寸冻存盒的存放数量≥600个； 3、压缩机：不少于2台559W工业级高效压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷(R290)，节能环保； 4、工作温度：-50℃∽-86℃； 5、整机内置至少7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等 6、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性； 7、配置四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩，减少冷气丢失； ▲8、具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于340分钟；压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到-75℃的时间不超过25分钟；（提供相关证明材料） 9、至少5.6英寸电容式触摸屏用户界面,无需复杂参数设置即可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数； 10、控制面板具有至少三位数密码保护，管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。 11、配置清单：主机一台，冻存架一套 |
| 16 | 生物安全柜 | 2 | 96000.00 | 有毒有害物前处理 | 1、外部尺寸(mm)（W*D*H）：1900*800*1550（±10mm)；内部尺寸(mm)：W*D*600*750（±30mm)； 2、配置可调高度支架，前窗为≥10°左右倾角，减少镜面效应，工作高度≥250毫米。前窗玻璃采用至少5毫米厚的多层安全玻璃制成，具有符合国标的UVC防护； 3、内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型；内部工作台面为一块一体耐用无腐蚀的304不锈钢，厚度至少1.5毫米；柜子采用双面和后壁，带有负压隔层；设备两侧壁各提供至少3个服务阀孔；设备采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸； 4、安全柜含有一个外排和一个下降风的HEPA过滤器，过滤器符合EN1822标准H14级别。HEPA 过滤器在最大穿透粒径 (MPPS)下的整体过滤效率应为99.995%，且局部穿透不大于0.025%。过滤器确保按照生物安全柜 NSF / ANSI 49的要求没有超过0.01%的泄漏。 ▲5、安全柜配有双直流或三直流风机，可实时监控和控制排风速度。无需机械阻尼器即可调节排气气流。（提供相关证明材料） 6、安全柜具有待机模式，当前窗关闭时，点击转速自动降低。当安全柜不使用时，样品也可以在无菌的工作环境中保存；安全柜有两个压力感应器来检测排气和下降风的压力变化；当流入/排气发生20%的变化时，将发出声音和视觉报警。 7、安全柜具有彩色触摸屏界面，并且能实时显示风速和流入风速，以确保用户知道安全柜是否在安全操作条件下工作。（提供相关证明材料） 8、安全柜具备为其性能变化提供颜色编码指示器或其他更优方式，方便更换HEPA过滤器，紫外线或安排日常服务； 9、设备配置紫外灯。消毒可编程。 10、配置清单：主机 一台 |
| 17 | 倒置显微镜 | 1 | 81000.00 | 微生物、致病菌检测 | 1、光学系统：无限远平场消色差光学系统；观察头：一体式铰链式双目观察镜筒或其他类型观察镜筒，≤45度倾斜，瞳距48-75mm之间；可配置1×或0.5× C型接口摄像端口，目镜/端口 100/0∶0/100或其他；目镜：大视野目镜10X，≥Ф20视场，高眼点，-5～+5视度可调； 2、物镜：平场消消色差物镜，在多种照明模式下都能得到高信噪比、高分辨率以及高反差的成像效果 l4X NA=0.1 WD=30 盖玻片=1.2 l10X NA=0.25 WD=10.2 盖玻片=1.2 l20X NA=0.4 WD=4 盖玻片=1.2 l40X NA=0.6 WD=2.2 盖玻片=1.2 3、转换器：多孔物镜转换器；载物台：平板载物台：170（X）×250（Y)mm（±5mm)，带载物台插入圆板，能配置加长托板； 4、机械移动尺，行程10（X）×70（Y)，兼容≥5种微型实验板，多孔板夹和载物台夹，带通用托板，适用于Terasaki板、载玻片、Φ35-65培养皿等多种托架； 5、调焦方式：粗微动同轴调焦，右手具有粗动松紧调整功能；微动≤0.002mm/格，≤0.2mm/圈；粗动≥37.7mm/圈，物镜转盘上下行程：上≥7mm下≥1.5mm，去限位最高可至≤18.5mm；聚光镜：长距聚光镜，数值孔径≥0.3，工作距离≥75mm. 6、≥2000万像素高清摄像头：图像传感器 分辨率 ≥5472(H) x 3648(V) 单个像元尺寸≥ 2.40μm x 2.40μm 光学尺寸≥ 15.86mm; 1英寸靶面 7、配置清单：显微镜主机1套，高清摄像头1个，数据分析工作站：采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套。 |
| 18 | 氮气发生器 | 2 | 73500.00 | GC等氮气源 | 1、氮气产生 PSA碳分子筛变压吸附，高温催化氧化炉去除HC，纯度不低于99.9995% ▲2、最大输出流量≥600mL/min，最大输出压力≤7bar（100psig）±0.05bar，常压露点>-60℃（提供相关证明材料） 3、空气源：内置空压机，空气输入压力：最小7bar,最大10bar 4、显示屏：前置LED彩色触摸液晶屏显示。显示内容：整机运行时间、空压机运行时间、服务提醒、故障提醒诊断、故障报警记录、在线服务等。 5、高温催化炉：烃类化合物含量＜0.05ppm 6、配置清单：主机*1；内置空压机；气管*1；排水管*1；说明书*1 |
| 19 | 氢气发生器 | 2 | 88700.00 | GC等氢气源 | 1、纯水电解制氢技术；氢气流量≤300ml/min，氢气纯度不低于99.9995%；出口压力≤4bar 2、发生器内存气体：≤50ml，即使泄漏也不会达到氢气危险浓度 ▲3、使用PEM 质子交换膜电解纯水（提供相关证明材料） 4、功能性检测：压力报警，压力实时显示，液位显示等。 5、噪音：≤46dB(A) 6、配置清单：主机*1；电源线*1；气管*1；排水管*1；说明书*1； |
| 20 | 空气发生器 | 4 | 51700.00 | GC等空气源 | 1、流量≥10L/min，输出压力≤7bar（100psig） ±0.05bar 2、进气源：内置空压机，允许进气压力7-10bar 3显示屏：.前置LED彩色触摸液晶屏显示。显示内容：整机运行时间、空压机运行 时间、服务提醒、故障提醒诊断、故障报警记录、在线服务等 4、至少包含三段净化技术，预过滤，高温催化氧化，后过滤；主机自动检测及报警功能 ▲5、高温催化炉：烃类化合物含量 ＜ 0.05ppm（提供相关证明材料） 6、常压露点＞-45℃ 7、配置清单：主机1台；空压机1台；气管*1；排水管*1；说明书1份； |
| 21 | 反渗水及超纯水系统 | 2 | 168700.00 | 实验用水自备 | 1、系统由自来水进水，同时生产三级纯水和一级超纯水； 2、纯水水质：微生物＜0.01cfu/ml，颗粒物＜1/ml，离子去除率＞ 98% ； 3、纯水制水速度：≥8L/h，分配速度：≥3L/min； ▲4、超纯水水质：电阻率18.2 MΩ•cm＠25℃，总有机碳含量(TOC)＜ 2ppb，微生物＜0.01cfu/ml，颗粒物＜1/ml；（提供相关证明材料） 5、超纯水制水速度：≥2L/min； 6、应用节能环保的反渗透自动调整技术，可根据进水硬度及CO2含量自动调节反渗透压力，优化回收率及产水水质； 7、精纯化柱采用全下垂流的纯化方式，有效防止树脂分层； 8、内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机物； 9、应用抛弃型储水容器，终身无需清洗，使用低溶出的生物安全性材料，容积不小于50L； 10、配置膜过滤器去除颗粒物和细菌，0.45+0.2微米双层聚醚砜膜，有效过滤面积不小于150cm2； 11、具独立彩色触摸屏的远程取水臂，可实现360度自由旋转取水，取水高度自由无级可调； 12、配置清单：主机（含反渗透柱1支，双波长紫外灯）1台；预处理柱1个；50L袋式水箱系统1套；纯化柱1个；终端过滤器1个；远程取水臂1个；清洗套件1套；前处理装置1套。 |
| 22 | 超纯水器 | 2 | 82000.00 | 制备实验用水 | 1、超纯水水质 电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25 °C，TOC：≤5 ppb 微生物：≤ 10 cfu/L (通常≤ 1 cfu/L) ，颗粒物：无≥0.22µm颗粒 2、对于未取用完的超纯水将会进入超纯水循环回路经由紫外灯、精纯柱纯化后再次取用 ▲3、超纯水分配流速：≥1.6L/min，并支持无级调节流速至逐滴取水。（提供相关证明材料） 4、终端过滤器与取水臂的连接采用非螺纹接头或插入式连接，有效避免污染死角，具有防污染性、连接密封性、液体导流性好的特点。 5、精纯柱采用“旋转&锁紧”方式方便更换。 6、内置185/254nm双波长紫外灯。 7、超纯水循环回路每隔2小时自动循环，对回路内的超纯水自动清洁、消毒，同时支持手动开启自动循环清洗功能。 8、电阻率具有自动检测及报警功能，彩色LED指示灯实时提示电阻率状态。 9、配置清单：超纯水主机一套、除菌终端过滤器1个、除热源终端过滤器1个，电源线1根、精纯柱1个。 |
| 23 | 冷冻干燥机 | 2 | 53300.00 | 样品前处理 | 1、控制系统：≧7寸真彩触摸液晶屏控制系统，可自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看 2、真空系统：自带止逆倒流阀,能够有效防止倒吸；具备真空泵换油时间提醒，可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵 3、真空泵抽气速率≥4L/S，极限真空度≤5 Pa（空载）；真空度测量范围：1000-0.001 mbar 4、冻干面积≥0.18㎡，盘装溶液≥2L 5、冷阱尺寸为≥Φ300×405 mm，最低温度为≤-80℃(空载）,捕水容量≥ 6 kg/批 6、板层尺寸≥Φ240mm，板层间距≥70mm，板层数量≥4块 7、可外挂冻干瓶（茄形瓶、广口瓶），外挂冻干瓶接口为8个 8、配置清单：主机1台；真空系统1套；有机玻璃桶1个；保温盖1个；干燥架1个；预冻架1个；物料盘4个；三通阀8个；冻干瓶8个；油雾过滤器1套 |
| 24 | 小型台式离心机 | 6 | 26000.00 | 大型仪器配套 | 1、主机最大离心容量≥4*145ml，主机最大转速≥15000rpm，主机最大离心力≥22000xg，最大功率≤400W； 2、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动，噪音≤58dBa； 3、控制系统：电脑控制系统大屏幕显示，运行时间控制：0-99小时59分钟；具有瞬时离心及连续离心方式； 4、加/减速选择≥2,≥4个快捷程序可一键调用；具有转头自锁功能，可单手进行转头更换和盖子的密封，无需旋盖5秒内实现转头的安全锁定和转头更换； 5、离心控制系统：可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准； 6、转头可选≥14种，（包括但不限于）4*145ml转头、12*2ml微量水平转头、8*15ml转头、16*15ml转头、6*50ml转头、8*50ml转头、30*15ml转头、18*5ml转头、48*1.5/2ml转头、30*1.5/2ml转头、24*1.5/2ml转头、8*8PCR条板转头、酶标板转头、血比容转头等 7、配置清单：主机一台，24*2ml角转子一个 |
| 25 | 小型高速冷冻离心机 | 6 | 49000.00 | 大型仪器配套 | ▲1、最高转速≥16000r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥26000xg；最大容量：≥8×10ml。（提供相关证明材料） 2、离心力或转速可直接设置，能以1或10或100步进递增；仪器整机噪音≤60dB；定时范围：1s～99min59s或1min～99h59min；具有启动计时或到转速计时模式； 3、具有至少9档加、减速曲线，可自定义升速、降速时间曲线；可设置预约预冷功能和仪器休眠功能和不少于5级的阶梯离心。 4、温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增；（提供相关证明材料） 5、具有转子识别、不平衡保护、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。。 6、配置清单：主机一台，24*1.5/2.0ml角转子 一个 |
| 26 | 显微镜 | 1 | 22300.00 | 实验观测 | 1、光学系统：无限远光学系统。观察装置：铰链式双目观察头，≥30°倾斜。目镜筒前的铰链部分可任意360°旋转；高清摄像头≥2000万像素，分辨率≥ 5472(H) x 3648(V)， 单个像元尺寸≥ 2.40μm x 2.40μm， 光学尺寸 ≥15.86mm，1英寸靶面。 2、转换器：五孔转换器或其他。 载物台：内置式双层机构机械载物台，XY向导轨都内置于载物台内部，移动范围75×25（mm），面积≥185(W)×140(D)mm，游标读数≤0.1mm。粗微调焦范围：≥28mm，粗调每转≥37.7mm。聚光镜：通用聚光镜，N.A/1.25，大小标记位按对应的物镜的倍率进行刻度标记。聚光器垂直移动调节范围：≤10mm。 3、目镜：10×，视场数F.N.≥20 ；平场消色差物镜4X（N.A.0.10，W.D.≥25mm），平场消色差物镜10X（N.A.0.25，W.D.10.2m ，平场消色差物镜40X（N.A.≥0.65，W.D.≥ 3.0mm），平场消色差物镜（油/水选购）100X（N.A.≥1.1，W.D. ≥0.1mm）。 4、配置清单：显微镜主机1套，2000万摄像头1个，数据分析工作站：采集分析软件，数据处理及图文输出系统一套。 |
| 27 | 刀式捣磨仪 | 4 | 113300.00 | 大型仪器配套 | 1、进样尺寸:小于40mm，最终出样尺寸：小于300μm；转速：2000-16000rpm，数字显示，连续可调； 2、转刀直径：不小于119mm，刀头外围线速度：不小于62m/s；可干磨、湿磨及冷冻研磨，底座有防水保护设计并具有导流槽； 3、可匹配多种研磨套件类型及材质，可配套重力顶盖，仪器配件均可进行高温高压灭菌，并可进行防重金属研磨; 4、仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启 5、具有间歇、正转、反转及快速点击模式, 均可在控制面板上直接操作； ▲6、钛制转刀（提供相关证明材料） 7、电机功率1100W，工业级电机； 8、仪器配置清单：刀式研磨仪主机1台；1升耐压热塑料容器9个；标准顶盖9个；钛制转刀 2把；不锈钢锯齿转刀4把；带溢流渠重力顶盖2个；PP重力顶盖9个；样品刮刀2把； |