本项目属于非专门面对中小微企业采购

中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目

招  标  文  件

项目编号：中大招（货）[2025]132号

代理机构编号：ZZ0250376

广东志正招标有限公司

中山大学政府采购与招投标管理中心

2025年07月25日

中国·广州

温 馨 提 示

一、本项目为电子招投标项目，提交投标文件需要具有GDCA数字证书电子签名。未办理GDCA的供应商应在依法设立的电子认证服务机构（数安时代科技股份有限公司）办理GDCA数字证书（包括数字证书、机构电子公章及法定代表人电子签名/签章)，已办理GDCA的供应商须在投标前与上述电子认证服务机构确认并检査GDCA数字证书有效且已绑定“中山大学智能电子采购系统”；未办理GDCA或未绑定的供应商无法在投标书编制软件中上传文件。此GDCA办理事项不影响获取本项目招标文件，获取招标文件无须数字证书。如需办理GDCA，详见以下链接：https://www.gdca.com.cn/customer_service/guide_service/application_guide/CA-GDCA/）。

二、投标人需在提交投标文件截止时间前将投标文件完整上传到中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）。逾期上传或错误投递方式送达的投标文件恕不接收。提交前需预览投标文件是否成功使用GDCA电子签名/电子签章（包括机构电子公章、法定代表人电子签名/签章）。

三、开标支持远程解密，投标人须使用制作投标文件的电脑或安装GDCA客户端在投标截止时间后30分钟内登录系统完成解密（如因系统原因无法正常解密，采购人或者采购代理机构可延长解密时间）,若开标时未能按时进行解密则视为无效投标人。投标人可通过中山大学智能电子采购系统参与开标，无需现场参加。

四、加★号的条款的指标要求和有盖章、签署要求的带★格式文件，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

五、电子投标文件编制格式见第五部分，投标人应该按照相关格式要求制作投标文件并加盖电子签章后上传至中山大学智能电子采购系统，建议投标人对电子投标文件进行电子签章时使用多页签章。

六、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本扫描件及总公司的授权书。

七、本次招标向中标人收取的采购服务费，按招标文件规定执行。

八、公开招标失败后，评标委员会可根据项目情况建议重新招标或建议依法变更为竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等其它法定采购方式继续进行采购。

九、中山大学智能电子采购系统技术支持电话：020-84158040（QQ号码：2783147048），CA数字证书（GDCA）办理联系电话：4007008088。

十、本项目签署《中山大学国内采购合同》的，需开具增值税专用发票，如无法开具，需在签署合同时提供合理说明，否则将可能会影响合同签署。

十一、电子投标文件的上传总大小上限为100MB，超出此限制将导致上传失败。为确保投标文件顺利上传，建议投标人提前准备并完善投标文件，并预留足够的时间进行上传。如文件大小超过100MB，请供应商自行采取压缩措施，将文件大小压缩至100MB以下，以符合上传要求。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目    录

第一部分 投标邀请函	6

第二部分 用户需求书	10

第三部分 投标人须知	38

一、说明	42

二、招标文件	43

三、投标文件的编制	44

四、投标文件的提交	49

五、开标、评标与定标	50

六、合同的授予	58

第四部分 合同条款	62

国内采购合同格式	63

第五部分 投标文件格式	80

一、投标文件封面格式	81

二、投标文件目录格式	82

三、投标函格式	83

五、配置清单格式	87

六、投标人声明函格式	89

七、售后服务承诺书格式	91

八、实质性响应条款一览表格式	93

九、法定代表人身份证明格式	98

十、法定代表人授权书格式	99

十一、投标人的资格声明格式	100

十二、与投标人存在关联关系的单位名称说明格式	101

十三、业绩一览表及评价格式	102

十四、法人证书等资格证明文件格式	103

十五、信用查询资料	104

十六、中小微企业声明函等	105

十七、投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	109

十八、节能环保产品适用政府采购政策情况表	110

十九、技术规格/要求偏离表格式	111

二十、安装调试方案	114

二十一、培训方案	114

二十二、其它材料	114

二十三、投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	114

# 第一部分 投标邀请函

投标邀请函

中山大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以公开招标方式采购下列货物及其相关服务。欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号：中大招（货）[2025]132号

二、项目名称：中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目

三、招标采购项目内容及数量： 中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备，一批 。（本项目不允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标；本项目不属于专门面向中小企业采购项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。具体内容及要求详见公告附件招标文件)。

四、项目预算及经费来源：

项目预算 2105000.00 元人民币。经费来源为财政性资金。

五、投标人的必备资格要求：

（1）具备投标条件的法人、其他组织或者自然人；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定；

（3）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体” 、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效或查询不到，则投标人需提供相关证明材料）；

（4）本项目不允许联合体投标。不接受中标备选方案。

六、交货时间：自合同签订之日起30日内完成交货

交货地点：中山大学广州校区南校园

七、招标文件获取方式：本项目采购以电子招投标形式进行，投标人可于中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/）浏览招标公告，确认参与本项目的潜在投标人应登录中山大学智能电子采购系统，在系统投标登记并在线获取招标文件及其它资料（未按上述方式获取招标文件的投标人，其投标资格将被视为无效）。

八、获取招标文件方式及时间：2025年07月26日 09:00:00至2025年08月01日 17:30:00；登录中山大学智能电子采购系统，在系统投标登记并正式获取招标文件及资料，否则不能参与本项目的投标。本项目不需要现场确认，若获取招标文件期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足三家，采购人将可能顺延获取招标文件期限并予公告。请各投标人留意网上公告，不再另行通知。

九、电子投标文件的提交：投标人须凭企业数字证书（GDCA）在提交投标文件截止时间前，在中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）完成电子投标文件的上传（注：无有效的GDCA数字证书或者有有效的GDCA数字证书但未绑定“中山大学智能电子采购系统”的供应商，均须按照平台电子认证的要求，提前办理企业数字证书（GDCA）并绑定“中山大学智能电子采购系统”。）。若投标文件于提交投标文件截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件。在提交投标文件截止时间前，投标人可以替换已经上传完毕的投标文件。

十、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（1）提交投标文件截止时间和开标时间：2025年08月15日 09:30:00 （北京时间）。

（2）投标文件解密时间：2025年08月15日 09:30:00 至 2025年08月15日 10:00:00（投标人登录中山大学智能电子采购系统在线解密，如因系统原因无法正常解密，采购人或采购代理机构可延长解密时间）。

（3）解密完成后及时公布开标结果，投标人可登录中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）查看开标情况。

（4）开标地点：中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）在线开标。

十一、招标公告期限为自发布公告之日起5个工作日。

十二、本项目的发布、修改、澄清和补充通知将在中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/）发布，敬请各投标人留意，不再另行通知。

十三、联系事项

获取文件开始时间：2025年07月26日 09:00:00

获取文件截止时间：2025年08月01日 17:30:00

投标截止时间：2025年08月15日 09:30:00

采购人：中山大学

采购人地址：广州市新港西路135号

采购人联系人：李老师

采购人联系电话：020-84115089

采购人传真：/

采购人邮编：510275

采购代理机构：广东志正招标有限公司

采购代理机构地址：广东省广州市天河区龙怡路117号五楼

采购代理机构联系人：周小姐、叶小姐

采购代理机构联系电话：020-87554038

采购代理机构传真：020-87554028

采购代理机构邮编：510000

特别提示：

投标人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消投标资格。投标人在本项目中存在下列行为的，将被列入失信记录，并视情节情况在网上进行实名通报：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2. 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

3. 中标人未能按招标文件的要求在规定期限内提交履约保证金（如有）；

4. 投标人在采购或合同签订过程中存在欺诈行为（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备）；

5. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

6. 投标人放弃投标，且未在开标时间前在中山大学智能电子采购系统的中山大学投标书编制软件中撤回投标文件的；

7. 投标人存在串通投标、围标的情况；

8. 法律、法规或本招标（采购）文件规定的其他情形。

中山大学政府采购与招投标管理中心

广东志正招标有限公司

2025年07月25日

# 第二部分 用户需求书

（用户需求书中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效；标有“▲”号和“△”的条款为重要技术指标，负偏离（不满足要求）将在技术评分中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。)

中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目

项目要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单项预算 （单项最高限价） | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 5台 | 45万元 |  |
| 2 | 纯水超纯水一体化系统 | 1台 | 20万元 |  |
| 3 | 倒置荧光显微镜 | 1台 | 18万元 |  |
| 4 | 酶联免疫分析仪 | 1台 | 18万元 |  |
| 5 | 全温摇床 | 2台 | 17.5万元 |  |
| 6 | 全自动灭菌锅 | 1台 | 6万元 |  |
| 7 | 生物安全柜 | 2台 | 13万元 |  |
| 8 | 水体病毒浓缩采样仪 | 1台 | 24万元 |  |
| 9 | 台式离心机（冷冻） | 1台 | 6万元 |  |
| 10 | 样本库系统 | 1台 | 13万元 |  |
| 11 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 30万元 | 是 |

一、本项目详细技术参数及配置要求如下：

设备一：超低温冰箱

一、主机参数

△1、样式：立式，单门；容积：≥700 L；2 ml样本存量：≥50000个；内部尺寸（宽*深*高mm）≥740*720*1310，机器占地面积≤1.03 m2。

▲2、箱体采用冷轧喷涂钢板，内胆采用不低于304不锈钢材质，内胆表面无镀锌或喷涂层；箱内配3层不低于304不锈钢材质搁架。

3、真空绝热板为全机身覆盖且厚度≥25 mm。

4、内门≥4个，采用模具发泡，每个内门都配有压紧式把手；外门≥4道门封，内门≥1道门封，门封采用硅胶材料，最低耐温≤-100 ℃。显示屏：LCD，电容触控；不小于10.1英寸；显示箱内温度、环境温度、冷凝器温度、箱内温度曲线等数据，具备连接WiFi实现网络校时功能。

5、箱内温度调节范围：≥（-86 ℃~-40 ℃）；温度设置精度≤0.1 ℃，显示精度≤0.1 ℃。配USB接口、远程报警接口、5V供电接口。配机械锁，加挂锁的孔，用户可按需选择是否加挂锁。

▲6、不少于2个高效压缩机，两套完全独立的制冷系统，在一套系统出现故障时，另外一套系统能保持-80 ℃的状态稳定运行；保温时间：环境温度25 ℃稳定状态下断电，箱内温度从-80 ℃回升到-50 ℃的时间≥306分钟。提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告。

7、箱内由室温35 ℃状态下，降至-80 ℃时所需时间≤3h；箱内温度均匀度：≤3 ℃，温度波动度：≤2 ℃。提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告。

8、24小时耗电量≤10kW·h/24h，噪声：≤49 dB(A)；提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告。

二、软件及其功能

1、主机配套智能样本存储与管理系统，需提供计算机软件著作权登记证书。

2、系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式，通过授权的方式打开浏览器即可管理样本数据。

3、系统能够以树形或图形化方式模拟显示存储容器的各级结构，可自定义管理配置，可查看所有存储容器的基本信息、所存样本类型信息，可进行容器内冻存盒的孔格废弃和还原的操作记录，且可追溯孔格的历史样本存储信息，支持容器盒内样本批量扫描入库，盒子内的冻存管可根据存放的样本类型不同显示对应的预设样本类型图标。系统支持冻存管摘要信息显示，鼠标箭头在屏幕上指向一个冻存管时，系统即可弹出该冻存管保存的样本摘要信息。

▲4、系统支持以向导形式引导完成样本入库、出库、出借、还库、销毁的操作，且支持贴码管和预置管操作；支持查询及追溯样本生命全周期，监控样本采集、入库、出借、还库、转移、销毁各个阶段；支持样本扫描查询，扫描枪直接扫描相关二维码或一维码即可获取该样本及相关样本源信息。

5、系统具备单据管理功能，对样本入库、出库、出借、还库等操作生成相应的单据，业务操作单据永久保存且可追溯；支持自定义审批流程，支持自定义审批表单内容。系统对不合格或不符合要求的样本销毁操作记录进行统一管理，支持撤销或确认销毁操作记录，所有销毁的样本信息永久保存且可追溯。系统可对所有已出库的样本信息进行统一管理，支持检索及查看相关样本信息，已出库样本信息永久保存且不可删除。系统可按样本类型进行样本数量统计，支持多种图表形式展现。系统支持以excel、png、pdf多种格式下载和导出相应的统计图表信息。

▲6、系统支持导入创建账号，分配角色，密码错误时可重置密码；支持设置不同用户角色，配置不同功能菜单，可设置当前角色数据权限，如：全部数据权限、自定义数据权限、仅本人数据权限等；系统只允许经过预先授权的用户访问登录，并且在系统运行周期内保证用户名唯一。

7、系统具备自动锁屏功能，解锁后不影响原数据状态。系统可以自定义报警条件，可对样本冻融次数、样本容量、到期时间、使用率低等情况进行预警，支持查看详细报警内容。系统支持样本编码规则的设置，根据样本类型或样本源类型制定多种不同的样本编码规则；可兼容本次采购包内的条码打印机，支持在标签上自由拖动添加所需打印的样本或样本源信息，如样本条码、样本类型、样本位置等，且支持样本条码以二维码或一维码的形式进行打印。

▲8、系统需与现有的相关实验室管理系统实现无缝对接，提供可与现有的实验室相关系统进行对接的承诺书，格式自拟。

★9、投标人需承担与现有的实验室相关管理系统接口对接所需的所用费用。

★配置清单：

每台均包括：

- 主机1台

- 电源线1条

- 搁架3块

- 除冰铲2个

- 说明书1套

- 钥匙1套

- 智能样本存储与管理系统1套。

三、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，免费保修时间不少于5年。

（二）保修范围：整机质保（包含压缩机及易损零部件），如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：需保证提供7×24小时服务响应，在接到故障信息后需在30分钟内电话响应，在24小时内到达现场解决问题；当48小时内无法排除故障时，即刻提供备用机服务，保障样本安全。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护，并出具正式报告；如发现潜在问题，应负责排除。

3、终身提供软件的免费维护、升级和更新。

4、每年提供最新的技术资料、应用进展等信息。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：每年不少于1次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备二：纯水超纯水一体化系统

一、主机参数

1、由自来水作进水，生产一级水、二级水、仪器分析用高纯水，水质符合GB6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》和GB/T33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》的要求。

2、内置RO柱、EDI模块和纯水管路紫外灯；EDI模块防结垢设计，无需软化柱或防垢柱；不接受双极RO设计；产水流速恒定，不受环境温度影响。

3、纯水制备速度≥10 L/h，电阻率：5 MΩ·cm~15MΩ·cm @ 25℃，TOC含量≤30 ppb。

4、超纯水电阻率≥18.2 MΩ•cm @ 25℃，TOC含量≤5 ppb。超纯水中，无机离子含量：Pb/Hg/Cr/As等重金属离子含量≤0.01μg/L、Mn/Fe/Cu/Zn等微量元素离子含量≤0.01μg/L，总Si含量≤2 μg/L，Cl、F等阴离子含量≤0.5 μg/L。超纯水取水流速：0-2 L/min，流速可调。

5、系统有至少四组电导率检测器；电导池常数：≤0.01 cm-1，温度灵敏度：≤±0.1 ℃；系统内置全氧化法TOC检测仪，检测超纯水中的TOC，检测精度≤0.1 ppb。

6、超纯水中，颗粒物（≥0.22 μm）数量：≤1个/ml，热原（内毒素）：≤0.001 EU/ml，细菌≤0.01 cfu/ml。

△7、控制屏幕：独立、全触控、可移动设计，不小于8英寸，系统语言可选中文、英文等；通过控制器可远程控制取水器调节流速和定量取水，可实时显示出水关键信息包括水质参数（反渗透进水电导率、反渗透产水电导率、超纯水产水电阻值、TOC值、水温、流量等），系统状态（RO膜截流率、液位、阀门、紫外灯、泵等实时的工作状态），维护及故障等信息，可溯源；系统最多可连接10个取水器。主机盖板采用磁吸式设计，开盖即见纯化柱和紫外灯，用户可自行更换纯化柱和紫外灯。

8、水箱≥60L，不低于HDPE材质密封式设计，无溢流管且底部无死角，可完全排空。液位控制水箱，配有去除二氧化碳的空气过滤器；配置无汞紫外消毒模块；液位精度达到1%，液位信息可在主机屏显示；配置低液位保护，可根据每天用水量来控制水箱内纯水的储存量。储水自动再循环功能：储存在水箱的纯水，会再循环通过纯化柱、紫外灯，用户根据需求可自由开启或关闭。

△9、超纯化柱有基础型、深层过滤型、低镁型、低有机物型、低硼型、ICP型6种不同配方填料，可选择其中一种。纯化柱、紫外灯、终端过滤器均具备识别芯片，防伪防错，可追溯，用户可在同一个监控界面查看以上信息。

▲10、配置独立取水器，可通过触摸屏设置实现定量取水和流速调节，具备显示电导率/电阻率、TOC、温度、液位，自动维护提示、自动报警等功能；可距离主机至不小于10米，可通过无数据线方式与主机通讯连接。

▲11、主机配有高灵敏度漏水保护器，至少包括电磁阀、探头、信号放大电路等，其中探头应至少包括2个探针，可检测微弱的漏水信号。当系统漏水时，自动关闭自来水进水；实时监测储水水箱水位并在水满时自动停止制水。主控屏内置电脑芯片，可记录水质报告；系统可记录两年以上包括用水量、水质、使用人的资料，可通过 USB 端口导出详尽的文件；主机配有 CAN 接口（可向下转接兼容 RS232 接口）。

★配置清单：

1、主机一台

2、主控屏一个

3、纯水、超纯水手柄各一个

4、水箱（含无极液位）一套

5、空气过滤器和无汞紫外消毒模块一套

6、漏水保护器一个

二、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，免费保修时间不少于2年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在4小时内电话响应，在24小时内提出解决方案，在48小时内到达现场解决问题；当48小时内无法排除故障时，即刻提供备用机服务。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护，并出具正式报告；如发现潜在问题，应负责排除。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：每年不少于1次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备三：倒置荧光显微镜

一、主机参数

1、放大倍数：40X-400X。观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75 mm；铰链组可360°旋转，在标准65 mm瞳距时，通过旋转铰链组筒，即可将眼点高度提升≥（0-34）mm。目镜：平场10X，视野≥22 mm，≥±5屈光度，目镜放大率准确度：≤±1%。转换器：内定位5孔物镜转换器。

★2、物镜：各一个，共4个：

2.1 平场半复消色差荧光物镜：4X（数值孔径：≥0.13 mm，工作距离：≥18.95 mm）；10X（数值孔径：≥0.3 mm，工作距离：≥7.27 mm）；

2.2 平场半复消色差荧光相衬二合一物镜：20X（数值孔径：≥0.45 mm，工作距离：≥6.12 mm），40X（数值孔径：≥0.65 mm，工作距离：≥1.79 mm）；

2.3 物镜成像清晰圆直径：4X物镜：≥16.8 mm、10X物镜：≥16.5 mm、20X物镜：≥15.9 mm、40X物镜：≥16 mm。

2.4 物镜齐焦：10 X→4 X：≤0.028 mm，10 X→20 X：≤0.015 mm，10 X→40 X：≤0.012 mm。

3、调焦系统：粗微同轴调焦；粗调行程：≥9 mm（焦面向上：≥6.5 mm，向下：≥2.5 mm），微调精度：≤0.002 mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

▲4、载物台：面积：≥250 mm（长）X215 mm（宽），移动尺移动范围：≥120 mm（长）X80 mm（宽）；包括但不限于玻璃载物台板、金属载物台板、可拆卸载物托座、切片托座、Terasaki托座、皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.005 mm，载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002 mm。

5、聚光镜：数值孔径：≥0.3 mm，工作距离：≥72 mm；聚光镜可自拆卸，拆卸后空间高度：≥150 mm。

△6、反射荧光照明系统：LED荧光光源，四通道设计，伺服电机控制，齿轮传动；配套“带通型”滤色片不少于B、G、UV三组（B：EX480/30，DI505DC，EM535/40，B1带通型荧光滤光镜组，对应中心波长为470 nm的LED灯；G：EX560/40，DI600DC，EM635/60，G1带通型荧光滤光镜组，对应中心波长为560 nm的LED灯；UV：EX375/28，DI415DC，EM460/50，UV1带通型荧光滤光镜组，对应中心波长为385 nm的LED灯)。有灯源亮度指示条，具有当前波段位置显示功能；红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启。

7、透射照明系统：≥5 W LED光源，亮度可调，机身前方有透射光亮度指示条显示功能；红外感应功能：当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启。聚光镜内置双层5孔滤色镜插槽，支持滤光镜与相衬环叠加观察。

8、荧光成像系统：≥500万像素；传感器尺寸：不低于2/3。最大帧率及最大分辨率：不低于35fps@2448x2048，灵敏度及光谱响应：不低于1146 mv with 1/30s 380-650 nm；全局式快门扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能。

二、软件及其功能：

▲1、主机配套同品牌图像分析软件，需提供计算机软件著作权登记证书。

2、软件支持拍照录像、几何测量、图像拼接、景深叠加、荧光叠加、颗粒计等功能，支持用户自定义快捷键，可使用快捷键方式实时动态地拼接显微镜下图像，拼接图像平滑无锯齿状，最终可完成整张切片的扫描拼接。

3、软件具备EDF实时动态景深融合扩展功能，可动态地将多个焦平面的显微图像实时地在显微镜下完成景深融合，最终形成一张完整清晰的全焦面图像；软件具备彩色荧光图像叠加合成模式，荧光染料库为开源权限，可自行编辑填充使用。

★配置清单：

1、主机1台

2、图像分析软件1套

3、工作站1套：不低于Windows10操作系统，10核心16线程处理器，PS2键盘；鼠标；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB（固态），≥23寸显示屏。

三、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，免费保修时间不少于2年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在4小时内电话响应，在24小时内提出解决方案，在48小时内到达现场解决问题；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿因仪器故障导致样品外送处理产生的所有费用。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护，并出具正式报告；如发现潜在问题，应负责排除。

3、终身提供软件的免费维护、升级和更新。

4、每年提供最新的技术资料、应用进展等信息。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：每年不少于1次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备四：酶联免疫分析仪

一、主机参数

1、检测功能：包括但不限于光吸收、浊度、荧光、化学发光。

▲2、光路设计：光栅光路和滤光片光路双系统。

3、光源：氙闪灯。温控范围：（室温+4）℃～45 ℃。内置振荡器：振荡模式可选择线性、轨道、双轨道振荡，振幅和振速可调。

4、孔板类型：适用于包括但不限于6、12、24、48、96、384孔的标准平底、圆底、v-型底微孔板。检测顺序：不少于8种检测顺序，满足不同方向复孔之间时间检测要求。4种颜色指示灯表示不同仪器状态：指示通电、待机、进出板、孵育器启动、各类检测模式等设备状态。

5、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描和动力学光谱扫描。具备动力学光谱扫描检测功能：在进行动力学检测的过程中，根据用户的自定义，自动进行样品不同时间点的光谱扫描。

▲6、光吸收及浊度检测波长范围：200 nm-1000 nm，连续可变波长。光谱带宽：200-1000 nm范围内均＜2.5 nm；波长精确度：±2 nm。

7、96孔板整板读板时间：≤10 s；光谱扫描时间：≤16 s，200-1000 nm，1 nm步进。

8、光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1 cm光路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量。

9、荧光检测范围：激发波长200-710nm；发射波长210-720 nm。

10、荧光检测灵敏度：≤0.35 fmol/孔（384孔黑板）；荧光检测动态范围：适配≥6个数量级。

▲11、转轮不少于8个激发滤光片和8个发射滤光片位；滤光片不少于3对，至少包含检测蓝、绿、橙（中心波长/带宽：345/25 nm-450/40 nm、485/15 nm-525/25 nm、555/15 nm-615/45 nm）等3色的滤光片。

12、荧光检测96孔板整板读板时间：≤20 s；每孔双标记检测速度：＜1 s

13、化学发光检测灵敏度：≤275 amol ATP/孔（96孔白板）；化学发光检测动态范围：≥6个数量级；96孔板整板读板时间≤20s。

▲14、自动增益：可逐孔预探测并设置独立电压增益和校正，兼顾灵敏度与动态范围。

15、控制分析软件至少包含中英两种语言选择设置，适配Windows系统，图标按钮显示基于 SQL 数据库。仪器控制和分析功能二合一，可控制仪器进板、出板、孵育、震荡单步骤或组合程序，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种数据显示方式。测量数据自动保存，断电后恢复，配有自诊断系统。自动填充板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。可自定义Blank subtraction、Curve Fit、Cut-Off等计算模式，数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线。报告输出为xls、pdf、txt和xml等格式，支持email发送。内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序。

★配置清单：

1、主机 1台

2、软件1套

3、工作站1套：不低于Windows10操作系统，10核心16线程处理器，内存≥16GB，硬盘≥500GB，≥23寸显示屏。

- 商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，免费保修时间不少于2年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在4小时内电话响应，在24小时内提出解决方案，在48小时内到达现场解决问题；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿因仪器故障导致样品外送处理产生的所有费用。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护，并出具正式报告；如发现潜在问题，应负责排除。

3、终身提供软件的免费维护、升级和更新。

4、每年提供最新的技术资料、应用进展等信息。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：每年不少于2次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备五：全温摇床

一、主机参数

1、控制方式：微电脑环境扫描微处理芯片。面板显示屏：不小于5.6英寸，不低于640×480像素点阵结构，不低于65K色真彩显示，触摸式。

△2、不低于9个时间段、18个步骤的编程功能，可实现温度的反复、步调、阶梯、曲线设定。

3、箱内可双层单元叠加。对流方式：强制对流式。振荡方式：回旋振荡式。回旋频率（rpm）：≥（30～300），可静态培养。回旋频率精度（rpm）：≤±1。

△4、温度控制范围：4～60 ℃，调节精度：≤1 ℃。温度波动度（℃）：±0.5（37 ℃时）。温度均匀度（℃）：≤±0.5（37 ℃时）。

★5、振荡幅度（mm）：Φ0～50，无极可调。

6、安全功能：上、下限超温报警，上、下限超速报警，传感器故障报警，独立式过升防止器，独立式超温保护器（可调），独立式漏电、过电流跳闸保护，制冷机超荷保护。

7、其他功能：包括但不限于可设置定时自动停机、自动开机，温度校正，方法计时，断电后来电恢复、自动沿用历史参数，参数记忆。打印功能：内置式打印机，可打印时间、温度、转速等。制冷功能：空冷式，功率可控，无霜运行。

8、外型尺寸（mm）：≥1300*950*1310，内胆尺寸（mm）/层：≥920*532*393；容积（L）/单元：≥192；搁板数量（块）：≥2；摇板尺寸（mm）：≥800*430。

9、电源：AC 220V、50/60Hz；功率（W）：≤2400，运行分贝：≤65dB。托盘：不小于800*430mm。

★配置清单：

每台均配置

1、主机一台；

2、带夹具托盘1套：1 L夹具不少于8个，2 L夹具不少于8个，500 ml夹具不少于6个，50 ml架子不少2个，托盘不少于1个。

3、合格证说明书一套；

4、电源线2根。

二、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，免费保修时间不少于2年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在4小时内电话响应，在24小时内提出解决方案，在48小时内到达现场解决问题；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿因仪器故障导致产生的所有非维修费用。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护；如发现潜在问题，应负责排除。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：每年不少于1次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备六：全自动灭菌锅

一、主机参数

★1、罐体部分生产厂家具有市场监督管理局颁发的特种设备生产许可证（交货时提供证明材料，证书上的厂家名称须与投标的罐体产品厂家名称保持一致），随机附带压力容器质量证明书（包括压力容器产品合格证、特种设备制造监督检验证书、设计蓝图等）。中标供应商在到货后2个月内办理好特种设备使用登记证，费用由供应商承担。提供承诺函，格式自拟。

2、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式。设有腔门开关检测保护、运行启动后安全锁机构、压力阀保护三重压力盖开启保护锁。程序设定：选择模式设定，可实现灭菌模式反复运行设定。定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分（分辨率1分）或100小时—999小时（分辨率1小时）。

3、控制器：≥7英寸，彩色触摸屏，包括中、英在内至少三种语言可选；微电脑环境扫描微处理芯片控制，对话型输入型式，上下键数码设定显示。开关盖方式：垂直向上打开腔门（上掀式开盖），下压式关盖，单手可实现开关盖。

△4、灭菌器内腔：厚度≥3 mm厚，不锈钢材质，表面经镜面抛光、防腐处理。设计使用寿命不少于20年。

5、符合GLP/GMP检测规则的要求。

△6、温度控制、显示精度：≤±0.1 ℃；使用温度范围：≥（45～135）℃，预热温度45 ℃～80 ℃，保温温度45 ℃～60 ℃，溶解温度65 ℃～100 ℃，灭菌温度105 ℃～135 ℃。

7、最高使用压力：≥0.26 MPa，设计压力：≥0.42 MPa，设计温度：≥151 ℃；压力表和压力安全阀都可拆卸。冷却风扇：轴流风扇马达。排气阀：全开放、慢开放两种排气方式。加热器：≥2个，220 V，≥2000 W。

8、安全装置：出现传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器）、冷却水壶未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、压力安全阀（0.26MPa），屏幕显示响应问题编码。其他功能：预约功能、记忆功能、强制冷却功能、警报发生记录功能、时间显示、语言切换功能。

▲9、罐内有效尺寸：内径≥450 mm，高≥535 mm，罐体有效容积≥85 L

★配置清单：

1、灭菌器主机1台；

2、提篮2个（直径424×深200 mm）；

3、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）。

4、蒸汽接收杯1个，冷却水壶1个，加热器挡板1个，过滤塞1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片。

- 商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，免费保修时间不少于2年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在4小时内电话响应，在24小时内提出解决方案，在48小时内进行维修，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿因仪器故障导致产生的所有非维修费用。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护，出具；如发现潜在问题，应负责排除。

3、质保期内由保修承担方完成规定的压力表、安全阀的检定。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：质保期内不少于每年1次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备七：生物安全柜

一、主机参数

1、产品类型：A2型生物安全柜。风机系统：ECM风机系统、具有电压波动补偿和阻力感应补偿功能，在190～250 V宽电压波动范围内保持恒定风速，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速；直流单个大风机设计，流入气流平均流速≥0.5 m/s；气流模式：约30%外排，70%循环。

▲2、工作区尺寸：长≥1820 mm、宽≥560 mm、高≥650 mm。外形尺寸：长≤1950 mm、整机外部厚度＜755 mm（不包含755 mm），高度≤1400 mm。

3、不少于2块ULPA超高效空气过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率。工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3。

△4、柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层。

5、实时显示安全柜运行参数：液晶屏实时显示安全柜的进气流、沉降气流；显示ULPA高效过滤器寿命、温度、紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动超过20%，声光报警启动。噪音小于67 dB(A)，带计时器功能。

6、操作台面：304不锈钢材质，一体式设计，前进气孔与工作台面一次冲压成形；操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计（非胶粘或拼接），304不锈钢材质；侧壁边缘标配引流孔，消除气流死角。前窗玻璃倾斜角：4-7°。操作前窗：无边框滑动式前窗，钢丝绳悬挂系统。搁手架：与工作台面同宽度，整块抛光不锈钢材质，高于工作台面2-3 cm，不能阻挡前进气孔，易于拆卸。

7、硬质钢结构内部风道。可移动支架：可水平调节的带万向脚轮的固定高度支架。

8、可设置3-15分钟预洁净程序。

9、LED等照度：＞1200 Lux，荧光灯位于非污染区域。紫外灯：≥90 cm，≥30 W。

10、RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜数据联网连接PC端。预留接口扩展紫外灯预约开启及远程遥控开启模块（无需网络或者WiFi）。

★配置清单：

每台均配置：

1、生物安全柜主机1台；

2、可移动支架1个；

3、除主机已安装外，另配紫外灯1根。

二、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，不少于3年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在4小时内电话响应，在24小时内提出解决方案，在48小时内进行维修，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护；如发现潜在问题，应负责排除。

3、保修期满后，免上门车旅费、服务费以及检查费，更换配件按照市场价7折核算，每年至少提供一次上门维护服务。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：质保期内不少于2次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备八：水体病毒浓缩采样仪

一、主机参数

1、根据病毒颗粒尺寸截留原理，采用超滤法对水体中的总病毒进行高倍数的浓缩采样。

2、滤膜采用PES或PVDF材质，至少提供如下孔径的膜包：50 kD、100 kD、500 kD。

3、水体处理量：最大体积≥3 L，支持自定义目标采样体积。

4、经预处理后浊度≤0.5 NTU的3 L水样，100 kD膜包的平均浓缩速率≥50 mL/min。

▲5、支持浓缩前向样品添加内参假病毒，通过检测内参假病毒在浓缩前后的浓度变化，对采样过程进行质控。

★6、采样3 L时，体积浓缩率≥1000倍，实测病毒浓缩率≥500倍。

▲7、支持浓缩结束时全自动化回收样品，回收体积≤2 mL。

▲8、接触到样品的所有部件（管路/接头/滤膜等）采用一次性耗材，材质限于硅胶、橡胶、特氟龙、PP、PES、PVDF、ABS等常见的塑料制品。

9、在实际采样前使用纯水模拟样品运行一次完整的采样流程，回收液作为阴性对照指示背景状态；阴性对照采样后，该耗材的过滤性能和浓缩性能不受影响，可直接用于实际样品的采样。

10、泵速范围：5-500转/分钟，压力范围0-100 kPa；可实时计算过滤速度和完成体积，当完成体积达到目标体积时自动转为收样，从程序启动到完成浓缩液回收的整个过程可实现无人值守运行。

11、在采样过程中可随时修改目标体积，如果新目标体积小于已完成体积，则自动转为收样，此时浓缩倍数按完成体积计算或参考内参假病毒的实测浓缩倍数。

▲12、同一个局域网下，可通过电脑浏览器查看仪器运行状态、设置参数，联网登录需要验证密码。

▲13、采样过程不添加任何化学成分，回收样品时不破坏耗材、不使用裂解液，保持样品的病毒活性，可无缝衔接后续的核酸检测、增殖培养、筛选分离等实验。

▲14、仪器采用一体化设计，通过内置的固定量杯和液位感应的方法测量已过滤体积，无需配置天平，方便野外携带。

15、主机尺寸：宽×深×高≤40 cm×50 cm×50 cm。配有力矩扳手进行滤盒的安装，扳手力矩范围：2.5-30 Nm。

★配置清单：

- 主机1台；

- 力矩扳手1把；

- 50组一次性采样条形码耗材，可供完成50次采样，支持扫码录入。

二、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，免费保修时间不少于3年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在3小时内电话响应，在12小时内提出解决方案，在24小时内到达现场解决问题；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿因仪器故障导致样品外送处理产生的所有费用。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方在保修期内至少每年上门维护一次；应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护，并出具正式报告；如发现潜在问题，应负责排除。

3、每年提供最新的技术资料、应用进展等信息。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：每年不少于1次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备九：台式离心机（冷冻）

一、主机参数

1、定时范围：0 ~ 99 min 59 s精确到秒、0-99 h 59 min精确到分钟，两种模式可自由切换。整机噪音：≤55 dB。温控范围：-20 ℃~ +40 ℃；温控精度：≤±0.8 ℃。

▲2、48×1.5/2.0 ml 角转子最高转速≥15000 r/min，最大相对离心力≥40000×g；12×10 ml角转子最高转速≥18000 r/min，最大相对离心力≥32000×g；6X50 ml尖底角转子最高转速≥15000 r/min，最大相对离心力≥26000×g；6X100 ml角转子最高转速≥12500 r/min，最大相对离心力≥19000×g。转子为气密性转子，有气溶胶等挥发物收集槽。采用驱动头电机结构；可不用工具，只用手轻提装卸角转子。

△3、显示界面：显示屏≥7寸，触摸式，界面同时显示包括但不限于实时转速、运行时间、温度、升降速档位、所选转子规格型号、最高转速及最大离心力，门盖开合情况、实时日期时间、转子自动识别；触摸屏按键设定参数，运行过程中可以修改参数。实时检测离心机转速，当电机非正常运转时，悬浮弹窗显示转速并屏蔽所有按键，防止使用者误操作。

4、后台记录每一次离心机运转数据，可储存≥2000条，用户可实时查看，并可USB导出。

5、25 ℃降至4 ℃不超过3 min。温控系统自动启停：开盖自动停止，关盖自动运行；设置有单独的温控系统开关，可自由选择是否开启温控系统。

6、离心机外壳采用不锈钢材料制作，无磁性，并进行烤漆处理。离心腔采用316不锈钢，进行PVD真空镀膜。采用八边形腔体连接，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，腔体防潮。采用≥3级缓冲离心机门盖液压杆，且液压杆顶部配有防尘套。

★配置清单：

- 主机1台

- 248×1.5/2.0 ml角转子1套

- 12x10ml转子1套

- 6x50 ml角转子1套

- 6x100ml转子一套

- 6x15ml适配器1套。

二、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，不少于3年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在4小时内电话响应，在24小时内提出解决方案，在48小时内进行维修，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护；如发现潜在问题，应负责排除。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：质保期内不少于2次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备十：样本库系统

一、技术参数

★1、提供有效的软件著作权证书。

▲2、对接定制网络化的病原快速检测诊断系统的阳性数据体系，进行病原数据收集；对接超低温冰箱的单机样本贮存管理系统，对需保存的样品可直接入库，在技术服务中心形成样本库系统。

▲3、能够与已有水生动物病原预警预报系统对接，收集到的所有数据可提交至该系统，可视化展示，无需操作底层数据库，保证数据安全；并具有双向数据调用功能，病原预警预报系统也可以直接调用样本库系统的数据。实验室原有其他贮藏库软件能开放对接的情况下，样本库系统需要兼容数据对接。

4、采用B/S架构，无需安装软件，使用主流浏览器访问样本库系统；前端界面用于实验人员对样本进行出入库操作，后端界面用于管理人员对样本库及对接的各系统进行管理。兼容性：基于云平台部署，提供对主流PC和移动端浏览器的支持，包括但不限于Chrome、Edge和Safari，界面适配各浏览器；支持与扫码枪、标签打印机等硬件集成。

5、对样本进行全程信息化系统化管理：包括但不限于，根据预设规则，系统自动生成样本ID，无需手工操作，不重不漏；登记完成，系统自生成标签，配套的条码打印机进行打印；样本出入库、样本库存管理、样本追踪与定位、样本有效期或质量监测、样本状态（如冻存、销毁）的信息化管理，用户管理与权限管理、样本全信息查询与统计分析等；实现样本的快速入库、快速盘点、快速识别寻找、防错拿错放、防丢失管理等。

6、至少支持10个用户以上并发使用，使用设备不局限于PC端或移动端，同时使用时不出现数据异常或加载卡滞问题。

7、可兼容指定类型的存储容器，包括立式超低温冰箱、卧式超低温冰箱、液氮罐，可定义冻存架、提篮、冻存盒、冻存管等存储容器。提供灵活的存储方案和空间管理功能，可自定义多种存储方案，样本自动存放到预定的存储位置；冷冻空间可灵活划分，分类管理使用；有低库存提醒、冻存架不足提醒。

8、提供基于项目或课题的组织管理功能，可根据项目和课题需要，添加入组人员、样本和存储位置。支持外部数据的导入，包括但不限于Excel或TXT格式数据，批量将样本数据导入到样本盒位置。样本库系统的样本数据能导出，包括但不限于Excel或TXT格式数据，以便备份或导入到其他系统。有定期检查样本的保存时间、冻融次数的功能；对超过或接近失活日期的样本，有过期提醒。

9、权限管理：多级用户角色（管理员、操作员、访客等），自定义不同用户角色权限，可自定义多种类的样本档案信息文本；操作日志审计：记录用户行为，支持溯源。提供手动备份和自动备份功能，定期备份数据库到非本地存储。提供回收站功能，对于误操作删除的数据，在15天内可手动恢复，逾期的自动删除。管理人员凭密码登录样本库系统，支持忘记密码和密码找回；在闲置超过预定时间自动退出当前会话，避免泄露内部数据。响应速度：关键操作（如查询、出入库）响应时间＜2秒；数据容量：支持百万级样本数据管理。

10、工作站：屏幕尺寸≥14英寸，20核心28线程及以上处理器，内存容量≥32 G，硬盘容量≥1T（固态）。

11、条码打印机：打印精度：300DPI，接口：USB/蓝牙，打印宽度：25-75 mm，打印方式：热敏/热转印；生成的标签耐温最低：≤-80 ℃。二维条形码扫码器：≥IP42防护等级，扫描速度≥25帧/秒；接口：USB；扫描精度：≥3 mil；对焦：绿光LED，照明补光：红光LED/白光LED；警示方式：蜂鸣器/LED指示灯。

★配置清单：

1、样本库系统1套。

2、工作站 1 台。

3、条码打印机 1 台，二维条形码扫码器 2 台。

4、低温专用条形码标签纸（15*30 mm）一批，满足5000个样品的标记。

二、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起不少于3年。

（二）保修范围：质保期内所有服务免费。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在4小时内电话响应，在24小时内提出解决方案，在48小时内到达现场解决问题；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿相应损失。

2、终身提供软件的免费维护、升级和更新。

3、每年提供最新的技术资料、应用进展等信息。

（四）培训要求：

1、培训地点：采购人指定地点。

2、培训：每年不少于2次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训，培训时间根据用户实际情况而定。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

设备十一：荧光定量PCR仪

一、主机参数

1、能够完成包括但不限于绝对定量分析、相对定量分析、基于MGB探针的SNP分析和熔解曲线分析功能。热循环采用帕尔贴效应系统，加热冷却方式为半导体。

2、温度控制范围：4～99.9 ℃，温度均一性：≤0.4 ℃；温度准确性：≤0.25 ℃。

▲3、加热模块：0.2 ml×96孔，反应体积：10-100 μl

▲4、模块升降温速率：≥3.5 ℃/秒（样品平均升降温速率≥1.8 ℃/秒）。

▲5、激发光源：白光LED光源，工作寿命≥50000小时。光学激发范围455-530 nm、570-650 nm；光源检测范围：505-570 nm、610-700 nm。

★6、荧光通道数：≥4个荧光激发通道，≥4个荧光检测通道，可以同时进行≥4重荧光定量检测。

7、反应时间：标准模式内40个循环≤2小时；快速模式40个循环≤40分钟。

▲8、检测系统：低温高分辨CMOS，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在扫描时间差。

▲9、支持校正系统误差：利用参比荧光染料进行内参比荧光校正，同时校正加样误差和孔板耗材透光性差异。

10、安装时已染料校准：通道一：FAM、SYBR Green I，通道二：VIC；通道三：JUN、ROX；通道四：Cy5。

▲11、显示屏：≥8.5英寸，内置触摸屏，可实时显示PCR荧光扩增曲线；支持不连接电脑的单机运行模式。

12、自带存储空间≥10 GB，可储存2000-2500次实验数据。

13、仪器使用的耗材和试剂盒均为开放式。

14、数据采集和分析软件：可控制仪器运行并采集数据，完成绝对定量分析、相对定量分析、熔解曲线分析等功能。

15、引物和探针设计软件：具有引物和探针设计功能，可进行自动设计和手动设计。

★配置清单：

1、主机一台（包含96×0.2 ml加热模块一个）；

2、工作站一套：配置不低于6核心12线程处理器；≥32G内存，≥1T固态硬盘，≥23英寸显示器；

3、数据采集和分析软件一套；

4、引物和探针设计软件一套；

5、安装试剂盒一套。

二、商务要求

（一）免费保修时间：自验收合格之日起，免费保修时间不少于3年。

（二）保修范围：质保期内对非人为故障提供整机保修，如有部件发生更换或修理，其质保期顺延。

（三）售后服务要求：

1、响应时间：应在3小时内电话响应，在12小时内提出解决方案，在24小时内到达现场解决问题；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿因仪器故障导致样品外送处理产生的所有费用。因仪器故障耽搁的时间，保修期顺延，以检修期的双倍时间计算延长保修期。

2、保修承担方在保修期内至少每年上门维护一次；应在仪器设备质保期满前7天，对仪器进行一次全面的检查、维护，并出具正式报告；如发现潜在问题，应负责排除。

3、终身提供软件的免费维护、升级和更新。

4、每年提供最新的技术资料、应用进展等信息。

（四）培训要求：

1、培训地点：设备现场或采购人指定地点。

2、培训：每年不少于1次；免费对用户变化的新人员做全面的操作与应用培训。培训时间根据用户实际情况而定，内容包括仪器基本原理、结构、基本操作、维护知识等。

3、前期使用供应商派专业技术人员陪同用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止，提供完整的技术资料和使用说明书。

三、本项目其它需要特别说明的情况：

1.投标人需针对本项目用户需求书标注“★”、“▲”和“△”的技术参数响应情况提供有效的佐证材料，以佐证所投产品的相应的技术参数及功能。如用户需求书中有具体的证明材料要求的，以用户需求书中要求的为准；如用户需求书中无具体的证明材料要求的，投标人需提供列有技术参数的厂家产品彩页、或厂家官方网站公布的截图、或厂家产品说明书、或经厂家确认的证明材料、或第三方机构出具的检测报告等作为证明材料。如上述资料未能佐证招标需求的参数或者所递交投标文件中的技术参数描述与提供的佐证材料不一致，且投标文件中未做任何说明的，则相应的技术参数响应可被视为负偏离。（投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。）

★2.本项目已经公布项目总预算（最高限价）以及各个设备的最高限价，报价超过项目总预算价格（最高限价）或超过各个设备的最高限价的投标文件为无效投标文件。（1.超低温冰箱最高限价为450000.00元人民币；2.纯水超纯水一体化系统最高限价为200000.00元人民币；3.倒置荧光显微镜最高限价为180000.00元人民币；4.酶联免疫分析仪最高限价为180000.00元人民币；5.全温摇床最高限价为175000.00元人民币；6.全自动灭菌锅最高限价为60000.00元人民币；7.生物安全柜最高限价为130000.00元人民币；8.水体病毒浓缩采样仪最高限价为240000.00元人民币；9.台式离心机（冷冻）最高限价为60000.00元人民币；10.样本库系统最高限价为130000.00元人民币；11.荧光定量PCR仪最高限价为300000.00元人民币）。

★3.本项目不允许转包，中标人不得对用户需求书中的内容进行分包。

★4.招标文件第四部分中的合同条款均为不可偏离条款，任何负偏离响应将导致投标无效，请投标人谨慎响应，根据学校经费安排情况，甲方项为“中山大学”或“中山大学·深圳”。

★5.投标报价须用人民币报价。本项目的含税人民币报价付款方式按《国内采购合同》的“4.付款及结算方式 4.1.3 其他付款方式：预付结算”。

6.非单一产品采购项目，招标文件中已明确载明核心产品，不同投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为一家投标人（非单一产品采购项目适用）。本项目的核心产品为荧光定量PCR仪。

★7.本项目采购设备清单中的产品如有属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人所投产品须获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

- 8.供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。采购人有权要求供应商如实配合提供相关文件、材料原件做核对。

- 9.按照相关规定可通过官方网站查询的资质证件，供应商应确保资质证件真实有效、线上可查。采购文件要求提供检测报告的，供应商应当确保检测机构资质符合项目要求，检测报告内容、检测委托合同、相关发票等材料主体及信息一致。采购人有权要求供应商中标后如实配合提供相关文件和材料原件做核对。

# 第三部分 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、说明 |
| 1 | 1.1 | 项目编号：中大招（货）[2025]132号 |
| 2 | 1.2 | 项目名称：中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目 |
| 3 | 1.3 | 项目预算：2105000.00元 |
| 4 | 1.4 | 本项目不允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标。 |
| 5 | 1.5 | 采购人：中山大学 |
| 6 | 1.8 | 经费来源：财政性资金 |
| 7 | 1.9 | 资格审查方式：资格后审 |
| 8 | 2.6 | 投标授权代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。 |
|  |  | 二、招标文件 |
| 9 | 3.2 | 获取招标文件方式：登录中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）报名。 |
| 10 | 4.1 | 对招标文件的询问可以口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出。 |
| 11 | 5.3 | 在提交投标文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人或者中山大学政府采购与招投标管理中心可主动对招标文件进行修改或在解答投标人提出的需澄清问题时对招标文件进行修改，所有修改通知将通过中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/）发布。 |
|  |  | 三、投标文件的编制 |
| 12 | 9.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 13 | 10.6 | 本次招标向中标人收取采购服务费。 |
| 14 | 16 | 投标有效期：投标文件应在投标邀请函规定的开标时间（提交投标文件截止时间）后的90个日历日有效期内保持有效。 |
|  |  | 四、投标文件的提交 |
| 15 | 19.2 | 不接受纸质投标。 |
| 16 | 19.3 | 投标文件提交：于提交投标文件截止时间前，投标人登录中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com），按照网上投标系统要求上传投标文件。 |
| 17 | 20.3 | 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件。 |
|  |  | 五、开标、评标与定标 |
| 18 | 22.1 | 按《投标邀请函》中规定的日期、时间进行开标活动。 |
| 19 | 25.1 | 投标人未按《资格审查表》提供完整、有效资格证明材料的，作无效投标处理。 |
| 20 | 26.3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 21 | 27.1 | 投标文件的评价采用综合评分法。 |
| 22 | 28.2 | 中标人确定后，中标结果于评标工作结束后在中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/）进行公告发布。 中标结果公告后，投标人可登录中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）查询本单位的评审得分与排序。 |
| 23 | 29.6 | 质疑联系方式： 采购代理公司：广东志正招标有限公司，代理联系人：周小姐、叶小姐，联系电话：020-87554038，地址：广东省广州市天河区龙怡路117号五楼。 采购人：何老师，联系电话：020-84111303，地址：广州市新港西路135号中山大学南校园415号生物楼308室。 |
| 24 | 37 | 缴纳采购服务费账户信息： （需备注本项目的项目编号）： 采购服务费一： 开户名称：广东志正招标有限公司 开户银行：中国光大银行广州分行 账户：083861120100304174807 采购服务费二： 开户名称：广东志正招标有限公司 开户银行：中国光大银行广州分行 账户：083861120100304174807 |
| 26 | / | 项目联系人信息： 采购代理机构：广东志正招标有限公司 联系地址：广东省广州市天河区龙怡路117号五楼 联系人：周小姐、叶小姐 联系电话：020-87554038 传真：020-87554028 邮编：510000 采购人：中山大学 地址：广州市新港西路135号 联系人：李老师 联系电话：020-84115089 传真：/ 邮编：510275 |

## 一、说明

1. 项目说明

1.1 项目编号：中大招（货）[2025]132号

1.2 项目名称：中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目

1.3 项目预算：2105000.00 元

1.4 本次采购不允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。)。

1.5 采购人：中山大学

1.6 采购形式

中山大学拟通过招标形式采购本招标文件第二部分“用户需求书”中所列项目。广东志正招标有限公司负责组织本项目的招标采购活动。

1.7 招标范围

本招标文件第二部分“用户需求书”中所列项目下的货物及相关服务。（详细技术规范及报价要求请参阅招标文件中的用户需求书）

1.8 经费来源：财政性资金

1.9 资格审查方式：资格后审

1.10招标要求

1.10.1 须满足的本项目交货期：投标人应根据“用户需求书”的相关要求制定设备的供货时间（到货、安装、验收）。

1.10.2 投标人的投标报价必须按照招标文件的报价要求及“投标明细报价表”的格式进行相应报价。

1.10.3 投标人须提供投标货物的品牌、型号（配置），非标准化产品的配置应标识清楚，定制货物无品牌、型号的必须在《明细报价表》的“规格型号”栏内标明为“定制”。

1.10.4 节能产品、环境标志产品的优先采购和强制采购依据品目清单和认证证书实施。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，供应商应在《产品适用政府采购政策情况表》中详细列明，并附上国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

1.10.5 本项目涉及软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

1.10.6 本项目所涉及的信息安全产品需经过国家相关认证。

1.10.7 投标产品属于《特种设备目录》所列产品，应提供处于有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

1.10.8本项目如涉及商品包装、快递包装，应当满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

1.11 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 合格的投标人

2.1 投标人须符合本项目招标公告所规定的资格标准条件。

2.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规、规章和学校管理制度等规定。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标，项目采购公告中另有说明的除外。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合招标文件要求的特定资质要求。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将《联合体协议书》连同投标文件一并提交。联合体各方签订《联合体协议书》后，不得再以自己名义单独在同一采购包组投标，也不得组成新的联合体参加同一采购包组投标。

2.6 投标人的授权代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

## 二、招标文件

3.招标文件构成

3.1 招标文件以电子版形式提供给各潜在投标人。招标文件除本项目的招标公告外，还包括：

第一部分 投标邀请函

第二部分 用户需求书

第三部分 投标人须知

第四部分 合同条款

第五部分 投标文件格式

第六部分 采购人发出的澄清和修改文件等（如有）

3.2 本项目以电子招投标形式进行，投标人可于中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/）浏览招标公告，确认参与项目的潜在投标人应登录中山大学智能电子采购系统，在系统投标登记并在线获取招标文件及其它资料（未按上述方式获取招标文件的投标人，其投标资格将被视为无效）。

3.3 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出整体响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

4.招标文件的询问

4.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问。任何对招标文件进行询问的潜在投标人，可以口头或书面形式向采购人或采购代理机构提出，采购人或采购代理机构将在3个工作日内答复。

4.2 如有需要，采购人或采购代理机构可专门组织招标文件答疑会议，并将所有答复内容通过中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/）发布（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

5.2 澄清或者修改公告将通过中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/）发布。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的：采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、代理机构网站（https://www.zztender.com/）发布。

6. 招标语言及计量单位

6.1 采购人发出的招标文件采用中文。

6.2 招标文件中使用的计量单位采用公制系统(特别说明的除外)。

6.3 招标文件中使用的日期、时间均为北京时区的日期、时间。

## 三、投标文件的编制

7. 投标语言及计量单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

7.2 投标文件中及所有投标人与采购人或采购代理机构往来文件中的计量单位应采用公制系统（招标文件中有特别说明的除外）。

7.3 投标文件中及所有投标人与采购人或采购代理机构往来文件中使用的日期、时间采用北京时区的日期、时间。

8. 投标文件的构成

8.1 投标人编写的投标文件格式要求详见招标文件第五部分。应包括商务部分和技术部分：如投标人代表不是法定代表人，商务部分须有《法定代表人身份证明》和《法定代表人授权书》。

8.2 对招标文件第二部分用户需求书的书面应答，包括但不限于技术描述、技术规范、技术参数、技术文件、图纸、安装介绍、工期安排和售后服务等；证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

8.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

8.2.2 招标文件第二部分“用户需求书”中规定的备品备件清单，包括货源、现行价格及详细说明。

8.2.3 对招标文件第二部分“用户需求书”逐条进行响应，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。

8.2.4 货物经具备资质的第三方测试机构出具的证明材料，获得的行业行政主管部门颁发的荣誉证书或具有公信力的认证机构出具的相关质量认证等。

8.2.5 货物和服务的业绩一览表。

8.2.6 货物选型样本、样品及有关技术资料和说明。

8.2.7 具有的其他优势的说明。

8.3 如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

9. 投标保证金

9.1 投标保证金的收取选择打“√”条款：

本项目不收取投标保证金（√）。

本项目收取投标保证金（ ）。

9.2 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

9.3 投标保证金交纳形式：投标人可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。

9.4 用“银行保函”形式提交的：

9.4.1 采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

9.4.2 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

9.4.3 有效期应当与投标有效期一致；

9.4.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标；

9.4.5 未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还。

9.5 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.6 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

9.6.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

9.6.2 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

9.6.3 法律、法规或本招标（采购）文件规定的其他情形。

10.投标报价

10.1 投标人应在投标明细报价表上标明本项目拟提供的货物的单价（如有）、每个单项的小计、整个投标的总价以及合同项下的货物以及服务的来源地。

10.2 投标报价须用人民币报价。投标人从中华人民共和国境内提供的货物和服务应报含税人民币价并交至采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）；产地为中国但不属于海关特殊监管区域的货物，按海关规定未在海关免税清单中，投标人的报价应为人民币含税价；

10.3 报价包括与该项目有关的一切费用如安装调试费、运输、保险、服务培训费、货物的税金、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为投标无效。任何有选择性报价的投标，将被视为投标无效。

10.4采购人不接受品牌、型号、配置和价格等有任何选择的投标，投标人在某一合同包内有任何选择的，将视为投标无效(招标文件有特别说明的除外)。

10.5 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

10.6 本次招标向中标人收取采购服务费，采购服务费不列在投标报价中。

11. 投标货币与计量

11.1 投标人从中华人民共和国境内提供的货物（产自中华人民共和国境内海关特殊监管区域的货物除外）、服务和工程须用含税人民币报价；

11.2 投标计量单位：除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 证明投标人有资格履行合同的文件

12.1 投标人应按规定提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

13.2 证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

13.2.1 货物的型号、规格；

13.2.2 货物主要技术指标和性能的详细说明（包括提供具备资质的第三方测试机构出具的检测报告，如果用户需求书中明确要求的话）；

13.2.3 详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

13.2.4 采购人在投标货物及相关服务规定的周期内需正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

13.2.5 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

13.2.6 投标人在阐述招标文件第三部分“投标人须知”第13.2.2条时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优于）于技术规格的要求。

14. 知识产权和专利权

14.1 投标人应保证采购人在中华人民共和国使用货物或其任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由投标人承担。

14.2 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

15. 保密

采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

16. 投标有效期

16.1 投标文件应在投标邀请函规定的开标日后的90个日历日有效期内保持有效。投标有效期比规定短的将视为非实质性响应而予以拒绝。

16.2 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，采购人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

17. 不允许偏离的条款

17.1 招标文件中的实质性条款不允许负偏离。不允许偏离的条款如下列：

17.1.1 第四部分中的合同条款；

17.1.2 用户需求书中带“★”号的内容；

17.1.3 招标文件规定的其它不允许偏离内容。

17.2 下述条款不应视作不可偏离：

17.2.1 用户需求书中未加注“★”号的条款；

17.2.2 用户需求书中已明确投标人可提供其他优选方案部分。

17.3 投标文件中需求响应或其他内容优于用户需求书中实质性条款的不视作负偏离，不构成投标无效，投标人对这种优于用户需求书要求的情况需单独说明。用户需求书中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效；标有“▲”和“△”的为重要技术指标，如不满足将在技术评分中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

18. 无效投标

18.1 有下列情况之一的，其投标文件无效：

18.1.1 投标文件报价超过项目预算价格或最高限价。

18.1.2 投标文件未对招标文件作出实质性的响应。

18.1.3 投标文件响应招标文件的实质性内容不全或数据模糊、辨认不清或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正。

18.1.4 投标文件逾期提交。

18.1.5 投标文件附有采购人不能接受的附加条件。

18.1.6 投标文件中对同一标的有两个或以上的报价方案(有特别说明的除外)。

18.1.7 投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录名单的。

18.1.8 投标人处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的。

18.1.9 投标人与本招标项目其它投标人存在招标文件第三部分“投标人须知”第2.3条所称关联关系的。

18.1.10 投标文件与本招标项目其它投标人的投标文件内容存在异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

18.1.11 投标文件与本招标项目其它投标人的投标文件为同一单位或同一个人编制的。

18.1.12 投标文件与本招标项目其它投标人的投标文件载明的授权代表出现相同的，或投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的。

18.1.13 投标文件与本招标项目其它投标人的投标文件相互混装的。

18.1.14 投标文件与本招标项目其它投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的（以电脑芯片、磁盘和网卡序列号相同为证据）。

18.1.15 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

18.1.16 与本招标项目其它投标人提供的联系人或电话、手机、传真、电子邮件等方式出现相同的。

18.1.17 与本招标项目其它投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的。

18.1.18 与本招标项目其它投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外。

18.1.19 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

18.1.20 投标文件所提供的材料不真实。

18.1.21 投标人有《中华人民共和国反不正当竞争法》所列的不正当竞争行为。

18.1.22 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

18.1.23与中山大学政府采购与招投标管理中心、项目使用单位及个人、评标专家或采购代理机构恶意串通或向其提供不正当利益的。

18.2 投标人有上述第18.1.10至18.1.23条情形之一的，采购人将取消其本项目投标资格，将被列入失信记录，并视情节情况在网上进行实名通报。

## 四、投标文件的提交

19. 投标文件提交

19.1 投标人应在获取招标文件时间内登录中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）完成投标登记。

19.2 不接受纸质投标。

19.3 电子投标文件的提交：投标人须在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传，提交网址：（https://www.zhizhengyun.com）。如果投标文件于提交投标文件截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在提交投标文件截止时间前，投标人可以替换投标文件上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的数字证书进行上传操作。

19.4 因自然灾害断电断网等不可抗力事件造成的投标文件的损坏、灭失等情形采购人和采购代理机构不承担任何责任。

19.5 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

19.5.1 至提交投标文件截止时间，投标文件仍未完整上传并保存的；

19.5.2 投标文件损坏或格式不正确的；

19.5.3 未按最新发布的投标文件格式要求制作投标文件的。

20. 投标文件的修改与撤回

20.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回投标文件。

20.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

20.3 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则将被列入失信记录，并视情节情况在网上进行实名通报。

20.4 投标人在中山大学投标书编制软件中制作投标文件时需绑定节点；节点绑定错误，后果自行负责。

21. 投标文件的解密

21.1 投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书登录中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）对投标文件进行解密，具体操作为点击【采购项目管理】-【查询参与投标的项目】，项目列表中选中开标项目，进入项目详情页。在项目详情页点击【进入开标】，浏览器会弹出新窗口，即进入开标系统。等待代理机构工作人员设置解密时间，除系统原因无法正常解密外，因投标人原因造成投标文件解密时间内未解密成功的，作无效投标处理。确认开始解密后，投标人可插入CA，点击【投标文件解密】，点击【启封】，输入PIN码，再点击【确定】完成解密操作。成功解密后，投标文件状态会显示“已启封”。

21.2 逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

21.3投标文件以截止时间前提交成功并开标解密成功的版本为准。

## 五、开标、评标与定标

22. 开标

22.1 广东志正招标有限公司按《投标邀请函》中规定的日期、时间进行开标活动，投标人在《投标邀请函》中规定的时间进行投标文件解密。

22.2 电子开标系统自动记录投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成的投标文件未提交成功或未成功解密等情形，均按无效投标处理。

23. 评标委员会

23.1 本项目的评标工作由依据政府采购法律、法规、规章、政策的规定或学校内部规定组建的评标委员会完成。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购相关规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库或“中山大学采购评审专家库”中随机抽取。

23.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

23.3 评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商存在以下利害关系情形的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在以下利害关系情形的，应当要求其回避：

23.3.1 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

23.3.2 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

23.3.3 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

23.4 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并编写书面评标报告。

23.5 除评标委员会主动要求询标外，从开标后至发出中标结果公告期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。

23.6 为保证采购活动的公正性，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审及与评标有关的其他情况。

24. 投标文件的澄清、说明、补正

24.1 在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，投标人有关澄清、说明或者补正的答复应以书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标报价等实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24.2 从开标后至中标结果公告期间，未接到采购人或采购代理机构的书面要求，任何投标人均不得就其投标文件有关的问题与评标委员会、采购人、采购代理机构进行联系。

25. 投标人的资格审查

25.1 开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人未按《资格审查表》提供完整、有效资格证明材料的，作无效投标处理。

25.2 《资格审查表》内容如下：

资格审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人，投标时提交投标人有效的营业执照（事业单位法人证书、其他组织的营业执照或执业许可证、自然人身份证明等有效证明文件）扫描件。如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件参与本项目投标的，须提供总公司的营业执照扫描件及总公司针对本项目授权分公司投标的授权书。必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（以投标人在《投标人的资格声明》中的承诺为准）。 |
| 2 | 必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（以投标人在《投标人的资格声明》中的承诺为准）。 |
| 3 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（以投标人在《投标人的资格声明》中的承诺为准）。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（以投标人在《投标人的资格声明》中的承诺为准）。 |
| 5 | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以投标人在《投标人的资格声明》中的承诺为准）。 |
| 6 | 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（以投标人在《投标人的资格声明》中的承诺为准）。 |
| 7 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，同时对信用信息查询记录进行存档。如相关失信记录已失效或查询不到，投标人需提供相关证明资料。） |
| 8 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 9 | 本项目不接受中标备选方案。 |

25.3 如采购人或采购代理机构认定投标人资格审查不通过，需签署明确书面意见。

25.4 对未通过资格审查或在开标过程中被认定为投标无效的投标人，其投标文件不提交评标委员会进行符合性审查。

26. 投标文件的符合性审查

26.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，投标人未按《符合性审查表》的要求提交投标文件或出现招标文件第三部分“投标人须知”第18条中所述无效投标情形的，作无效投标处理。

26.2 《符合性审查表》内容如下：

符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查投标人编制投标文件电脑的芯片、硬盘和网卡序列号不存在一致情况。 |
| 2 | 投标文件中提供有效的法定代表人证明书或由授权代表签署的投标文件中有法定代表人授权委托书的。 |
| 3 | 投标报价确定且不高于最高限价/预算价格。 |
| 4 | 投标价是唯一固定价的（招标文件另有特别要求的除外）。 |
| 5 | 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署（见投标文件目录格式要求）。 |
| 6 | 投标有效期符合招标文件的要求。 |
| 7 | 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款或技术指标。 |
| 8 | 投标人未与投标文件中《与投标人存在关联关系的单位名称说明》所述存在关联关系的单位共同参与本项目投标活动。 |
| 9 | 评标期间，投标人按评标委员会的要求提交法定代表人或其授权代表签字的澄清、说明、补正并未改变投标文件的实质性内容。 |
| 10 | 评标委员会认为投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不影响产品质量或者诚信履约的。 |
| 11 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 12 | 应交未交投标保证金的（如有）。 |
| 13 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 14 | 本项目不允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标。 |

26.2.1 上述符合性审查内容有一项内容被评标委员会认定为不满足，则结论为不通过；

26.2.2 若针对同一项内容，评标委员会成员存在结论不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见；

26.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4 对未通过符合性审查或在评标过程中认定投标无效的情形，评标委员会需签署明确书面意见。

26.5 未通过资格审查、符合性审查或被认定为投标无效的投标文件，不进入后续技术、商务和价格的评审程序。

26.6 单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的任意一个核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.7 单一产品采购项目的投标产品品牌数少于三个、或者非单一产品采购项目的核心产品品牌数少于三个、或者合格投标人不足三家的，本项目不能评标，专家可根据项目情况建议重新招标或建议依法变更为竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等其它法定采购方式进行采购，变更事项属于财政部审批事项的除外。

26.8 招标项目在评标当天依法变更为其它采购方式采购的，本招标文件亦自动变更为该采购方式的有效采购文件，并按相应采购方式的法定程序进行。采购人或采购代理机构将不再另行发出采购文件。

26.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正。投标人拒不澄清确认的,或修正调整的价格或分项报价中的缺漏项价格超过原投标价格规定的比例，视为投标报价重大偏差的，评标委员会应当否决其投标：

26.9.1 投标文件中相应内容与投标文件中《开标一览表》内容不一致的，以投标文件中《开标一览表》为准；

26.9.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以《开标一览表》总价为准，并修改单价；

26.9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

26.9.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.9.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9.7 如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

26.10 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正式、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将可能影响该投标人的得分。

26.11 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

27. 投标文件的评价

27.1 评标委员会将对所有有效投标文件的技术和服务响应进行评价。投标文件的评价采用综合评分法，评分表由技术、商务、价格三部分组成（详见以下评分表）

评标信息

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
|  | 详细计算方法见以下价格分计算说明条款 |  |  |  |
| 2 | 商务 |  |  | 6 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标货物业绩 | 3 | 投标人自2022年1月至今签订的与本次投标货物（荧光定量PCR仪）同品牌同类型的货物业绩，以合同复印件为准。每提供一个合同得1分，本项不超过3分。投标人所提供的合同复印件须明确体现货物品牌、配置清单、签订日期、甲乙双方签字盖章页等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |
|  | 2 | 免费保修年限 | 3 | 所有产品满足用户需求书中最低要求（设备一：5年；设备二～六：2年；设备：七～十一：3年）的得2分，所有设备同时每增加一年免费保修年限加1分，本项最高不超过3分。注：投标人需分别写明不同设备年限，按整数填写，提供承诺，格式自拟。 |
| 3 | 技术 |  |  | 64 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 重要技术参数的响应情况 | 41.6 | 1.对用户需求书中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（共30项）：标注“▲”的重要技术参数每项最高分值1.2分；响应为“正偏离”或“符合”的，该项得1.2分。响应为“负偏离”的，该项不得分。2.对用户需求书中标注“△”的重要技术参数的响应情况进行评审（共10项）：标注“△”的重要技术参数每项最高分值0.56分。响应为“正偏离”或“符合”的，该项得0.56分。响应为“负偏离”的，该项不得分。注：用户需求书中有明确要求提供证明材料，需按照要求提供；若用户需求书中未明确要求提供证明材料，由评审委员会根据投标人《技术规格/要求偏离表》中的响应情况进行评定。 |
|  | 2 | 一般技术参数的响应情况 | 10.4 | 对用户需求书中主机参数和软件及其功能中未标注“★”或“▲”或“△”的一般技术参数的响应情况进行评审：（共80项）未标注“★”或“▲”或“△”的一般技术参数每项最高分值0.13分；响应为“正偏离”或“符合”的，该项得0.13分。响应为“负偏离”的，该项不得分。注：用户需求书中有明确要求提供证明材料，需按照要求提供；若用户需求书中未明确要求提供证明材料，由评审委员会根据投标人《技术规格/要求偏离表》中的响应情况进行评定。 |
|  | 3 | 安装调试方案 | 4 | 对投标人提供的安装调试方案（包括但不限于安装调试方案包括安装调试人员安排、安装调试计划、流程、安装调试执行方案等）进行评审：1.提供的安装调试方案详细，流程清晰合理，完全符合学校安装调试要求，得4分；2.提供的安装调试方案简单，流程基本合理，基本符合学校安装调试要求，得2分；3.提供的安装调试方案粗略，流程不清晰不合理，未按学校安装调试要求拟写，得1分；4.不提供完整安装调试方案者不得分。 |
|  | 4 | 售后服务方案 | 4 | 投标人的售后服务方案中（包括但不限于售后服务计划、维护保养方式、保修期外运行与维修方案、应急保障措施等）进行评审：1.有详细、合理、切合学校实际的售后服务方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修方案合理者得4分；2.有较详细、基本合理可行的售后服务方案，保修期外运行与维修方案，发生故障响应比较快，得2分；3.提供的售后服务方案、保修期外运行与维修方案粗略简单，发生故障响应较慢，得1分；4.不提供完整方案者不得分。 |
|  | 5 | 培训方案 | 4 | 1.提供的培训方案详细，流程清晰合理，提供的培训方案详细具体，流程清晰合理，完全符合项目实际情况，得4分；2.提供的培训方案简单，流程基本合理，基本符合项目实际情况，得2分；3.提供的培训方案粗略，流程不清晰不合理，未按项目实际情况拟写，得1分；4.不提供完整培训方案者不得分。 |

27.2 重要技术参数的响应情况和一般技术参数的响应情况描述须与投标文件中提供的厂家产品彩页或厂家官方网站公布的资料相一致。由于厂家的产品彩页或厂家官方网站公布的资料更新滞后造成所投产品技术参数相比厂家产品彩页说明或厂家官方网站资料确有改进或不同的，须在“技术规格/要求偏离表”的备注栏中做出特别说明并提供经厂家确认的证明材料。投标文件中的技术参数描述与厂家的产品彩页和厂家官方网站公布的资料不一致而又没有在“技术规格/要求偏离表”备注栏中做出说明并提供厂家证明材料支持的，可视为该项参数响应为“负偏离”。

27.3 综合评分法中的价格分计算

27.3.1 评标委员会对于节能产品、环境标志产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）。

27.3.2 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标，且所有货物均由小型、微型企业制造 | 对小型和微型企业的价格扣除10% | 评标价＝总投标报价×(1-10%) |

注：①中型企业不享受以上优惠；

②未按要求提供中小企业声明函的，不享受价格扣除。

③监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

27.3.3 采用节能产品、环境标志产品的,对报价中属于优先采购品目的节能产品、环境标志产品金额给予价格扣除,扣除方法如下:评标价＝总投标报价-节能产品价格×2%-环境标志产品的价格×2%。（备注：属于政府采购强制采购节能产品品目清单内的产品不作对应的节能产品价格扣除；已在本项目其他非价格评审因素中设置节能产品、环境标志产品加分的，不作对应的节能产品、环境标志产品价格扣除。）

27.3.4 对于同时是小微企业产品和节能产品和环境标志产品的价格扣除方法如下：

评标价＝总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10%-节能产品价格×2%-环境标志产品的价格×2%。（备注：属于政府采购强制采购节能产品品目清单内的产品不作对应的节能产品价格扣除；已在本项目其他非价格评审因素中设置节能产品、环境标志产品加分的，不作对应的节能产品、环境标志产品价格扣除。）

27.4 计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

27.4.1 价格评分=（评标基准价/评标价）×价格权重分

27.4.2 评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

27.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28. 中标人的确定

28.1 评标委员会按评分表规定的评分因素和权重对投标人进行评分。各个评委对某一投标人的算术平均值，并取小数点后的2位数，作为该投标人的综合得分。评标委员会按综合得分由高到低的原则进行排序，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术商务得分（由高到低）。综合得分、投标报价和技术商务评审得分均相同的，名次由评标委员会投票确定。评标委员会根据最终评审的结果，推荐符合中标条件的1至3名中标候选人，采购人亦可授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为实际中标人。（关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标：使用综合评分法的采购项目，任一核心产品品牌相同通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。）

28.2中标人确定后，中标结果于评标工作结束后在中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/）进行公告。同时，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

29. 质疑和投诉

29.1 投标人应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给予答复，并将结果告知有关当事人。

29.3 投标人对此次采购活动有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑应当在应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式提出，投标人须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

29.4 投标人对此次采购活动有质疑的，采购人或者采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人对采购人或者采购代理机构的答复不满意或未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，可向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

29.5 投标人的书面质疑应按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第十二条规定的格式和内容提交，具体格式可在中国政府采购网站下载。

29.6 质疑联系人及联系方式见《投标须知前附表》。

30. 与采购人的接触

30.1 从开标之日起至中标结果发布之日的期间，未经采购人或采购代理机构要求，投标人不得就与其投标文件有关的事项与采购人或采购代理机构和本项目使用单位及个人联系。

30.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

## 六、合同的授予

31. 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并具有履行合同能力的综合排名最高的投标人。在合同签订前，采购人若发现中标人的投标文件中复印件与原件不符，有权取消其中标资格。

32. 授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同后的合同履行期内，有权在一定的幅度内对投标价格表中规定的货物数量和服务予以追加，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十（10%）。

33. 中标通知书

33.1 中标人须在中标公告发出后的七个工作日内到采购代理机构办理《中标通知书》领取手续,逾期可视为中标人自动放弃中标资格。

33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

33.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

34. 签订合同

34.1 采购人的用户单位可视中标人的资信情况，要求中标人在合同签订前提交不高于中标价格百分之十的履约保证金。履约保证金在项目验收合格之日起10个工作日内返还，不计利息。合同另有返还期限约定的，从其约定。

34.2 中标人在收到中标通知书后，应按照中标通知书规定，派遣其授权在合同上签字的代表签署合同。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝与采购人签订合同的中标人将被列入失信记录，并视情节情况在网上进行实名通报。

34.4 在规定期限内，中标人不与采购人订立的合同的，可视为其自动放弃中标资格，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，中标人应当对采购人的损失承担赔偿责任。

34.5 中标人须保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号。除非采购文件另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。中标人须进一步保证合同货物不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷（由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有中标人的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。中标人应保证提交的技术文件、图纸的完整、清楚和正确，达到合同货物设计、安装、运行和维护要求。在合同货物安装、调试、验收期间，如发现因中标人原因造成的合同货物的缺陷或损坏，中标人须尽快免费更换和修复并补偿由此带来的招标方的一切直接损失。中标人须承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。中标人须保证合同货物在验收时各项技术参数满足投标文件响应承诺和合同的约定。

34.6 中标人须保证从货到用户指定安装地点时计起，国内货物制造出厂日期不大于6个月。任何超出此期限要求的，投标时须就此情况在《投标明细报价表》的备注中予以特别声明。制造出厂日期超出规定要求而未声明的，采购人有权依据招标文件和合同的约定，采取认定中标人虚假投标、要求中标人做出合理补偿、扣付合同金额甚至中止合同履行等不同措施。投标人所提供的货物必须符合国家有关标准。国内生产的货物应提供产品质量检验合格证明。

34.7 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.8中标人因不可抗力或者自身原因无法履行政府采购合同而放弃签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.9如果《投标须知前附表》有要求，中标人在收到中标通知书后三十日内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约保证金，采购人将有充分的理由取消其中标资格，并不予退还其投标保证金（适用于递交了投标保证金的项目）。

35. 费用说明

35.1 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

35.2 本次招标向中标人收取的采购服务费，按以下规定执行。

(1)投标人需在投标文件中提供《采购服务费承诺书》中标人在收到中标通知书5个工作日内向代理机构交纳采购服务费，采购服务费包括两项：

采购服务费一：项目需求调查费用，递交账户信息见《投标须知前附表》；

采购服务费二：招标代理服务费用，递交账户信息见《投标须知前附表》。

(2)采购服务费由中标人以银行付款的形式用人民币交付，递交账户见《投标须知前附表》。

(3)采购服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-50000部分 | 0.05% |
| 50000-100000部分 | 0.035% |
| 100000-500000部分 | 0.008% |

R 按上表下浮40%交纳采购服务费，具体如下：

项目招标代理服务费用按照下浮40%的比例支付至相关服务机构，其中：不足5000元的按5000元收取；

£ 按上表下浮20%交纳采购服务费，具体如下：

项目需求调查费用和招标代理服务费用按照2:6的比例支付至相关服务机构，其中：不足5000元的按5000元收取；

£ 按上表规定交纳采购服务费，具体如下：

项目需求调查费用和招标代理服务费用按照4:6的比例支付至相关服务机构，其中：项目需求调查费用不足8000元的按8000元收取，招标代理服务费用不足5000元的按5000元收取。

以上费用投标人应在投标报价中综合考虑，不单列。

36. 招标结果通知

采购代理机构将在中山大学智能电子采购系统（https://www.zhizhengyun.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及代理机构网站（https://www.zztender.com/ ）向所有投标人公告中标结果，敬请各投标人留意，不再另行通知。

# 第四部分 合同条款

注：

1.国内货物采用《中山大学国内采购合同》。

2.若本项目签署《中山大学国内采购合同》的需开具增值税专用发票，如无法开具，需在签署合同时提供合理说明，否则将可能会影响合同签署。

## 国内采购合同格式

合同编号：

中山大学国内采购合同

（通用货物类）

甲   方（买受人）：

乙   方（出卖人）：

合同使用指引

- 本合同为国内通用货物采购合同示范文本，适用于学校国内通用货物的采购。属于此类业务的，应当优先使用该文本。

- 学校各单位使用本示范文本时，应当根据实际情况在“甲方”项下填写“中山大学”或“中山大学●深圳”。签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“甲方”“乙方”项下（增页）分别排列为共同甲方或共同乙方。

- 当事人使用本示范文本时，应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。有关空格的内容由双方根据实际情况填写，约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”或划“\”。合同中有“□”标注的内容是可选项，可根据实际情况勾选。

- 当事人信息栏应全部填写完整。乙方为法人的，应要求乙方提供营业执照、法定代表人身份证等主体资格证件的复印件供存档备案；乙方为自然人的，应提供自然人身份证复印件供存档备案；乙方为非法人组织的，应提供其组织机构登记资料复印件供存档备案。

- 合同中约定的实施内容应尽可能细化，项目工作的推进、款项支付进度等应与实施计划相适应，以监控项目的具体实施。本合同原则上不得随意修改、删减，如有特殊约定可增加补充条款，但所补充条款不得与已有条款相冲突。

- 若乙方在履行本合同的过程中提供了货物样品，请务必注意保留相应样品，以用于货物验收或质量异议。若乙方出现违约情形的，应注意及时收集相关书面信息、数据、资料等客观依据，同时书面告知乙方违约事项。

- 本合同文本要求按规定格式打印，大小为A4幅面，正文内容所用字型应不小于5号字；合同正本中所指定附件备齐后，应与合同装订在一起，其规格大小应与合同书一致。

- 本合同须在学校合同管理信息系统上由【设备与实验室管理处】审批。经甲乙双方签署后，需交合同原件两份至【设备与实验室管理处】备案，同时还需在合同管理信息系统完成归档。

甲方（买受人）：

地址：

法定代表人：

指定联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮箱：                    传真：

乙方（出卖人）：

地址：

法定代表人：

指定联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮箱：                    传真：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及□中大招(货/特) (   )[   _]______号的招标结果/□中山大学网上竞价申购单号：______/□甲方用户与乙方商务谈判结果，甲乙双方经平等协商一致签订本合同，由双方共同恪守执行。

1. 标的物明细

| 设备（货物） 名称 | 型号规格 | 品牌 | 配置清单 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □直接填写； □按附件格式附表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □直接填写； □按附件格式附表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □直接填写； □按附件格式附表 |  |  |  |  |  |
|  | 总金额（人民币）： 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 上述合同总金额为包干总价（含税费），该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买货物的费用、货物零配件和随机配套工具的费用、各类税费、配套资料费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费用、安装材料费、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用、各类人工费以及售后服务费用等。如货物还含有软件类产品的，则该总价亦包括了购买软件安装盘、序列号（及/或授权码、激活码等）、硬件加密狗或其他加密装置、升级服务包和补丁的费用、软件安装和调试费、软件使用培训费及各种软件售后服务费、税费等。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。上述单价、总价及合同总金额等各项内容在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。

1.2 在本合同实际履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行本合同义务不符合约定的，则甲方有权按照市价或甲方另行向第三方采购所支付的费用金额直接从上述约定的包干总价中扣除所对应的价款。

2. 货物质量要求

2.1 乙方提供的货物必须符合（可多选，请标记）：

□中华人民共和国国家标准

□行业标准

□地方标准

□货物生产商的产品质量标准

□有关部门制定的相关技术规范

□符合产品说明书表明的质量状况和使用性能。

□其他：

相关标准必须是相关机构发布的最新版本且在本合同履行时仍然适用的标准。货物除符合上述标准外，同时还应符合本合同、本合同对应的采购文件所约定的技术规格和技术标准，并符合甲方关于项目的验收标准。

2.2 乙方提供的货物必须是全新产品（包括但不限于货物的硬件、软件均未被除甲方以外的主体使用过），且货物表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患，不存在设计、材料或工艺上的缺陷或隐患，不存在侵犯第三人权利的情形；货物必须具备出厂合格证或其他行业内认可的合格证明，且进货渠道合法，在中国境内可安全合法使用等。

2.3 乙方提供的货物应达到以下技术指标和参数要求（可多选，请标记）:

□按采购文件中作出的承诺；

□按产品说明书；

□详见附件；

□直接在此用文字表述：___________________________ 。

3. 货物交付及验收

3.1 交货地点（具体）：___________________________

交货日期：自合同签订之日起30日内完成交货

乙方应在货物交付运输前2日内书面通知甲方到货日期。如属于分批到货的，乙方应事先说明分批发货情况（可列表）；由于分批发货造成的运输、保险、搬运、人工、装卸货等相关费用均由乙方承担。

3.2 乙方应在交货的同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。

3.3 乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不发生锈蚀、损坏或灭失等导致货物价值减损的情况。（若需特殊保管方式如冷冻等，乙方应事先说明并安排执行）。

3.4 乙方负责将货物运输至约定的交货地点并交付予甲方，并支付因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、各类人工费、税费等。

3.5 货物到货开箱时，甲方应对货物进行核对，由甲方签署国内货物开箱验货情况表。具体包括：

3.5.1 型号、外观及数量；

3.5.2 货物所附技术资料；

3.5.3 货物组件及配置的型号、外观、数量；

3.5.4 零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

甲方开箱核对签署的文件，不代表对货物质量及性能等情况的确认，仅是对型号、外观、数量等指标进行核对。

3.6 乙方应委派技术人员免费上门进行现场安装、调试、培训，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。安装调试完毕后，乙方应通知甲方调试结果，并准备调试验收。乙方应负责对甲方人员进行货物使用培训及日常保养培训，直至甲方可独立、安全、全面正常使用及保养货物。

3.7 甲方在收到乙方货物安装调试完毕通知之日起____天内对货物进行验收。验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标。

3.8验收标准（可多选，请标记）：

□本合同的有关规定；

□采购文件要求进行验收。

3.9 甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具书面验收合格证明，视为验收合格。

3.10 甲方在开箱验货或验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接收货物，并签发拒绝收货书，甲方不因此构成迟延受领，亦不承担任何延迟责任；乙方应自拒绝收货书签发之日起___天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

3.11 如乙方对验收结果有异议，由甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

4. 付款及结算方式

4.1 本合同采用以下第____种付款方式：

4.1.1 分期结算（适用于货物总金额在学校分散采购限额标准以上）

本合同价款为¥____________，分两期结算。

第一期：货到交货地点、验收合格，且甲方收到乙方开具的等额正式发票后   个工作日内支付¥       （支付至合同总金额的90％）。

第二期：余款¥       在货物验收合格，且货物不存在质量问题或虽有质量问题但乙方已及时解决的，正常使用1个月后，甲方在收到乙方提供的等额正式发票   个工作日内支付。

4.1.2 一次性结算（适用于货物总金额不足学校分散采购限额标准）

本合同价款为¥____________，货到交货地点、验收合格，且甲方收到乙方开具的等额正式发票后15个工作日内一次付清货款。

4.1.3 其他付款方式：预付结算。自本合同签订10个工作日内，乙方向甲方提供相当于合同总金额90%的银行保函及向甲方指定账号支付相当于合同总金额10%的履约保证金。甲方收到上述银行保函、履约保证金15个工作日内，甲方向乙方预付合同总金额【   】元。货物通过甲方验收且收到乙方开具的等额正式发票后15个工作日内，甲方退回银行保函。货物通过甲方验收后且货物不存在质量问题或虽有质量问题但乙方已及时解决，并正常使用1个月后的3个月内，甲方向乙方在本合同中指定的付款账户无息退回履约保证金。乙方开具的银行保函须为见索即付保函，有效期一般为1年，如货物在银行保函有效期内未能完成验收，乙方应当在有效期届满30日前向甲方提供新的或续期的有效银行保函。如乙方不按期提供新的银行保函，甲方有权解除合同并要求乙方退还合同总金额。

4.2甲方收到乙方开具等额的 □增值税普通发票 □增值税专用发票后，按上述期限向乙方付款。乙方须提前提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款，且甲方不因此承担违约责任。

□乙方向甲方开具发票的信息：

| 单位名称 | 中山大学 |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 121000004558631445 |
| 开户行 | 中国建设银行广州中山大学支行 |
| 开户行账号 | 44050143004609000001 |

□乙方向甲方开具发票的信息：

| 单位名称 | 中山大学·深圳 |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 12440300MB2C47612Y |
| 开户行 | 中国农业银行深圳市分行 |
| 开户行账号 | 41000500040085564 |

4.3结算方式

乙方指定以下账户为唯一收款账户：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

乙方应保证上述账户信息准确无误，甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务。如有任何变更的，应至少提前20日以书面形式并保证有效通知到甲方；否则，在汇款过程中，因账户信息有误、变更而未及时有效通知或乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担一切损失、风险及法律责任。

乙方在此确认，甲方对乙方的付款均系基于乙方按约履行乙方在本合同项下的全部义务的前提下而支付。若乙方有任何违约行为存在，且乙方未按照本合同约定或甲方的要求及时采取补救措施的（甲方有单方决定权决定是否给予乙方采取补救措施的机会），则甲方有权拒绝支付相应款项且无须承担任何责任。

5. 售后服务

5.1 保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为___年，保修承担方为________________________（保修承担方承诺函为本合同附件，乙方同意与实际保修方共同承担无限连带责任）。保修期限自货物通过甲方组织的验收之日起算。在保修期内，如货物非因甲方故意或重大过失而出现的质量问题应由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应向甲方退回相应货款，并承担相应的违约责任。

5.2 保修方式：甲方报修后___小时内，乙方应当指派具备专业资质的工作人员上门保修。如乙方收到甲方的报修通知后超出  小时仍不能解决故障，乙方应免费更换新产品或免费提供代用品、备用品，并确保可以正常使用。如乙方未按前述约定到现场处理的，甲方有权自行采取措施，由此所发生的费用均由乙方承担，甲方有权从应付的货款中直接扣减该费用，不足部分甲方有权继续向乙方追索。保修期内，货物因同一生产质量问题经乙方2次修理后仍无法修复或仍发生故障的，甲方有权要求乙方更换全新的产品，乙方应当在合理的时间内更换。新更换的配件及/或新产品，保修期不得少于    。其他以采购文件为准。

5.3 免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

6. 甲方的权利和义务

6.1 甲方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。

6.2 甲方应按本合同约定支付款项。

6.3 甲方有权对乙方履行本合同的行为进行监督管理，甲方提出整改意见的，乙方应予以配合并及时按甲方要求履行。

7. 乙方的权利和义务

7.1 乙方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。

7.2 乙方保证其对交付的货物拥有完全、合法的所有权与处置权，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。

7.3 乙方保证其交付的货物无任何质量缺陷或瑕疵，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。如甲方因乙方交付的货物侵害第三方的合法权益，而被要求向第三方承担赔偿责任的，甲方在承担赔偿责任后有权向乙方追偿。

7.4 乙方保证其交付的货物符合合同、采购文件约定的标准、现行适用的相关法律法规规定以及相应的国家标准、行业标准、地方标准及/或在政府部门备案的企业标准。

8. 违约责任

8.1 如甲方无正当理由拒收货物的，每逾期1日，甲方应以拒收货物总金额为基数、按1‰的标准向乙方支付违约金，该违约金总金额最高不超过本合同约定的货物总金额的5%。

8.2 如甲方逾期支付货款且经乙方书面催告后在合理期间内无正当理由仍不支付的，自乙方催告的付款期限届满之日起，每逾期1日，甲方应以应付未付的款项金额为基数、按1‰的标准向乙方支付违约金，该违约金总金额最高不超过逾期付款总金额的5%。

8.3 如乙方逾期交付货物或逾期安装调试合格的，则每逾期1天，乙方应以货物总金额为基数，按1‰的标准向甲方支付违约金；甲方有权直接从应付款项中扣除该违约金，且甲方有权要求继续交付货物直至符合要求。

8.4 如乙方及/或保修承担方未按本合同的约定提供保修服务的，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等全部损失均由乙方承担赔偿；甲方有权直接从应付款项中扣除该等费用、损失，且甲方有权要求继续提供保修服务直至符合要求。

8.5 如交付货物不符合约定或不能达到正常使用状态，且未能通过甲方验收或虽通过甲方验收但在保修期内的，甲方有权选择以下方式之一处理：

8.5.1 拒绝接受货物或退回货物，并有权解除本合同，且要求乙方退还甲方已支付的所有款项，同时支付甲方货物总金额10%违约金，因退货所产生的相关费用另由乙方承担；

8.5.2 同意限期内接受乙方重新交付的货物，如乙方超出甲方同意的期限逾期交货，乙方应按本合同第8.3条的约定承担违约责任，逾期时间起算点以双方最初约定的交货日期起算，直至重新交付的货物通过甲方验收之日止；

8.5.3 要求乙方负责保质、保修、维护，同时甲方有权要求乙方限期换货，乙方承担修理、调换的实际费用，如未能在甲方要求的时间内换货的，还应按本合同第8.3条的约定承担违约责任，逾期时间起算点以双方最初约定的交货日期起算；

8.5.4 保留性接受瑕疵货物，且甲方无需支付货物部分或全部尾款，将部分或全部的尾款作为对甲方保留性接受货物的补偿。如货物部分/全部尾款不足以赔偿甲方损失的，乙方应当另行向甲方承担赔偿责任。

8.6 如有以下情形之一种或多种的，甲方均有权解除本合同，乙方应当退还甲方已支付的所有款项，并按本合同总金额的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿甲方：

8.6.1 乙方交付的货物存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密及/或其他任何权益的；

8.6.2 乙方逾期交货或逾期安装调试合格超过10日；

8.6.3 乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在合理期限内仍未改正的；

8.6.4 未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利及/或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

8.6.5 法律法规所规定的其他情形。

8.7 在货物正常使用期限内，如因货物质量问题造成的甲方、甲方用户及/或其他第三方的人身损害、经济损失等，由乙方负责赔偿。

8.8 本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、仲裁费用、差旅费、律师费、保全费、公告费、鉴定费等相关法律费用。

9. 风险承担

9.1 货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

9.2 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

9.3 当货物毁损、灭失的风险由甲方承担时，如乙方不履行本合同义务或履行义务不符合本合同约定，甲方仍享有要求乙方承担违约责任的权利。

9.4 当货物毁损、灭失风险由乙方承担时，如发生货物毁损或灭失的事由，乙方应在该事由发生之日起___天内向甲方重新提供符合本合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

9.5 当毁损、灭失风险由甲方承担时，如发生货物毁损或灭失的事由，甲方不能免除给付相应货款的义务。

10. 保密责任

双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本（含补充协议，如有），相关技术文件、相关数据以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因本合同无效、被撤销、解除、终止而终止。

11. 通知与送达

11.1 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，以及政府部门等单位所发出的文件，均以本合同所列明的联系信息送达，一方如果变更联系信息，应当自变更之日起3日内书面通知对方，否则视为未变更。

11.2 甲乙双方同意本合同所列明的联系信息作为解决争议时接收人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式，并且该联系信息适用于本合同及本合同履行过程中发生纠纷诉至人民法院的第一审程序、第二审程序、审判监督程序至案件执行程序终结时止。如选择通过仲裁机构解决争议的，则该联系信息还适用于因本合同发生纠纷向仲裁机构申请仲裁的仲裁程序、向人民法院提起确认仲裁协议效力之诉、不予执行仲裁裁决、撤销仲裁裁决等程序至案件执行程序终结时止。

11.3 任何一方就本合同发给合同其余各方的任何通知应以中文书面形式发出；如以邮寄方式发出，则以投寄信件或材料所载明的邮戳日期为送达日；如以当面递交方式发出，则以签收日为送达日；如以传真、短信、即时通讯软件（如微信、QQ、钉钉等）、电子邮件等形式进行，则以发出方所使用传真机、手机、即时通讯软件、电子邮件系统所显示的发出时间为送达日。

11.4 本条在合同无效、被撤销或者终止后仍然有效。

12. 不可抗力

12.1 由于无法预见的不可抗力事件，例如战争、地震、动乱或司法、政府限制等超出各方合理控制范围的突发事件的发生，并导致任何一方不能执行本合同中的部分或全部义务时，遭受不可抗力的一方可根据实际情况部分或全部免除其应承担的违约责任。任何一方无正当理由延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2 如任何一方因不可抗力不能履行合同的，遭受不可抗力一方应当自不可抗力发生之日起5个工作日内提供相应的证明文件，并说明不可抗力的发生日期、时间、性质，预计持续的时间及对该方履行本合同的影响，在其证明得到证实后，可部分或全部免除其违约责任。因迟延提供、说明所造成的损失，均由遭受不可抗力一方承担。

12.3 对不可抗力造成的影响，甲乙双方应协商解决办法和补救措施。因不可抗力不能履行合同的一方，应采取合理措施减轻可能造成的损失，否则应对扩大的损失承担责任。

13. 适用法律与争议解决

13.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

13.2 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决；协商不成的，任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

13.3 争议解决过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

14. 其他事项

14.1 本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

14.2 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

14.3 任何一方未行使或延迟行使本合同项下的任何权利均不构成对该项权利的放弃。任何一方曾经行使或部分行使本合同项下的任何权利均不妨碍其再次或进一步行使该项权利或其他权利。

14.4 本合同各条款的标题仅为方便参阅而设，而不应影响对本合同的解释。

14.5 本合同经双方盖章及法定代表人（或委托代理人）签章之日起生效。

14.6 本合同一式7份，甲方执5份、乙方执2份，均为正本，具有同等法律效力。

15. 附件

附件一：配置清单

附件二：承诺函

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 法定代表人： 委托代理人： |
| 用户单位负责人签字： |  |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件一：配置清单

一、设备名称：

| 序号 | 货号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

二、设备名称：

| 序号 | 货号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

甲方确认清单代表签名:                乙方确认清单代表签名:

附件二：承诺函

承  诺  函

（销售公司与保修公司不一致时填写）

□中山大学/□中山大学●深圳 ：

我司承诺对     公司销售的     牌型号为     的     设备名称（详见□中大招     号的招标文件 □竞价申购单号：     ）承担自验收合格之日起     年的保修责任。在保修期内，经贵方要求，我司将对设备进行免费修理或更换故障设备，确保设备质量达到原验收标准；故障响应时间按     公司与贵方签订的合同执行。如我司未按贵方与  公司签订协议的约定提供保修服务，造成贵方损失的，我司愿意与     公司对贵方损失承担连带责任。

特此声明。

联系人：

地址：

电话：

手机：

e-mail：

姓名：

职务：

保修承担方（盖章）：             年  月  日

销售公司（盖章）：

# 第五部分 投标文件格式

1、投标人的主办人必须严格按照招标文件第五部分所提供的“投标文件格式”的顺序和要求填写相关内容，并以电子投标文件的形式提交以下规定之表格及有关资料。

2、除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则投标人提供的投标文件将可能被视为无效投标。

3、对于没有格式要求部分的投标文件内容，由投标人自拟格式编写。

4、投标人提交的文件将给予保密但不再退还。

- 一、投标文件封面格式

（本页格式仅供参考）

投  标  文  件

（封面）

项目名称：中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目

项目编号：中大招（货）[2025]132号

子包（分项）编号：

子包（分项）名称：

（正本/副本）

投标人名称 ：

法定代表人姓名（印刷体）：          手机：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

授权代表姓名（印刷体）：

手机：                      日期 ：20   年   月   日

## 二、投标文件目录格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交，未提供格式的，请投标人自行拟定。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可进行多页签章（电子签章和电子签名）。标注★的文件必须加盖电子签章。为了便于专家评审，请设置文件目录格式）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件 |  |  |
| 1 | ★投标函 | 电子签章 |
| 2 | ★投标报价表（含开标一览表及投标明细报价表） | 电子签章 |
| 3 | 配置清单 | 电子签章 |
| 4 | ★投标人声明函 | 电子签章 |
| 5 | ★售后服务承诺书 | 电子签章 |
| 6 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 7 | ★法定代表人身份证明 | 电子签章 |
| 8 | ★法定代表人授权书（如法定代表人为投标代表，则无需提供） | 电子签章 |
| 9 | ★投标人的资格声明 | 电子签章 |
| 10 | 与投标人存在关联关系的单位名称说明 | 电子签章 |
| 11 | 业绩一览表 | 电子签章 |
| 12 | 同类项目客户评价 | 电子签章 |
| 13 | 法人证书等资格证明文件 | 电子签章 |
| 14 | 信用查询资料 | 电子签章 |
| 15 | 产品适用政府采购政策情况表 | 电子签章 |
| 16 | 中小微企业证明材料（如有，提供以下任一证明材料）：1）中小企业声明函，2）残疾人福利性单位声明函，3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 | 电子签章 |
| 17 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 电子签章 |
| 技术文件 |  |  |
| 18 | 节能环保产品适用政府采购政策情况表 | 电子签章 |
| 19 | 技术规格/要求偏离表 | 电子签章 |
| 20 | 安装调试方案 | 电子签章 |
| 21 | 培训方案 | 电子签章 |
| 22 | 其它材料 | 电子签章 |
| 23 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 电子签章 |

## 三、投标函格式

投 标 函

致：中山大学

根据贵方为（中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目）招标采购货物及相关服务的投标邀请（中大招（货）[2025]132号），签字代表（姓名，职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称和地址)提交电子投标文件一份。

签字人代表以此函申明并同意如下:

(1)所附投标报价表规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为货物交至贵方指定地点（包括安装）价格，其中含税人民币报价为人民币        元（以数字表示），免税人民币报价为人民币        元（以数字表示，境外供货报免税□CIP广州口岸价CIP深圳口岸价）。

（注：产地为中国但不属于海关特殊监管区域的货物，按海关规定未在海关免税清单中，投标人的报价应为人民币含税价。）

(2)我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(3)我方已详细审查全部招标文件，包括修改通知、澄清、补充说明等（如果有的话）。我们完全

理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

(4)我方之投标有效期为自开标之日起90个日历日。

(5)我方保证遵守招标文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性，并同意提供按照贵方可能的要求的与该项目投标有关的一切数据或资料。

(6)我方理解贵方不一定接受最低投标报价或收到的任何报价，并承诺仅在有证据证明拟中标人存在提供虚假材料谋取中标资格或中标价格不合理高于其近期可比市场价格、与贵方参与该采购项目的相关人员及其它投标人恶意串通、向贵方参与该采购项目的相关人员提供不正当利益的情形下，保留提出投诉的权利。

(7)我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是贵方的附属机构。

(8)我方同意，如有进口免税报价，且投标产品或投标产品的原产国属于国务院关税税则委员会公告的加征关税范围的，则我方的报价核算总金额=[免税部分报价×（1+投标截止时间的国务院关税税则委员会公告的加征关税税率）+含税部分报价]，如报价核算总金额高于项目最高限价/预算价，则投标无效。

(9)所有与本次投标有关的一切正式信函请寄：

地址:                        传真:

电话:                        邮政编码:

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人（全称及电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日期：

四、投标报价表格式

4.1开标一览表

说明：投标人应在中山大学智能电子采购系统填写《开标一览表》，若其内容与投标文件中的《开标一览表》信息内容不一致，以投标文件中的《开标一览表》内容为准。

项目名称: 中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目

项目编号：中大招（货）[2025]132号

| 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- |
| 中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购 | 1批 | 小写： 大写： |

法定代表人或授权代表（电子签章）：

投标人（全称及投标人电子签章）：

日期：      年    月    日

说明：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

- 投标报价的小数点后保留2位有效数。

4.2投标明细报价表

项目名称: 中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目

项目编号：中大招（货）[2025]132号

| 序号 | 分项货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产地 | 制造商全称 | 执行标准 | 随机配件 | 数量 | 单位 | 货物单价（元） | 含税人民币合计金额（元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超低温冰箱 |  |  |  |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单。 |
|  | 纯水超纯水一体化系统 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 倒置荧光显微镜 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 酶联免疫分析仪 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 全温摇床 |  |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 全自动灭菌锅 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 生物安全柜 |  |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 水体病毒浓缩采样仪 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 台式离心机（冷冻） |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 样本库系统 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
|  | 荧光定量PCR仪 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 须附上该项的配置清单，格式详见配置清单 |
| 投标报价 (大小写) | 含税人民币部分报价： 大写金额： 小写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（电子签章）：

投标人（全称及投标人电子签章）：

日期：      年    月    日

特别说明：

1、货物名称和规格型号必须使用产品生产厂家的规范全称，并与产品中文彩页及说明书完全一致（产品外文彩页及说明书须译成对应的中文版）,规格型号注意区分大小写，因投标人未按上述要求执行而 引致的责任由投标人全部负责。

2、执行标准是非通用标准的，应按另附页详细特别说明。

3、报价表中不能出现“赠送”“赠品”等字眼，如为满足用户需求确需另外配套的仪器、耗材等，应以“加配”“另配”等字眼注明

4、投标人未提供详细分项报价可被视为没有实质性响应招标文件。

5、投标报价须用人民币报价。投标人应按用户需求书中的要求逐项报价。报价包括与该项目有关的一切费用如安装调试费、运输、保险、服务培训费、国内的税金、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。

6、设备名称、数量应符合招标文件第二部分“用户需求书”的要求。

7、每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括其附件和配件，并注明各部分的供货渠道。中标后中标人提出型号、产地变更的，采购人有权依据招标文件和合同的约定，采取记入供应商不良行为记录名单、认定中标人虚假投标、要求中标人做出合理补偿、扣付合同金额甚至中止合同履行等不同措施。

8、国内供货货物的交货时间是指合同签订之日起至货到用户指定地点的日历天数。

- 五、配置清单格式

分项设备名称:

配置清单（1）

| 序号 | 货号 | 名称 （中英文） | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项总价（元） | 供货渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |

分项设备名称:

配置清单（2）

| 序号 | 货号 | 名称 （中英文） | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项总价（元） | 供货渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |

分项设备名称:

配置清单（3）

| 序号 | 货号 | 名称 （中英文） | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项总价（元） | 供货渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | □国内 |  |

法定代表人或授权代表（电子签章）：

（投标人电子签章）

日期：      年    月    日

说明：

1.分项设备名称按填写投标明细报价表填，每个“分项设备名称”都必须对应1个配置清单。

2.配置清单中不能出现“赠送”“赠品”等字眼，如为满足用户需求确需另外配套的仪器、耗材等，应以“加配”“另配”等字眼注明。配置清单可自拟格式，但上述内容不可少。原则上应以中文书写，，投标人需在供货渠道中注明国内供货，中标后签订国内采购合同，国产货物可不填货号。

- 六、投标人声明函格式

投标人声明函

致中山大学：

本单位就参加 中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目 投标工作，作出郑重承诺：

一、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购用户单位和个人、政府采购与招投标管理中心工作人员、监督机构、评审专家及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。

三、本单位在参与政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

四、本单位没有处于被禁止参加政府采购活动的处罚期内(以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准)。

五、本单位承诺在本项目响应截止日前，没有被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gdgs.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单；没有被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和联合惩戒失信黑名单；没有被“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为信息记录（处罚期限尚未届满的）。

六、本单位及其有管理或隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；我单位与本次招标的招标代理没有隶属关系或其他利害关系。本单位及其有管理、隶属关系或利害关系的机构，没有同时参加此次投标活动；本单位及其有管理、隶属关系或利害关系的机构跟采购人、项目参与人员没有利害关系。

七、如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本项目招标文件内写明的金额、方式和时间要求提交履约保证金（如有）。

八、我单位同意投标有效期为90天，并在投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我单位具有约束力，并随时接受成交。

九、在合同正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的项目中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

十、我单位承诺不将该项目相关信息透露给第三方，如有发生，愿意承担相关法律责任。

十一、我单位承诺，如果中标本项目将按本项目招标文件要求及时缴纳采购服务费，并承担因逾期缴纳带来的不良后果。

十二、我们理解，你单位不一定接受我单位或其他任何一家单位的任何投标。同时也理解，你单位不负担我单位任何投标费用。

十三、本单位自愿将本声明书作为投标文件的必备要件。在投标时，由我方法定代表人或其授权代表签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件。

十四、如违反以上一至十一条的承诺，由我单位负责对一切后果承担责任，同时自愿接受通报批评、列入失信记录，并视情节情况在网上进行实名通报。

投标人（全称及电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

供应商地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

联 系 人：

日    期：         年        月        日

## 七、售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

| 售后服务内容 | 1、免费保修年限（自验收合格之日起）： 2、售后服务提供方： （售后服务提供方与投标人名称不一致时，由售后服务提供方出具具备法律效力的售后服务承诺函，投标人同意与售后服务提供方共同承担售后服务的无限连带责任） 3、售后服务机构技术人员情况与体系： （可另页，自拟格式） 4、报修后的上门时间： 小时内 5、服务内容： （可另页，自拟格式） 6、培训方案： （可另页，自拟格式） 7、本产品专用试剂的优惠供给计划： （可另页，自拟格式） 8、其它服务承诺： （可另页，自拟格式） |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1．保修期满后第一年的维保收费标准： 2．保修期满后第二年的维保收费标准： 3．保修期满后第三年的维保收费标准： 4．保修期满后如不购年保，维修保养人工收费标准与计价方式： 5．本产品的易损易耗件包括： 它们的正常使用寿命分别为 ： 更换时的优惠价格： 6．保修期外的其它优惠： |

（注：售后服务承诺书必须按照上述格式填写，厂商特定售后服务可紧附其后）

法定代表人或授权代表（电子签章）：

（投标人电子签章）

日期：      年    月    日

说明：

1.投标人须对招标文件的“用户需求书”的售后服务要求作出相应承诺，并详细说明质保期前后的服务，承诺长期供应备品备件。

2. 售后服务提供方与投标人名称不一致时，由售后服务提供方出具具备法律效力的售后服务承诺函，投标人同意与售后服务提供方共同承担售后服务的无限连带责任。

3. 承诺书的内容应至少包含下列内容：

投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

不少于招标文件要求年限的免费保修期的售后服务提供方。保修期有不同提供方的，须说明提供方的顺序和各自期限。售后服务提供方最多不得超过两个。

可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

货物安装、调试计划；

对用户的人员培训及费用；

制造商是否建立专门的售后服务机构；

“三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

“三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

售后服务公司技术人员情况、服务体系和其它服务承诺。

供应商的售后服务承诺书必须对表格内容和上述说明作出相应回复，包括但不限于以上内容。

售后服务方案

格式自拟，应根据学校的货物验收要求提供有针对性的以下方案：售后服务计划、维护保养方式、保修期外运行与维修成本、应急保障措施等。方案内容应尽可能详细，流程清晰合理、可行。

## 八、实质性响应条款一览表格式

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★2.本项目已经公布项目总预算（最高限价）以及各个设备的最高限价，报价超过项目总预算价格（最高限价）或超过各个设备的最高限价的投标文件为无效投标文件。（1.超低温冰箱最高限价为450000.00元人民币；2.纯水超纯水一体化系统最高限价为200000.00元人民币；3.倒置荧光显微镜最高限价为180000.00元人民币；4.酶联免疫分析仪最高限价为180000.00元人民币；5.全温摇床最高限价为175000.00元人民币；6.全自动灭菌锅最高限价为60000.00元人民币；7.生物安全柜最高限价为130000.00元人民币；8.水体病毒浓缩采样仪最高限价为240000.00元人民币；9.台式离心机（冷冻）最高限价为60000.00元人民币；10.样本库系统最高限价为130000.00元人民币；11.荧光定量PCR仪最高限价为300000.00元人民币；） |  |  |  |
|  | ★3.本项目不允许转包，中标人不得对用户需求书中的内容进行分包。 |  |  |  |
|  | ★4.招标文件第四部分中的合同条款均为不可偏离条款，任何负偏离响应将导致投标无效，请投标人谨慎响应，根据学校经费安排情况，甲方项为“中山大学”或“中山大学·深圳”。 |  |  |  |
|  | ★5.投标报价须用人民币报价。本项目的含税人民币报价付款方式按《国内采购合同》的“4.付款及结算方式 4.1.3其他付款方式：预付结算”； |  |  |  |
|  | ★7.本项目采购设备清单中的产品如有属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人所投产品须获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |  |  |  |
|  | 超低温冰箱： ★9、投标人需承担与现有的实验室相关管理系统接口对接所需的所用费用。 |  |  |  |
|  | 超低温冰箱： ★配置清单：每台均包括： - 主机1台 - 电源线1条 - 搁架3块 - 除冰铲2个 - 说明书1套 - 钥匙1套 - 智能样本存储与管理系统1套。 |  |  |  |
|  | 纯水超纯水一体化系统： ★配置清单：1、主机一台；2、主控屏一个；3、纯水、超纯水手柄各一个；4、水箱（含无极液位）一套；5、空气过滤器和无汞紫外消毒模块一套；6、漏水保护器一个 |  |  |  |
|  | 倒置荧光显微镜： ★2、物镜：各一个，共4个： 2.1 平场半复消色差荧光物镜：4X（数值孔径：≥0.13 mm，工作距离：≥18.95 mm）；10X（数值孔径：≥0.3 mm，工作距离：≥7.27 mm）； 2.2 平场半复消色差荧光相衬二合一物镜：20X（数值孔径：≥0.45 mm，工作距离：≥6.12 mm），40X（数值孔径：≥0.65 mm，工作距离：≥1.79 mm）； 2.3 物镜成像清晰圆直径：4X物镜：≥16.8 mm、10X物镜：≥16.5 mm、20X物镜：≥15.9 mm、40X物镜：≥16 mm。 2.4 物镜齐焦：10 X→4 X：≤0.028 mm，10 X→20 X：≤0.015 mm，10 X→40 X：≤0.012 mm。 |  |  |  |
|  | 倒置荧光显微镜： ★配置清单： 1、主机1台 2、图像分析软件1套 3、工作站1套：不低于Windows10操作系统，10核心16线程处理器，PS2键盘；鼠标；内存≥16 GB，硬盘≥500 GB（固态），≥23寸显示屏。 |  |  |  |
|  | 酶联免疫分析仪： ★配置清单：1、主机1台；2、软件1套；3、工作站1套：不低于Windows10操作系统，10核心16线程处理器，内存≥16GB硬盘≥500 GB，≥23寸显示屏。 |  |  |  |
|  | 全温摇床： ★5、振荡幅度（mm）：Φ0～50，无极可调。 |  |  |  |
|  | 全温摇床： ★配置清单： 每台均配置 1、主机一台； 2、带夹具托盘1套：1L夹具不少于8个，2L夹具不少于8个，500ml夹具不少于6个，50ml架子不少2个，托盘不少于1个。 3、合格证说明书一套； 4、电源线2根。 |  |  |  |
|  | 全自动灭菌锅： ★1、罐体部分生产厂家具有市场监督管理局颁发的特种设备生产许可证（交货时提供证明材料，证书上的厂家名称须与投标的罐体产品厂家名称保持一致），随机附带压力容器质量证明书（包括压力容器产品合格证、特种设备制造监督检验证书、设计蓝图等）。中标供应商在到货后2个月内办理好特种设备使用登记证，费用由供应商承担。提供承诺函，格式自拟。 |  |  |  |
|  | 全自动灭菌锅： ★配置清单： 1、灭菌器主机1台； 2、提篮2个（直径424×深200mm）； 3、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）。 4、蒸汽接收杯1个，冷却水壶1个，加热器挡板1个，过滤塞1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片。 |  |  |  |
|  | 生物安全柜： ★二、配置清单：每台均配置 1、生物安全柜主机1台；2、可移动支架1个；3、除主机已安装外，另配紫外灯1根。 |  |  |  |
|  | 水体病毒浓缩采样仪： ★6、采样3 L时，体积浓缩率≥1000倍，实测病毒浓缩率≥500倍。 |  |  |  |
|  | 水体病毒浓缩采样仪： ★配置清单： 1、主机1台；2、力矩扳手1把；3、50组一次性采样条形码耗材，可供完成50次采样，支持扫码录入。 |  |  |  |
|  | 台式离心机（冷冻）： ★配置清单： - 主机1台 - 48×1.5/2.0 ml角转子1套 - 12x10 ml转子1套 - 6x50 ml角转子1套 - 6x100 ml转子一套 - 6x15 ml适配器1套。 |  |  |  |
|  | 样本库系统： ★1、提供有效的软件著作权证书。 |  |  |  |
|  | 样本库系统： 1、样本库系统1套。 2、工作站 1 台。 3、条码打印机 1 台，二维条形码扫码器 2 台。 4、低温专用条形码标签纸（15*30 mm）一批，满足5000个样品的标记。 |  |  |  |
|  | 荧光定量PCR仪： ★6、荧光通道数：≥4个荧光激发通道，≥4个荧光检测通道，可以同时进行≥4重荧光定量检测。 |  |  |  |
|  | 荧光定量PCR仪： ★配置清单： 1、主机一台（包含96×0.2 ml加热模块一个）； 2、工作站一套：配置不低于6核心12线程处理器；≥32G内存，≥1T固态硬盘，≥23英寸显示器； 3、数据采集和分析软件一套； 4、引物和探针设计软件一套； 5、安装试剂盒一套。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对本表所列实质性条款一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容。如本表所列实质性条款与采购需求不一致的，以采购需求为准。

- 偏离描述应根据实际填写“正偏离”、“符合”、“负偏离”。

- 投标人需针对本项目用户需求书标注“★”的技术参数响应情况在本表后附有效的佐证材料，以佐证所投产品的相应的技术参数及功能。如用户需求书中有具体的证明材料要求的，以用户需求书中要求的为准；如用户需求书中无具体的证明材料要求的，投标人需提供列有技术参数的厂家产品彩页、或厂家官方网站公布的截图、或厂家产品说明书、或经厂家确认的证明材料、或第三方机构出具的检测报告等作为证明材料。如上述资料未能佐证招标需求的参数或者所递交投标文件中的技术参数描述与提供的佐证材料不一致，且投标文件中未做任何说明的，则相应的技术参数响应可被视为负偏离。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。备注栏请填写佐证材料的相关页码。

- 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投标人（全称及电子签章）：

年    月     日

## 九、法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（全称及电子签章）：

年    月     日

注：此处所述“法定代表人”须与投标人“营业执照”等法人证书上的内容一致。

## 十、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：中山大学

（投标人全称）的法定代表人 （姓名、职务）现授权（投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵单位组织的 中山大学生命科学学院水体病毒浓缩采样仪等批量设备采购项目项目（项目编号中大招（货）[2025]132号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件及谈判、签约等。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

投标人（全称及电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

法定代表人身份证号码：

被授权人身份证号码：

被授权人手机号码：

年    月    日

附：法定代表人和被授权人身份证件（法定代表人和被授权人为同一人的只粘贴一次）

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 法定代表人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证件正面粘贴处 | 被授权人身份证件反面粘贴处 |

注：如确因法定代表人身份为境外居民而无法办理CA电子签章的，本授权书中的“法定代表人（电子签章）”可为法定代表人签字的电子扫描件，如供应商中标本项目，须提供授权书原件。

## 十一、投标人的资格声明格式

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

2．我方在此声明，关于贵方项目名称      投标邀请，我方愿意参加投标，并证明提交的投标文件和说明是准确的和真实的，我方的资格声明随电子投标文件一同提交。

3.我方在此声明，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格并愿意接受相应处理。

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业单位法人证书；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4．招标文件中投标人须知要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称及电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日      期：       年        月        日

## 十二、与投标人存在关联关系的单位名称说明格式

与投标人存在关联关系的单位名称说明

一、与我方的单位负责人为同一人的单位名称如下：

二、与我方存在直接控股关系的单位名称如下（包括控股和被控股）：

三、与我方存在直接管理、被直接管理关系的单位名称如下：

我方承诺上述有关联关系的单位不参与本项目的投标，如有参与投标，我方投标文件为无效投标文件。

投标人（全称及电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日    期：     年   月    日

注：有以上情况的单位名称请应列尽列，若无相关情况请填写“无”。

## 十三、业绩一览表及评价格式

投标供应商2022年1月1日以来的业绩情况

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌型号 | 签订合同时间 | 用户单位 | 用户单位联系人/联系电话 | 合同关键页扫描件 | 用户评价证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | （）页 | （）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | （）页 | （）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | （）页 | （）页 |
| …… |  |  |  |  |  | （）页 | （）页 |

投标人（全称及电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）

日       期：       年        月        日

注：投标人所提供的合同复印件须明确体现货物品牌、配置清单、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。

## 十四、法人证书等资格证明文件格式

法人证书等资格证明文件

致：中山大学

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照或事业单位法人证书扫描件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，真实有效。

现附上由              （签发机关名称）签发的我方             证件副本复印件，真实有效。

注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只需提供法人营业执照）或事业单位法人证书等相关证明文件。

投 标 人（全称及电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日      期：

## 十五、信用查询资料

- 提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果截图。

- 提供投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果截图。

如相关失信记录已失效或查询不到，则须出具其信用良好的承诺书扫描件。

## 十六、中小微企业声明函等

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  超低温冰箱  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2.  纯水超纯水一体化系统  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

3.  倒置荧光显微镜  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

4.  酶联免疫分析仪  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

5.  全温摇床  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

6.  全自动灭菌锅  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

7.  生物安全柜  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

8.  水体病毒浓缩采样仪  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

9.  台式离心机（冷冻）  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

10.  样本库系统  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

11.  荧光定量PCR仪  ，属于  （工业）  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

中小企业声明函 说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人应根据应标货物制造商情况，根据《工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填报上一年度数据。

3.采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      （项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，按以上格式提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，非监狱企业不需提供）

## 十七、投标人认为有必要说明的其他商务文件资料

如制造厂商出具的授权函等。

制造厂商出具的授权函（供参考）

致：中山大学

我们（制造厂商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造厂商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)	代表我方在中华人民共和国办理贵方第中大招（货）[2025]132号投标邀请要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)	作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中规定的义务。

(3)	我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年   月   日接受此件，以此为证。

投标人名称：                          出具授权书的制造厂商名称：

（投标人电子签章）                           （制造商印章）

签字人职务和部门：                    签字人职务和部门：

签字人姓名：                          签字人姓名：

移动电话：                            移动电话：

注：1.非所投货物制造商的投标人提供制造商授权函或代理资格证或合法供货渠道证明。

2.上述制造商授权函格式仅供参考，信息应填写完整；若不提供制造厂商出具的授权函或代理资格证，需自拟格式提供合法供货渠道证明。

## 十八、节能环保产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 强制/优先采购品目 | 认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强制品目 |  |  |
|  |  |  | 优先品目 |  |  |
|  | 节能产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（优先采购节能产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见第 至 页。 |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 |  | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见第 至 页。 |  |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2.节能产品、环境标志产品必须是《节能产品政府采购清单》或《环境产品政府采购清单》所列品目范围内，且由国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。（需附上相关认证证书）

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项无法获得相关政策优惠。

## 十九、技术规格/要求偏离表格式

技术规格/要求偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标响应的实际情况 | 偏离简述 | 验收所需测试条件、环境、样品等及成功机率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标有“▲”的为重要技术指标 |  |  |  |  |  |
|  | 请投标人参照上述格式将用户需求书中的其他“▲”条款补充完整并逐条响应。缺项或者漏项或者未响应将视为负偏离。 |  |  |  |  |
| 标有“△”的为重要技术指标 |  |  |  |  |  |
| … | 请投标人参照上述格式将用户需求书中的其他“△”条款补充完整并逐条响应。缺项或者漏项或者未响应将视为负偏离。 |  |  |  |  |
| 未标注“★”或“▲”或“△”的一般技术参数 |  |  |  |  |  |
| … | 请投标人参照上述格式将用户需求书中的其他未标注“★”或“▲”或“△”的一般需求条款补充完整并逐条响应。缺项或者漏项或者未响应将视为负偏离。 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（电子签章）：               日期：

投标人（全称及投标人电子签章）：

说明：

投标人须对照招标文件技术规格，将自己所投的所有货物的功能、技术性能、配置、用途等内容按照上表格式与招标要求逐条填写，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性响应，申明与技术规格条文的偏差和例外。若有负偏离而未如实填写的可视为虚假投标；若有正偏离而未如实填写的将视为没有优于招标要求；无论是正、负偏离，还是无偏离，未按上表格式逐条填写的，可视为无效响应。对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，并在偏离简述栏中标明技术及配置的实际响应情况：

1.偏离简述栏中必须标明技术及配置的响应情况，整项货物及该项货物各部分响应情况须按下述规定填写：

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求的才能填写“符合”；

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求并且其中有一个或以上指标优于招标文件要求的，可填写“正偏离”；

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置中有任何一项不能达到招标文件要求的，必须填写“负偏离”；

- “正偏离”、“负偏离”两者中偏离的情况必须在备注栏中说明对使用的影响。

2.投标人需针对本项目用户需求书标注“▲”和“△”的技术参数响应情况在本表后附有效的佐证材料，以佐证所投产品的相应的技术参数及功能。如用户需求书中有具体的证明材料要求的，以用户需求书中要求的为准；如用户需求书中无具体的证明材料要求的，投标人需提供列有技术参数的厂家产品彩页、或厂家官方网站公布的截图、或厂家产品说明书、或经厂家确认的证明材料、或第三方机构出具的检测报告等作为证明材料。如上述资料未能佐证招标需求的参数或者所递交投标文件中的技术参数描述与提供的佐证材料不一致，且投标文件中未做任何说明的，则相应的技术参数响应可被视为负偏离。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。备注栏请填写佐证材料的相关页码。

3.投标响应的实际情况中涉及技术参数和性能指标具体数值的，供应商必须说明产品厂家达到该技术参数与性能指标所需测试条件、环境、样品等的要求及成功机率。不提供的，按照国家公认程序和标准及用户要求进行验收，未达到投标承诺的，视为不合格和虚假投标

4.如上表所列条款与采购需求不一致的，以采购需求为准。

## 二十、安装调试方案

格式自拟，应根据采购人的货物安装调试要求提供有针对性的方案。方案内容应尽可能详细，流程清晰合理，应急预案可行。

## 二十一、培训方案

格式自拟，应根据采购人的培训方案要求提供详细、流程清晰合理，提供的培训方案详细具体，流程清晰合理。

## 二十二、其它材料

- 报价成本的明细说明文件（格式自拟，如招标文件有要求时提供）

- 产品出厂标准、质量检测报告、精度检测报告或数据（格式自拟，如招标文件有要求时提供）

- 投标人介绍及认为应提交或可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

注：以上材料由投标人根据项目实际情况自行选择提供，如因遗漏材料造成投标无效或影响评审得分的，其责任由投标人全部负责。

## 二十三、投标人认为有必要说明的其他技术文件资料